## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės oftalmologijai (1)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Vienkartiniai plieniniai peiliukai 45° | 33141411-4 | Konfigūracija 45°, nerūdijančio plieno, aštrūs, sterilūs, matinio paviršiaus. Ašmenų pagrindo plotis: 1,6-1,7 mm; ašmenų pjaunančios dalies ilgis: 2,0-2,1 mm; bendras ašmenų ilgis iki rankenėlės: 10,0- 11,0 mm; ašmenų storis: 0,15 mm; ašmenys asimetrinio dvigubo užaštrinimo. Rankena sudaryta iš lygios dalies ir rantytos neslidžios dalies su atrama smiliui įstatyti. |  | 2000 | 5 | 5 | 10000 | 10500 |  | 0 |  | 0
2 |  | Vienkartiniai plieniniai peiliukai 15° | 33141411-4 | Konfigūracija: 15°; nerūdijančio plieno, matinio paviršiau, sterilūs. Ašmenų pagrindo plotis: 1,5-1,6 mm; ašmenų pjaunančios dalies ilgis: 5,3-5,4 mm; bendras ašmenų ilgis iki rankenėlės: 10,0-11,0 mm; ašmenų storis: 0,15 mm. Ašmenys asimetrinio dvigubo užaštrinimo. Rankena sudaryta iš lygios dalies ir rantytos neslidžios dalies su atrama smiliui įstatyti. |  | 100 | 5 | 5 | 500 | 525 |  | 0 |  | 0
3 |  | Plyšinis peiliukas 2,60 mm | 33141411-4 | Trikampio formos, 2,6 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus ir iš apačios (dual bevel), su orientaciniu žymėjimu ant geležties paviršiaus, sterilus. |  | 2500 | 5.5 | 5 | 13750 | 14437.5 |  | 0 |  | 0
4 |  | Pusmėnulinis peiliukas su ovalia pjaunančia dalimi | 33141411-4 | Pagaminti iš nerūdijančio plieno; matinio paviršiaus; ašmenų pagrindo plotis: 2,3 mm; ašmenų ilgis nuo viršūnės iki užlinkimo: 6,4-6,5 mm; ašmenų lenkimo kampas: 60°; ašmenų storis: 0,15 mm; ašmenys asimetrinio dvigubo užaštrinimo. Rankena sudaryta iš lygios dalies ir rantytos neslidžios dalies su atrama smiliui įstatyti. Sterilūs. |  | 60 | 8 | 5 | 480 | 504 |  | 0 |  | 0
5 |  | MVR peiliukas 19G | 33141411-4 | Trikampio formos, 0,9 mm skiersmens, aštrus, tiesus, pjaunantis, 19G skersmens, sterilus |  | 48 | 5 | 5 | 240 | 252 |  | 0 |  | 0
6 |  | Kaniulė priekinei kamerai | 33141220-8 | 27 g x 7/8" ( 0,4 mm x 22 mm), sterili, buka, 4,5 mm nuo galo lenkta 33° kampu |  | 3000 | 0.7 | 5 | 2100 | 2205 |  | 0 |  | 0
7 |  | Hidrodisekcinė kaniulė | 33141220-8 | Akahoshi modelio arba lygiavertė, 27G x7/8 (0,4x22 mm), 1,5 mm-2 mm nuo galo palenkta 45° kampu, sterili |  | 1500 | 3 | 5 | 4500 | 4725 |  | 0 |  | 0
8 |  | Kaniulė irigacinė-aspiracinė | 33141220-8 | 21g x 1½ (0,81mm x 38mm), sterili, tiesi, buka |  | 1000 | 1.4 | 5 | 1400 | 1470 |  | 0 |  | 0
9 |  | Kaniulė viskoelastinei medžiagai | 33141220-8 | 23 g x 7/8", ( 0,4 mm x 22 mm), 9 mm nuo galo lenkta 45° kampu, buka, sterili |  | 1000 | 0.7 | 5 | 700 | 735 |  | 0 |  | 0
10 |  | Rainelės retraktoriai | 33162200-5 | Rainelės retraktoriai, įpakuoti po 4-6 vnt. sterilizavimo dėkle, skirti mechaniniam vyzdžio išplėtimui, pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, lankstūs, elastingi. |  | 10 | 15 | 5 | 150 | 157.5 |  | 0 |  | 0
11 |  | Aspiracijos/irigacijos rankenų bimanualinei irigacijai komplektas | 33162200-5 | Irigacijos rankena – dvi irigacijos angos 0,45±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos. Aspiracijos rankena – aspiracijos anga 0,35±0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio, kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas.Vienkartinio naudojimo, sterilūs. |  | 500 | 19 | 5 | 9500 | 9975 |  | 0 |  | 0
12 |  | Kartridžas ,A'', "B", "C", "D" | 33140000-3 | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III injektoriams |  | 700 | 4.5 | 5 | 3150 | 3307.5 |  | 0 |  | 0
13 |  | Subalansuotas druskų irigacinis tirpalas intraokulinėms chirurginėms operacijoms | 33692000-7 | Sterilus, naudojamas intraokulinėms chirurginėms operacijoms. Fasuotas po 500 ml, plastikiniuose buteliuose (flakonuose), kurių dugnuose būtų kilpa pakabinimui. |  | 1500 | 4 | 5 | 6000 | 6300 |  | 0 |  | 0
14 |  | Sterilus balansuotas druskų tirpalas BSS | 33692000-7 | Tirpalas turi būti pateiktas 500 ml plastikiniame maiše, pritaikytame įstatyti į „Active Fluidics nišą“ „Centurion Vision System“ aparate ir skirtas naudoti kartu su kasetėmis skirtomis aktyviai akispūdžio kontrolei. |  | 5000 | 15 | 5 | 75000 | 78750 |  | 0 |  | 0
15 |  | Plastmasiniai kaušeliai akims | 33140000-3 | Medžiaga-supramidas ( arba lygiavertė), su skylutėmis. Universalūs, tinkantis kairiai ir dešiniai akiai. Sterilūs. |  | 100 | 0.52 | 5 | 52 | 54.6 |  | 0 |  | 0
16 |  | Kasetė aparatui "Centurion Vision System" | 33140000-3 | Skysčių valdymo kasetė su priedais fakoemulsifikacijos operacijoms atlikti su fako antgaliuku ir rankovėle komplekte: Kasetė pritaikyta aktyviai akispūdžio kontrolei su rotaciniais irigacijos ir slėgio mažinimo vožtuvais ir dviem slėgio sensoriais. Komplektą sudaro: kasetė – 1 vnt, “Balanced” tipo (arba lygiavertis) 30 ° fakoemulsifikacijos antgaliukas - 1 vnt, rankovėlė fakoemulsifikacijos antaliukui – 1 vnt. Komplektas turi būti pateiktas, vienoje sterilioje pakuotėje. |  | 5000 | 99 | 5 | 495000 | 519750 |  | 0 |  | 0
17 |  | Priekinės vitrektomijos zondas "Centurion" fakoemulsifikacijos aparatui | 33140000-3 | Vienkartinė, sterili vitrektomijos sistema Centurion fakoemulsifikatoriui, zondas turi būti suderinamas su aparatu „Centurion Vision System" |  | 12 | 255 | 5 | 3060 | 3213 |  | 0 |  | 0
18 |  | Sterilus dažas: brilianto mėlio +trypano mėlio mišinys viename tirpale MembraneBlue Dual MBD-05-S (arba lygiavertis) | 33692000-7 | Sterilus, 0,5 ml švirkšte, tinklainės membranoms ir vidinei ribojančiai membranai dažyti. MembraneBlue Dual MBD-05-S (arba lygiavertis).Sudėtis: brilianto mėlis - 0,125±0,025 mg, tripano mėlis- 0,75±0,05 mg. Tankis kg/l - 1,01, koncentracija-1,75g/l, pH vertė 7,3-7,6, osmoliariškumas - 338±30 mOsm/kg. Būtinas kaniulės fiksavimo žiedas. |  | 500 | 76 | 5 | 38000 | 39900 |  | 0 |  | 0
19 |  | Sterilus tripano mėlio tirpalas | 33692000-7 | 0,1% sterilus, izotoninis, nepirogeninis tripano mėlio tirpalas stikliniame buteliuke, naudojamas priekinei akies lęšiuko kapsulei dažyti. Sterili kaniulė 0,5x22 mm |  | 2000 | 3.5 | 5 | 7000 | 7350 |  | 0 |  | 0
20 |  | Natrio chondroitinsulfatas, natrio hialuronatas | 33692000-7 | Sterili, nepirogeninė viskoelastinė medžiaga 1 ml švirkšte, 27G x 7/8''( 4 mm ) dydžio kaniulė. Sudėtis 1 ml: 40mg ±5 mg natrio chondroitino sulfato, 17 mg ±3 mg natrio hialuronato, 0,45±0,5mg monobazinio natrio fosfato monohidrato, 2±0,2mg bevandenio dvibazinio natrio fosfato, 3,1±0,3mg natrio chlorido ( su vandeniu injekcijoms q.s.) Klampumas 75,000±35,000 mPa |  | 1000 | 56 | 5 | 56000 | 58800 |  | 0 |  | 0
21 |  | Silikoninis vamzdelis su dviem metaliniais zondais ašarų takų intubacijai | 33140000-3 | Visos sistemos ilgis 30-40 cm., metalinio antgalio ilgis 8-10 cm., vamzdelio išorės diametras 0,6-0,95 mm, vamzdelio vidaus diametras 0,3-0,55 mm (tuščiaviduris). |  | 200 | 14 | 5 | 2800 | 2940 |  | 0 |  | 0
22 |  | Silikono aliejus 1000 | 33141000-0 | Silikono aliejus. Klampumas 1000-1500 mPas. Lūžio rodiklis 1,40. Tankis 0,98 g/cm3.10 ml steriliame švirkšte. |  | 80 | 55 | 5 | 4400 | 4620 |  | 0 |  | 0
23 |  | Silikono aliejus 5000 | 33141000-0 | Silikono aliejus. Klampumas 5000-5900 mPas. Lūžio rodiklis 1,40. Tankis 0,98 g/cm3.10 ml steriliame švirkšte. |  | 220 | 55 | 5 | 12100 | 12705 |  | 0 |  | 0
24 |  | Sunkusis skystis F-Decalin 7ml (arba lygiavertis) | 33692000-7 | C10F18 Perfluorodecaline 7ml sterilus flakonas. Lūžio rodiklis 1,31. Savitasis sunkis 1,91 -1,96 g/ml. Komplekte 10 ml švirkštas ir 20G kaniulė. |  | 600 | 36 | 5 | 21600 | 22680 |  | 0 |  | 0
25 |  | Tirpiklis F4H5 | 33141000-0 | F4H5 arba lygiavertis biologiškai suderinamas tirpiklis, skirtas pašalinti silikono aliejaus likučius iš tinklainės ir valyti akies lęšius po silikono aliejaus tamponadų. |  | 15 | 218 | 5 | 3270 | 3433.5 |  | 0 |  | 0
26 |  | Sunkusis silikono aliejus Densiron | 33141000-0 | Densiron 68 arba analogiškas, sunkesnis už vandenį ilgalaikės tinklainės tamponados silikoninis aliejus. Ilgalaikės tamponados laikas iki 3 mėnesių. Tankis ne mažesnis nei 1.06 g/cm3. Sudėtyje skystų implantų mišinys: F6H8 ir silikoninio aliejaus Siluron 5000, kurio klampumas ribose 4800 ÷ 5500 mPas, prie 25oC. Vidutinės klasės klampumas 1400 mPas (±10Pas), be didesnio polinkio ištirpti. Turi būti paprastas naudojimas, bei pašalinimo procedūra. Aukštas saugojimo stabilumas, net esant žemai temperatūrai (fazės neatsiskiria net iki 2° C).Įpakuota ne mažesniame nei 10 ml švirkšte, sterilus. |  | 60 | 165 | 5 | 9900 | 10395 |  | 0 |  | 0
27 |  | Vienkartinis lazerio antgalis 23G prie Constellation Vision aparat | 33140000-3 | Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 23G. |  | 20 | 195 | 5 | 3900 | 4095 |  | 0 |  | 0
28 |  | Vienkartinis lazerio antgalis 25G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 25G. |  | 300 | 210 | 5 | 63000 | 66150 |  | 0 |  | 0
29 |  | Vienkartinis lazerio antgalis 27G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Sterilus, lankstus, lenktas su RFID jungtimi 27G. |  | 6 | 247 | 5 | 1482 | 1556.1 |  | 0 |  | 0
30 |  | Diatermijos antgalis 25G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Vienkartinis biopoliarinis diatermijos antgalis , kūgiškas 30°, 25G |  | 50 | 68 | 5 | 3400 | 3570 |  | 0 |  | 0
31 |  | Diatermijos antgalis 27G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Vienkartinis biopoliarinis diatermijos antgalis , kūgiškas 30°, 27G |  | 6 | 83 | 5 | 498 | 522.9 |  | 0 |  | 0
32 |  | Šviesollaidis prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | ,,Sietyno” tipo vidinis apšvietimo antgalis, 25G.(Chandelier, Constellation Vision System, RFID arba lygiavertis) |  | 48 | 123 | 5 | 5904 | 6199.2 |  | 0 |  | 0
33 |  | Silikono suleidimo-ištraukimo rinkinys prie Constellation Vision aparato | 33141620-2 | Constellation arba lygiavertis, sterilus, su RFID jungtimi |  | 500 | 54 | 5 | 27000 | 28350 |  | 0 |  | 0
34 |  | Aspiracijos antgaliai (fleitos) 23G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, mikštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (Advanced Backflush DSP), 23G. |  | 60 | 57 | 5 | 3420 | 3591 |  | 0 |  | 0
35 |  | Aspiracijos antgaliai (fleitos) 25G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Vienkartinis pasyvios/aktyvios aspiracijos antgalis, mikštu galu, skirtas dirbti arti tinklainės (Advanced Backflush DSP), 25G. |  | 500 | 62 | 5 | 31000 | 32550 |  | 0 |  | 0
36 |  | Žirklės lenktos 23G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Revolution® DSP CURVED SCISSORS, vienkartinių 40° lenktų žirklių antgaliiai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 23G. arba lygiavertės. |  | 12 | 134 | 5 | 1608 | 1688.4 |  | 0 |  | 0
37 |  | Žirklės lenktos 25G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Revolution® DSP CURVED SCISSORS, vienkartinių 40° lenktų žirklių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 25G. arba lygiavertės. |  | 12 | 134 | 5 | 1608 | 1688.4 |  | 0 |  | 0
38 |  | Žirklės lenktos 27G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Revolution® DSP CURVED SCISSORS, vienkartinių 40° lenktų žirklių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 27G. arba lygiavertės. |  | 6 | 134 | 5 | 804 | 844.2 |  | 0 |  | 0
39 |  | Žirklės vertikalios 23G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Revolution® DSP VERTICAL SCISSORS, vertikalių vienkartinių žirklių antgaliai tinkantys Grieshaber rankenai, darbui su membranomis arti tinklainės, 23G arba lygiavertės. |  | 6 | 146 | 5 | 876 | 919.8 |  | 0 |  | 0
40 |  | Žirklės vertikalios 25G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Revolution® VERTICAL SCISSORS, vertikalios vienkartinės žirklės, darbui su membranomis arti tinklainės arba lygiavertės, žirklių 25G. |  | 12 | 146 | 5 | 1752 | 1839.6 |  | 0 |  | 0
41 |  | Pincetai (žnyplės)23G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Revolution® DSP MAX-GRIP™ FORCEPS vienkartinės žnyplių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 23G arba lygiavertės. Sugriebimo jėga >50g. Dėžutėje 6 vnt. |  | 36 | 136 | 5 | 4896 | 5140.8 |  | 0 |  | 0
42 |  | Pincetai (žnyplės) 25G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Revolution® MAX-GRIP™ FORCEPS, vienkartinių pincetų antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai darbui arti tinklainės, 25+G. Sugriebimo jėga >50g. |  | 140 | 134 | 5 | 18760 | 19698 |  | 0 |  | 0
43 |  | Pincetai (žnyplės) 27G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Revolution® MAX-GRIP™ FORCEPS, vienkartinių žnyplių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai darbui arti tinklainės, 27+G. Sugriebimo jėga viršija 40 g. |  | 6 | 132 | 5 | 792 | 831.6 |  | 0 |  | 0
44 |  | Pincetai (žnyplės) 23G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Advanced ® SERRATED FORCEPS, vienkartinių dantytų žnyplių antgaliai, tinkantys Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 23G arba lygiavertės. Sugriebimo jėga >50g. |  | 36 | 126 | 5 | 4536 | 4762.8 |  | 0 |  | 0
45 |  | Pincetai (žnyplės) 25G prie Constellation Vision aparato | 33140000-3 | Grieshaber Advanced DSP TIP SERRATED FORCEPS, vienkartinės dantytos žnyplės Grieshaber rankenai, darbui arti tinklainės, 25G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis |  | 90 | 126 | 5 | 11340 | 11907 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 967228 | 1015589.4 | Viso: | 0 |  | 0