MOBILAUS DUJŲ ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Komponento / prietaiso pavadinimas | Reikalaujami techniniai rodikliai / charakteristika | Tiekėjo siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilus dujų analizatorius |  | Mobilus dujų analizatorius skirtas lengvųjų dujų detekcijai. Analizatorius skirtas bestandarčiam ir greitam dujų kokybiniam ir kiekybiniam nustatymui. |  |
|  | Spektrinė sritis | Ne mažesniame nei 4000 – 800 cm-1 intervale. |  |
|  | Skiriamoji geba | Ne didesnė nei 1 cm-1. |  |
|  | Šaltinis | Gamintojo išcentruotas, lengvai pakeičiamas infraraudonųjų spindulių (IR) šaltinis nereikalaujantis serviso inžinieriaus priežiūros. Turi būti pristatoma su papildomu iš anksto išcentruotu IR šaltiniu. |  |
|  | Detektorius | Ne blogesnis nei MCT (angl., Mercury Cadmium Telluride) tipo detektorius. Detektoriaus aušinimui/veikimui nereikalingas skystas azotas. |  |
|  | Interferometras | Interferometras privalo būti pastoviai suderintas, ilgaamžis, nereikalaujantis papildomo rankinio derinimo ar elektro-mechaninių derinimo sistemų darbo metu. |  |
|  | Dujų celė | Ne trumpesnio nei 5 m optinio kelio dujų celė. Celės temperatūra turi būti reguliuojama iki ne mažiau nei 180 ˚C. Atlaikomas slėgis ne mažiau nei 2 barai. Turi būti su srauto, slėgio ir temperatūros matuokliais. |  |
|  | Optika | Ne prastesni nei auksu dengti spektrometro optikos elementai bei drėgmei atsparūs ZnSe langeliai. Turi būti gamintojo numatyta galimybė pakeisti langelius į BaF2. |  |
|  | Dujų įvedimas | Turi būti numatytas mėginio (dujų) įvedimas standartinėmis 6 mm nerūdijančio plieno (SS) jungtimis. Kartu su sistema pateikiama SS tipo ne trumpesnė nei 5 metrų termostatuojama įvestis ir ne trumpesnė nei 1 m išvestis. Kontroliuojama įvesties temperatūra ne mažesnė nei iki 180 ˚C. |  |
|  | Matavimas ir analizė | Nustatomų dujų koncentracijos turi būti įvertinamos ir pateikiamos realiu laiku. Kiekybiniai analičių matavimo metodai dujų mišiniuose turi būti sudaromi be kalibravimo standartų, pasirenkant dujų medžiagas iš spektrų bibliotekos. Turi būti galima pakartotinė surinktų spektrinių duomenų analizė bet kuriuo metu neatliekant papildomo matavimo (pavyzdžiui, atnaujinus spektrų biblioteką papildomų dujų spektrais). Turi būti galima matuoti žemesnes nei ore esančio anglies dvideginio bei vandens garų koncentracijas nenaudojant papildomų dujų. |  |
|  | Komunikacija (sąsaja) | Spektrometras ir kompiuteris sujungiami per Ethernet protokolo sąsają ar spartesnę. Turi būti galima kontroliuoti sistema per tinklą. |  |
|  | Spektrinė biblioteka | Su sistema turi būti pateikiama dujų spektrų biblioteka kiekybinių metodų kūrimui. Bibliotekoje turi būti ne mažiau nei 400 junginių. Turi būti galima papildyti biblioteką išmatuotais žinomos sudėties dujų spektrais. Biblioteką sudarančių junginių sąrašas turi būti pateikiamas su pasiūlymu. Bibliotekoje privalo būti šie junginiai: CO, CO2, H2O, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, CH4, C2H4, C2H6, C3H8, C6H14, CHOH, NH3, H2S, SO3, SiF6, HNO3, NH4. |  |
|  | Kompiuteris ir programinė įranga | Sistema pateikiama su gamintojo rekomendacijas atitinkančiu kompiuteriu bei jo priedais. Kartu turi būti pateikiama programinė įranga, leidžianti kontroliuoti prietaisą ir analizuoti rezultatus. Turi būti pateikiama papildoma licencija darbui su programine įranga kitame kompiuteryje. Turi būti galima programinės įrangos pagalba simuliuoti skirtingų koncentracijų dujų mišinių spektrą pasirenkant bet kuriuos dujų spektrus iš bibliotekos. |  |
|  | Maitinimas | Tiesioginis prietaiso maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo. |  |
|  | Išmatavimai | Prietaisas turi būti kompaktiškas, ne didesnių nei 800x500x250 mm (GxPxA) išmatavimų, su galimybe montuoti 19 colių standarto stovuose. |  |
|  | Dokumentacija | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti įrangos technines charakteristikas patvirtinančius gamintojo išduotus dokumentus ar kitą dokumentaciją, patvirtinančią techninės specifikacijos reikalavimus. Pateiktuose dokumentuose turi būti pažymėti techninių specifikacijų atitikimai. |  |
|  | Eksploatavimo instrukcijos | Lietuvių ir/ar anglų kalba. |  |
|  | Darbuotojų mokymas | Darbuotojų mokymas po įrangos instaliavimo darbo vietoje, apmokymų trukmė ne mažiau nei 3 dienos 3 darbuotojams. | Šiam reikalavimui nereikalaujama pateikti atitikimą liudijančių duomenų |
| 1 PASTABA. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurios daro mažesnį poveikį aplinkai viename ar keliuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Atsižvelgiant į tai, perkamos prekės turi būti pristatytos Perkančiajai organizacijai perdirbamoje pakuotėje arba pakuotėje, pagamintoje iš perdirbtų žaliavų. Atitiktis tokiam prekės pakuotei keliamam reikalavimui bus tikrinama prekės priėmimo-perdavimo metu. |  |  |  |  |  |
| 2 PASTABA. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, gali būti pateikiamas lygiavertis nurodytajam. |  |  |  |  |  |