TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Didelio jautrumo vaizdinimo ir spektroskopijos kamera su integruotu stiprintuvu – 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Greitų vaizdų fiksavimo kamera |  |
|  | Sensoriaus pikselių skaičius | Ne mažiau nei 2500 x 2000 |  |
|  | Pikselio dydis (plotis x aukštis): | Ne mažesnis nei 6 μm x 6 μm |  |
|  | Vieno pikselio registruojamų elektronų maksimalus kiekis | Ne mažiau nei 28 000 e- |  |
|  | Žemiausia sensoriaus temperatūra | Ne aukštesnė arba lygi +5˚C |  |
|  | Mažiausia tamsinė srovė su maksimaliu šaldymu esant žemiausiai sensoriaus temperatūrai | Ne daugiau nei 0,2 e-/pikseliui/s |  |
|  | Žemiausias nuskaitymo triukšmas nuskaitant sensorių maksimaliu greičiu | Ne daugiau nei 3 e- |  |
|  | Maksimalus kvantinis efektyvumas (kambario temperatūroje) | Ne mažiau nei 20% |  |
|  | Kvantinis efektyvumas diapazone nuo 200 iki 400 nm | Ne mažiau nei 15% |  |
|  | Spektrinis diapazonas | Ne siauresnis nei 200 – 850 nm |  |
|  | Integruoto stiprintuvo (angl. intensifier) ir sensoriaus jungties tipas | Šviesolaidinis (angl. fiber-coupling) |  |
|  | Maksimalus stiprintuvo fotokatodo pasikartojimo dažnis | Ne mažesnis nei 450 kHz |  |
|  | Signalo integravimas sensoriuje | Kamera turi turėti signalo kaupimo sensoriuje režimą, leidžiantį vienos ekspozicijos metu pakartotinai aktyvuoti stiprintuvo fotokatodą ir kaupti signalą iš pasikartojančių įvykių. Fotokatodo aktyvavimo dažnis šiame režime turi būti ne mažesnis nei maksimalus fotokatodo pasikartojimo dažnis. |  |
|  | Minimali laikinė skyra (angl. optical gate width) | Ne didesnė nei 2 ns |  |
|  | Maksimalus sensoriaus nuskaitymo greitis nuskaitant visą sensorių (naudojant 2 x 2 aparatinį pikselių apjungimą ir 16-bit suskaitmeninimą) | Ne mažesnis nei 45 kadrai/s |  |
|  | Programiškai sumažinto sensoriaus nuskaitymo greitis nuskaitant ne mažesnį nei 2500 x 8 pikselių regioną (naudojant 2 x 2 aparatinį pikselių apjungimą ir 16-bit suskaitmeninimą) | Ne mažesnis nei 4000 kadrai/s |  |
|  | Aparatinis pikselių apjungimas | Kamera turi turėti galimybę aparatiškai apjungti ir nuskaityti vertikalių pikselių eilutes (angl. vertically binned), pritaikant ją spektroskopijos taikymams pritvirtinus ją ant monochromatoriaus |  |
|  | Sensoriaus atsako tiesiškumas | Ne mažiau nei 99,5% |  |
|  | Programuojamas elektrinių impulsų vėlinimo įrenginys | Kamera turi turėti integruotą programuojamą elektrinių impulsų vėlinimo įrenginį (angl. DDG) su ne mažiau nei dviem (2) išėjimų kanalais |  |
|  | Impulsų užlaikymo intervalas, keitimo žingsnis | Impulsų užlaikymo intervalas ne siauresnis nei 0 - 5 s arba lygiavertis; Minimalus keitimo žingsnis ne didesnis nei 15 ps |  |
|  | Suskaitmeninimo skyra | Ne mažesnė kaip 16-bit |  |
|  | Kameros jungtis | C-mount arba lygiavertė |  |
|  | Sąsaja | USB 3.0 jungtis arba lygiavertė |  |
|  | Programinė įranga | Komplekte turi būti programinė įranga, leidžianti valdyti visas kameros funkcijas ir suderinama su „Windows 10“ ir „Windows 11“ (64 bitų) operacinėmis sistemomis. |  |

1 PASTABA. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurios daro mažesnį poveikį aplinkai viename ar keliuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Atsižvelgiant į tai, perkamos prekės turi būti pristatytos Perkančiajai organizacijai perdirbamoje pakuotėje arba pakuotėje, pagamintoje iš perdirbtų žaliavų. Atitiktis tokiam prekės pakuotei keliamam reikalavimui bus tikrinama prekės priėmimo-perdavimo metu.

2 PASTABA. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, gali būti pateikiamas lygiavertis nurodytajam.