Optinė emisinė spektrometrinė sistema

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Komponento / prietaiso pavadinimas | Reikalaujami techniniai rodikliai / charakteristika | Tiekėjo siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optinės emisinės spektrometrinės sistemos komplektacija | Optinės emisijos spektrometrinė sistema, skirta matuoti ir analizuoti plazmos ar kitų šviesą skleidžiančių šaltinių emisijos spektrą, siekiant nustatyti jų elementinę sudėtį ir fizikines savybes. Sistemą sudaro: - Spektrometras - Detektorius - Optinis šviesos surinkimo blokas (su SMA (ar lygiaverte) jungtimi, skirta prijungti šviesolaidį. Priekinėje pusėje turi būti įmontuotas UV spindulius praleidžiantis apsauginis kvarcinis langelis) - Ne trumpesnis nei 1,5m ilgio šviesolaidis - Kompiuteris su sistemos valdymo ir duomenų analizės programine įranga - Spektrinė Hg (ar lygiavertė) lempa kalibravimui - Vartotojo instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalba |  |
| 2. | Bangų ilgio diapazonas | Ne siauresnis kaip 195 – 975 nm Bangų ilgių diapazonas su 2 ar mažiau stebėjimo langais: ne siauresniais kaip 195–330 nm ir 330–975 nm. Spektrometras gali turėti vieną stebėjimo langą, kurio plotis turi būti ne mažesnis kaip 195–975 nm. |  |
| 3. | Spektrinė skiriamoji geba | ≥12000 (diapazone 195 – 330 nm) ≥10000 (diapazone 330 – 975 nm) |  |
| 4. | Skyra | ≤16 pm – 29 pm (diapazone 195 – 330 nm) ≤32 pm – 98 pm (diapazone 330 – 975 nm) |  |
| 5. | Plyšio plotis | ≥50µm (deklaruota spektrinė skyra turi būti pasiekta su nurodytu plyšio pločiu) |  |
| 6. | Apertūra | f/10 arba geresnė |  |
| 7. | Spektrometro židinio nuotolis | ≤400mm |  |
| 8. | Detektoriaus tipas | CCD |  |
| 9. | Detektoriaus raiška | Ne mažesnė kaip 2048 x 512 pikselių |  |
| 10. | Dinaminis diapazonas | ≥15-bit |  |
| 11. | Šviesolaidžio įėjimas | SMA arba lygiavertis (UV–VIS–NIR SMA) |  |
| 12. | Sistemos kalibravimas | Automatinė bangos ilgio kalibravimo sistema |  |
| 13. | Svoris be detektoriaus | ≤22 kg |  |
| 14. | Kompiuteris su programine įranga | Sistema pateikiama su kompiuteriu bei programine įranga. Kompiuterio parametrai: ne mažiau kaip: 16 ", Intel Core Ultra 7, 32GB, 1TB SSD, anglų k. klaviatūra, Win11 Pro. Kartu turi būti pateikiama programinė įranga, leidžianti kontroliuoti prietaisą, surinkti duomenis bei analizuoti rezultatus: • Visapusiškas spektrometro ir detektoriaus valdymas • Grafinė vartotojo sąsaja • Automatizavimas naudojant skriptus • Spektrų duomenų bazė automatiniam elementų atpažinimui. Turi būti įtraukta NIST atominių spektrų duomenų bazė. • Kokybinė analizė • Duomenų eksportavimas į kitus formatus: .xls, .txt, .ascii Tiekėjas privalo pilnai pristatyti, instaliuoti, paleisti ir suderinti spektrometrinę matavimo sistemą užsakovo patalpose, įskaitant programinės įrangos įdiegimą, optinį ir funkcinį sistemos derinimą bei kalibravimą. Visi šie darbai turi būti įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą, o sistema laikoma priimta tik po sėkmingų bandomųjų matavimų ir demonstravimo. |  |
| 15 | Dokumentacija | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti įrangos technines charakteristikas ar kitą dokumentaciją, patvirtinančią techninės specifikacijos reikalavimus. Pateiktuose dokumentuose turi būti pažymėti techninių specifikacijų atitikimai. |  |
| 15. | Darbuotojų mokymas | Darbuotojų mokymas po įrangos instaliavimo darbo vietoje, apmokymų trukmė ne mažiau nei 2 dienos. | Šiam reikalavimui nereikalaujama pateikti atitikimą liudijančių duomenų |
| 16. | Eksploatavimo instrukcijos | Lietuvių ir/ar anglų kalba |  |
| 1 PASTABA. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurios daro mažesnį poveikį aplinkai viename ar keliuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Atsižvelgiant į tai, perkamos prekės turi būti pristatytos Perkančiajai organizacijai perdirbamoje pakuotėje arba pakuotėje, pagamintoje iš perdirbtų žaliavų. Atitiktis tokiam prekės pakuotei keliamam reikalavimui bus tikrinama prekės priėmimo-perdavimo metu. |  |  |  |  |  |
| 2 PASTABA. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, gali būti pateikiamas lygiavertis nurodytajam. |  |  |  |  |  |