projekto „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS Kalvarijos SAVIVALDYBĖJE“ odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplekto pirkimo

techninė specifikacija

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplektas, BVPŽ kodas – 33192400-6 Stomatologinė darbo įranga. Nėra CPO kataloge.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplektas įsigyjamas įgyvendinant projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Kalvarijos savivaldybėje“. Prekes pristatomos ir sumontuojamos per 3 mėn. adresu Vytauto g. 9 Kalvarija.

- PREKĖMS YRA TAIKOMI ŠIE REIKALAVIMAI:

3.1. Bendrieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Visos prekės ir jas komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos supakuotos. |
| 2. | Į prekės komplektą turi įeiti visos dalys, medžiagos ir kt. dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti prekes. |
| 3. | Prekės turi būti pristatytos Vytauto g. 9, Kalvarija. |
| 4. | Pristatytoms prekėms (išskyrus antgalius ir greitąsias jungtis) suteikiama 48 (keturiasdešimt aštuonių) mėnesių garantija. Greitai dėvinčioms dalims (antgaliams, greitoms jungtims) suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |
| 5. | Visi siūlomi gaminiai turi būti stabilūs, konstrukcijos turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų ilgalaikį naudojimą. |
| 6. | Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu. |
| 7. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės charakteristikos lentelėje (2 priedo „Pasiūlymas“, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Privaloma detalus aprašymas su prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama serviso dokumentacija lietuvių kalba. |
| 9. | Odontologinė įranga turi atitikti ES reglamentą 2017/745 dėl medicinos priemonių. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas (sertifikatą) |
| 10. | Tiekėjas privalo užtikrinti teisėtą tiekimą, garantinį aptarnavimą ir techninę priežiūrą. Kartu su pasiūlymu pateikiama: Įgaliojimas, sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę tiekti prekes, suteikti garantinį aptarnavimą ir techninę priežiūrą. Pateikti skaitmenines dokumentų kopijas. |

3.2. Prekių techniniai reikalavimai:

| Odontologo darbo vietos įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |  |  |  | Parametrai* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paciento kėdė | 1 vnt. |  |  |  | 1.1 Kėdės valdymas |  |  |  | Elektrinis – mechaninis valdymas kėdės valdymas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2 Elektros maitinimas |  |  |  | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3 Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) |  |  |  | Vidutinė keliamoji galia ≥ 135 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4 Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos |  |  |  | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 42 cm. 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 82 cm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.5 Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde |  |  |  | Būtina |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.6 Paciento kėdės apmušalo danga |  |  |  | Besiūlė apmušalo danga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, spalva derinama su užsakovu (ne mažiau kaip iš 5 spalvų) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.7 Kėdės padėčių programavimas |  |  |  | Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.8 Kėdės valdymas |  |  |  | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado/atskiro kojinio pedalo |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.9 Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis |  |  |  | Ne mažesnis kaip 1850 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.10 Galvos atlošo padėties reguliavimas |  |  |  | Nemažiau kaip 2 ašimis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.11 Porankiai |  |  |  | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir nuimamas arba nulenkiamas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.12 Kojūgalio apsauginė danga |  |  |  | Kojūgalis turi turėti lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.13 Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos |  |  |  | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai. |  |  |  |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis | 1 vnt. |  |  |  | 2.1 Būtini gydytojo instrumentai |  |  |  | 1 rankovė - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). 2 rankovė - Įmontuojamas skaleris su šviesa. 3 rankovė - Įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa. 4 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa. 5 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2 Instrumentų bloko tvirtinimas |  |  |  | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3 Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis |  |  |  | Turi būti. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4 Vienas bendras jungiklis |  |  |  | Būtinas. Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5 Pneumatinis instrumentų valdymo pedalas |  |  |  | Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas, aušinančio oro prapūtimas antgaliuose. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.6 Instrumentų rankovių išvedimas |  |  |  | Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.7 Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai |  |  |  | Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.8 Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai |  |  |  | Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.9 Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |  |  |  | Turi būti. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.10 Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms |  |  |  | Nerūdijančio plieno, ne mažesnis nei 210 x 360 mm su sterilizuojamu kilimėliu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.11 Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos valdymo elementai |  |  |  | 1. Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 2. Programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai. 3. Šviestuvo įjungimas / išjungimas. 4. Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukai. 5. Turbininio antgalio pašvietimo įjungimo mygtukas. 6. Informacija apie mikrovariklio sūkius rodomi indikacinėje šviečiančioje eilutėje. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.12 Ultragarsinis skaleris su pašvietimu |  |  |  | 1. Vibracijos dažnis ne mažesniame diapazone 28 – 32 kHz. 2. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema. 3. Jungiklis, perjungiantis darbinius režimus (perio, endo, higiena). 4. Komplekte ne mažiau 3 instrumentai apnašų valymui. 5. Komplekte turi būti ne mažiau 3 priveržimo raktai su užveržimo kontrole (antgaliukai priveržiami dinamometriniu raktu). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.13 Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams |  |  |  | Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1,5 litrų talpos indu. |  |  |  |
| 3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis | 1 vnt. |  |  |  |  | 3.1 Būtini asistento instrumentai |  |  |  | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2 Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės |  |  |  | Būtina |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3 Asistento instrumentų laikiklis |  |  |  | Nemažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4 Spjaudyklė |  |  |  | Keraminė arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5 Integruotas separatorius |  |  |  | Gravitaciniu principu veikiantis separatorius |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.6 Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai |  |  |  | Būtina |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.7 Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas |  |  |  | Būtina |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.8 Sauso tipo atsiurbimo sistema |  |  |  | Vienfazis motoras, elektrinis galingumas ne mažiau 0,4 kW. Maksimalus atsurbiamas srautas nemažiau 1250 l/min. Maksimalus vakuumo lygis darbiniame (nenutraukiamame) režime nemažiau 1300 mm H2O. Triukšmingumas nedaugiau 62 dB. |  |  |  |
| 4. | Apšvietimo sistema ir variklis | 1 vnt. |  | 4.1 Apšvietimo lempa |  |  |  | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, užtikrinantis bešešėlinį apšvietimą su tolygiu šviesos intensyvumo reguliavimu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2 Apšvietimo lempos montavimas |  |  |  | Prie spjaudyklės bloko |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3 Apšvietimo lempos pozicionavimas |  |  |  | Valdoma trimis ašimis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4 Šviesos spalvinė temperatūra |  |  |  | 4200 – 5800 ± 300 K |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.5 Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.6 Rankenos |  |  |  | Šviestuvas turi turėti dvi rankenas su nuimamais sterilizuojamais dangteliais |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.7 Maksimalus šviesos intensyvumas |  |  |  | Ne mažiau 50000 liuksų |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.8 Elektrinis mikovariklis su pašvietimu |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.9 Mikrovariklio sūkiai |  |  |  | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius nuo 60 iki 40000 aps/min. Su reversu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.10 Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu |  |  |  | Būtina |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.11 Su LED pašvietimu |  |  |  | Būtina |  |  |  |
| 5. | Gydytojo kėdutė |  | 1 vnt. |  | 5.1 Reikalavimai |  |  |  | 1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas ir atlošo pasvirimo kampas. 5. kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalva balta arba kreminė (derinama prie odontologinės kėdės) (prieš pristatymą derinama su užsakovu). |  |  |  |
| 6. | Turbininis antgalis su jungtimi |  | 1 vnt. |  | 6.1 Korpusas |  |  |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.2 Galingumas |  |  |  | Nemažiau 26 W. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.3 Maks. apsisukimų skaičius |  |  |  | Nemažesnis nei 430,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.4 Min. apsisukimų skaičius |  |  |  | Nedidesnis nei 325,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.5 Galvutės skersmuo |  |  |  | Nedidesnis nei 13 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.6 Aušinimas |  |  |  | Vandens išpurškimas iš ne mažiau kaip 1 taško |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.7 Stiklinis šviesolaidis |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.8 Keraminiai guoliai |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.9 Apsauga nuo nešvarumų |  |  |  | Turi turėti sistemą, apsaugančią nuo atbulinio oro ir skysčių srauto, mažinančių kryžminės infekcijos riziką. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.10 Jungtis |  |  |  | Suderinama pagal ISO 3964 standartą su integruotu LED arba lygiaverčiu pašvietimu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.11 Grąžto keitimas mygtuku |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.12 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
| 7. | Odontologinis kampinis antgalis | 1 vnt. |  |  | 7.1 Korpusas |  |  |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.2 Perdavimo santykis |  |  |  | 1:1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.3 Maks. apsisukimų skaičius |  |  |  | Nemažesnis nei 40,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.4 Galvutės skersmuo |  |  |  | Nedidesnis nei 13 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.5 Galvutės aukštis |  |  |  | Nedidesnis nei 13,5 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.6 Aušinimas |  |  |  | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 1 taško. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.7 Stiklinis šviesolaidis |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.8 Apsauga nuo nešvarumų |  |  |  | Švarios galvutės sistema. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.9 Grąžto keitimas mygtuku |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.10 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
| 8. | Odontologinis greitinantis antgalis | 1 vnt. |  |  | 8.1 Korpusas |  |  |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.2 Perdavimo santykis |  |  |  | 1:5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.3 Maks. apsisukimų skaičius |  |  |  | Ne mažiau nei 200,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.4 Galvutės skersmuo |  |  |  | Nedidesnis nei 13 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.5 Galvutės aukštis |  |  |  | Nedidesnis nei 14,5 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.6 Aušinimas |  |  |  | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas ne mažiau kaip iš 1 taško. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.7 Stiklinis šviesolaidis |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.8 Apsauga nuo nešvarumų |  |  |  | Švarios galvutės sistema |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.9 Grąžto keitimas mygtuku |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.10 Keraminiai guoliai |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.11 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
| Specialus tepalas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komplekte turi būti priežiūros priemonė (ne mažiau 500 ml), tinkama siūlomų antgalių valymui ir tepimui pagal gamintojo ar gaminio techninės priežiūros reikalavimus. Būtina viena priežiūros priemonė (netinka, jeigu yra dvi atskiros priemonės valymui ir tepimui). |  |  |  |