RAMAN SPEKTROSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujami techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos komplektacija | Raman spektroskopas |  |
| 1. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Komplektacija | Sistema turi būti pilnai integruota Raman spektroskopijos sistema, sudaryta iš: - kompaktiško Raman spektrometro - konfokalinio Raman mikroskopo - vieningos valdymo ir analizės programinės įrangos |  |
| 1.2. | Sistema turi užtikrinti | - standartinius Raman matavimus - žemo dažnio ir „fingerprint“ sričių matavimą vienu metu (vieno matavimo metu) |  |
| 1.3. | Funkcionalumas | Sistema turi būti kompaktiška, modulinė ir pritaikyta laboratoriniam bei lankščiam naudojimui. |  |
| 1.4. |  | Spektrometrą galima naudoti atskirai nuo mikroskopo; |  |
| 1.5. |  | Mikroskopas turi būti suderinamas su skirtingų bangos ilgių Raman spektrometrais |  |
| 2. | RAMAN SPEKTROMETRAS |  |  |
| 2.1 | Sužadinimas | - Lazerio bangos ilgis: 785 nm (±5 nm) - Lazerio galia mėginyje: nuo ≤0,05 mW iki ≥80 mW - Ilgalaikis galios stabilumas: ≤0,05 % |  |
| 2.2 | Spektrinės charakteristikos | - Raman poslinkio diapazonas: ne siauresnis kaip 25–2500 cm⁻¹ - Spektrinė raiška: ≤ 5 cm⁻¹ |  |
| 2.3 | Optinė schema | - Spektrometras turi būti su fiksuota optine schema be judančių gardelių matavimo metu - Difrakcinė gardelė: ~1200 l/mm - Galimybė keisti spektrinę raišką (plyšiai arba ekvivalentas) |  |
| 2.4 | Detektorius | - Signalo ir triukšmo santykis: ≥ 800:1 |  |
| 2.5 | Matmenys | - Kompaktiški matmenys: ≤ 400 mm plotis - Svoris: ≤ 3 kg - Tiesioginis sujungimas su mikroskopu (optiniu skaidulu arba tiesioginis) |  |
| 3. | RAMAN MIKROSKOPAS |  |  |
| 3.1 | Konfigūracija | - Konfokalinis Raman mikroskopas - Turi palaikyti upright ir inverted konfigūracijas vienoje platformoje arba modulinėje sistemoje |  |
| 3.2 | Skiriamoji geba ir objektyvai | - Lateralinė skiriamoji geba: ≤ 0,5 µm - Ašinė skiriamoji geba: ≤ 2,5 µm - 10x, 20x, 40x ir 100x objektyvai |  |
| 3.3 | Vaizdinimas | - Integruota baltos šviesos kamera - Galimybė vienu metu stebėti ir atlikti Raman analizę |  |
| 3.4 | Mėginio stalelis | - Motorizuotas XYZ stalas - Judėjimo sritis: ≥ 100 × 100 × 20 mm - Žingsnis: ≤ 100 nm |  |
| 4. | PROGRAMINĖ ĮRANGA ir KOMPIUTERIS |  |  |
| 4.1 | Programinė įranga turi užtikrinti: | - pilną sistemos valdymą (lazeris, detektorius, stalas) - realaus laiko duomenų surinkimą - automatinius matavimus ir mapping funkcijas - spektrų apdorojimą: - bazinės linijos korekcija - filtravimas - normalizavimas - pažangią analizę: - PCA - multivariacinė analizė - spektrinių bibliotekų valdymą |  |
| 4.2 | Kompiuteris | Gamintojo reikalavimus atitinkantis kompiuteris, užtikrinantis sistemos darbą. |  |
| 5. | Bendri visos sistemos reikalavimai |  |  |
| 5.3. | Darbuotojų mokymas | 3 Darbuotojų mokymas po įrangos instaliavimo darbo vietoje, apmokymų trukmė ne mažiau nei 2 dienos. | Šiam reikalavimui nereikalaujama pateikti atitikimą liudijančių duomenų |
| 5.4. | Eksploatavimo instrukcijos | Lietuvių ir/ar anglų kalba |  |

1 PASTABA. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurios daro mažesnį poveikį aplinkai viename ar keliuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Atsižvelgiant į tai, perkamos prekės turi būti pristatytos Perkančiajai organizacijai perdirbamoje pakuotėje arba pakuotėje, pagamintoje iš perdirbtų žaliavų. Atitiktis tokiam prekės pakuotei keliamam reikalavimui bus tikrinama prekės priėmimo-perdavimo metu.

2 PASTABA. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, gali būti pateikiamas lygiavertis nurodytajam.