Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Archaeochrome – paleoproteomikos tyrimai, susiję su moliuskų kriauklių pigmentais“, įsigijimas (ARCHAEOCHROME)Projekto Nr. 10-093-K-0060.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Modulinė automatizuota skysčių chromatografijos sistema su automatiniu frakcijų surinkėju, jų pristatymas bei instaliavimas ir Pirkėjo darbuotojų apmokymas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių apimtys ir (ar) kiekiai ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo / tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Modulinė automatizuota skysčių chromatografijos sistema su automatiniu frakcijų surinkėju | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir/ar apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Chromatografinė gryninimo sistema. |  |  |  |
| 1 | Sistemos paskirtis* | Perkama modulinė automatizuota skysčių chromatografijos sistema, skirta baltymų, peptidų, nukleorūgščių, monokloninių antikūnų ir kitų biomolekulių gryninimui. |  |
| 2 | Bazinė sistemos komplektacija | Pagrindinė modulinės automatizuotos skysčių chromatografijos sistemos bazė turi būti sudaryta iš ne mažiau nei šių modulių ir komponentų: - 2 vnt. automatizuotų buferių pompų; - 1 vnt. buferių maišymo modulio; - 1 vnt. UV/Vis detektoriaus modulio; - 1 vnt. mėginio injekcinio vožtuvo modulio; - liečiamo ekrano sistemos valdymui ir monitoringui; - 4 vnt. magnetinių kolonėlių laikiklių tvirtinamų prie sistemos korpuso. |  |
| 3 | Automatizuoti buferių pompų moduliai | Atskirai konfigūruojamos pompos, kurių pasirinktinas tėkmės greitis ne siauresniame nei 0,001-10 mL/min intervale. Grįžtamojo stūmoklio principo. Tėkmės greičio tikslumas ne prastesnis nei +/-2 % ties 0,1-10 mL/min. Palaikomo slėgio diapazonas ne siauresnis nei 0-25 MPa, maksimalus slėgis ne mažiau kaip 3650 psi. |  |
| 4 | Buferių maišymo modulis | Buferių maišymo modulis turi būti bent dviejų keičiamų tūrių šiose ribose: 200-300 µL ir 800-900 µL. |  |
| 5 | UV/Vis detektorius modulis | Detektoriaus bangų ilgio diapazonas ne siauresnis nei 190-800 nm bei matavimas ne mažiau nei 4 pasirinktinais skirtingais bangos ilgiais vienu metu. Absorbcija ne siauriau nei 0-3 AU, tiesiškumas ne siauresniame nei 0-2,5 AU diapazonuose. Laidumo rodmenų skaitymo diapazonas ne siauresnis nei 0,01-999,9 mS/cm, tikslumas ne daugiau kaip +/-2 %. Į UV/Vis detektoriaus modulio komplektaciją turi įeiti 5 mm matavimo celė bei turi būti galimybė pakeisti matavimo celę į 2 mm ir 10 mm (pačios 2 mm ir 10 mm celės į pirkimo objektą neįeina). |  |
| 6 | Mėginio injekcinio vožtuvo modulis | Turi leisti kontroliuoti konkretų mėginio užnešimo į kolonėlę kiekį. |  |
| 7 | Automatinis mėginio užnešimo pompos modulis | Kartu su bazine komplektacija turi būti papildomai pateikiamas automatinis mėginio užnešimo pompos modulis. Bazinėje modulinės sistemos komplektacijoje turi būti palikta vieta esant poreikiui pompą instaliuoti arba išinstaliuoti. Pompos charakteristikos: tėkmės greitis ne siauresnėse ribose, kaip 0,01-100 mL/min, bei slėgio palaikymas ne siauresnėse ribose, kaip 0-10 MPa (1450 psi), su integruotu slėgio sensoriumi, kuris leistų išvengti viršslėgio. |  |
| 8 | Automatinis išorinis frakcijų surinkėjas | Automatinis išorinis frakcijų surinkėjas turi užtikrinti tėkmės greitį ne siauresniame nei 0,01-100 mL/min diapazone. Į komplektaciją turi įeiti: - stovelis 13 mm skersmens mėgintuvėliams; - stovelis 16 mm skersmens mėgintuvėliams; - ledo vonelė su stoveliu 13 mm skersmens mėgintuvėliams. |  |
| 9 | Modulinė sistema | Chromatografijos sistema turi būti modulinė, esant poreikiui galimybė keisti modulius vietomis, instaliuoti naujus, išinstaliuoti esamus. Sistema turi sudaryti galimybę naudotojui savarankiškai keisti sistemos konfigūracijos parametrus per integruotą valdymo programinę įrangą. Turi būti galimybė atsiradus poreikiui instaliuoti papildomus modulius, sistemą praplečiant papildomų modulių vieta/ aukštais (vertikaliai). |  |
| 10 | Buferių laikymo padėklas. | Turi būti paskirta atskira buferinių tirpalų laikymo vieta ant prietaiso viršaus. |  |
| 11 | Vizualiniai indikatoriai šlangelių ir modulių sujungimui | Turi būti vizualiniai indikatoriai (LED lemputėmis ar kitu sprendimu) vartotojui užtikrinantys tinkamą šlangelių ir modulių sujungimą. |  |
| 12 | Stacionarus kompiuteris | Stacionarus kompiuteris, atitinkantis minimalius išorinės programinės įrangos reikalavimus, nurodytus šios techninės specifikacijos 13 p.; monitoriaus ekrano skersmuo nuo 19,5 colių (49,53 cm) iki 21,5 colių (54,6 cm). |  |
| 13 | Išorinė programinė įranga | Išorinė programinė įranga prietaiso valdymui ir monitoringui, duomenų analizei. Ji turi apimti ne mažiau nei šiuos funkcionalumus: - Konfigūruojami chromatogramų išdėstymai su įvairiomis peržiūros ir duomenų analizės parinktimis; - Naudojamų modulių ir tėkmės konfigūravimas chromatografijos metodo sukūrimui; - Automatinis pikų chromatogramose aptikimas ir integravimas; - Baltymų molekulinės masės nustatymas pagal SEC (size exclusion chromatography) kalibracinę kreivę; Automatinis bendrųjų charakteristikų, pavyzdžiui, HETP arba pikų simetrijos, apskaičiavimas, greitam naudojamos kolonėlės būklės įvertinimui. |  |
| 14 | Pirminis vartotojo kolonėlių ir chromatografijos dervų rinkinys. | Kartu su sistema turi būti pateikiamas pirminis vartotojo kolonėlių ir chromatografijos dervų rinkinys (angl. Starter Kit), suderinamas su siūloma sistema. Į rinkinį turi įeiti: - 2 vnt. x 50 mL tūrio užpildytos gel filtracijos (nudruskinimo) kolonėlės, molekulių atskyrimo diapazonas >6 kDa. - 5 vnt. x 5 mL tūrio tuščios pildomos kolonėlės. - 1 vnt. x pildoma stiklinė kolonėlė (15 mm x 500 mm), maksimalus veikimo slėgis 150 psi. - 1 vnt. x pildoma stiklinė kolonėlė (25 mm x 500 mm), maksimalus veikimo slėgis 150 psi. 1 vnt. x 24 ml tūrio užpildyta kolonėlė (10 mm x 300 mm) su molekulių frakcionavimo diapazonu nuo 0,5 kDa iki 70 kDa. |  |
| 15 | Pajungimas į elektros tinklą | 230 V / 50-60 Hz. |  |
| 16. | Įdiegimas ir apmokymas* | Ne vėliau kaip per dvi savaites nuo prekės pristatymo dienos privalo būti atlikta visos sistemos instaliacija, veiksmingumo patikrinimas bei apmokyti bent du Pirkėjo darbuotojai (Pirkėjo patalpose adresu Saulėtekio al. 7, Vilnius). |  |
| 17. | Transportavimas* | Prekės transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į kainą. |  |
| 18. | Garantija* | Ne mažiau kaip 12 mėn. skaičiuojant nuo įrangos įdiegimo datos. |  |

**  Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai), su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta užpildant techninės specifikacijos 2 lentelės 4 grafą „Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus“. Pasiūlymo vertinimo metu kilus abejonių dėl siūlomos Prekės atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o Tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.1 punktu, 4.4.4.1 papunkčiu, 6 punktu, 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais:

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai | Tiekėjo nuorodos ar kiti dokumentai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 16:30 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 15:30 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. | – |
| 2. | Reikalavimai stacionariam kompiuteriui (Techninės specifikacijos 2 lentelės Eil. Nr. 12): |  |  |
| 2.1. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) | Nurodyti pateikiamus dokumentus |
| 2.2. | Prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) | Nurodyti pateikiamus dokumentus |
| 3. | Reikalavimai antrinėms pakuotėms |  |  |
| 3.1. | Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus. | - |

- KITA INFORMACIJA

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).