TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „Įrangos, skirtos CRISPR-Cas genomo redagavimo įrankių tyrimams, įsigijimas ir atnaujinimas (CRISPRSTAR), Nr.10-093-K-0034“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Plokštelių skaitytuvas.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: Saulėtekio 7, Vilnius.

  - Prekių apimtis ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Plokštelių skaitytuvas | vnt | ☐ | ☒ | Ne ilgiau nei per 90 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plokštelių skaitytuvas | Gamintojas ir įrenginio modelis |  |  |
| 1 | Paskirtis | Įvairių biocheminių analizių atlikimui, antioksidacinio bei antiradikalinio aktyvumo, fermentacijos kinetikos tyrimams. |  |  |
| 2 | Detekcijos | UV/VIS absorbcija, fluorescencija, fluorescencijos poliarizacija, luminescencija. |  |  |
| 3 | Matavimo režimai | Detekcija iš viršaus (fluorescencija ir luminescencija). Galutinio taško (endpoint) ir kinetikos matavimai. Spektro skenavimas (fluorescencija, luminescencija, absorbcija). |  |  |
| 4 | Absorbcijos matavimų bangos ilgio ribos | Matuojamos absorbcijos bangos ilgių diapazonas – nuo ne daugiau kaip 220 nm iki ne mažiau kaip 1000 nm. |  |  |
| 5 | Absorbcijos bangos ilgio juostos plotis (priklausomai nuo gamintojo, angl. bandwidth arba spectral resolution) | Įrenginys turi turėti galimybę pasirinkti bangos ilgio juostos plotį: 1, 2, 5 ir 10 nm. |  |  |
| 6 | Maksimali matuojama absorbcijos reikšmė | Ne mažesnė kaip 3,5 OD. |  |  |
| 7 | Absorbcijos matavimo tikslumas | Geresnis nei 1 proc., esant 2 OD. |  |  |
| 8 | UV/Vis absorbcijos matavimo greitis | Matavimo greitis visame absorbcijos matavimo intervale turi būti ne lėtesnis kaip 1 s/šulinėliui. |  |  |
| 9 | Fluorescencijos matavimo intervalas ir jautrumas | Turi būti galimybė naudoti filtrus ir monochromatorių. Naudojant filtrus, bangos ilgių intervalas ne siauresnis nei 240-900 nm. Matuojant fluoresceiną, detekcijos riba ne didesnė nei 0,15 pM. Naudojant monochromatorių, intervalas ne siauresnis nei 320-840 nm. Matuojant fluoresceiną, detekcijos riba ne didesnė nei 0,35 pM. Fluorescencijos poliarizacijos paklaida - ne didesnė nei 0,5 mP (angl. millipolarization units), matuojant 1 nM fluoresceino. |  |  |
| 10 | Luminescencija | Jautrumas 0,4 pM ATP arba geresnis. Dinaminis intervalas ne mažesnis nei 8 eilės (10^8). |  |  |
| 11 | Purtymas/maišymas | Linijiniai, orbitiniai purtymo režimai su vartotojo nustatomu laiku ir greičiu. |  |  |
| 12 | Mikroplokštelių formatai | Ne mažiau kaip nuo 6 iki ne mažiau kaip 384 šulinėlių plokštelės |  |  |
| 13 | Termostatavimo/inkubavimo temperatūra | Mikroplokštelių termostatavimo/inkubavimo temperatūros intervalas: apatinė riba ne didesnė nei 5° C virš kambario aplinkos temperatūros, viršutinė riba ne mažesnė nei 45° C. Turi būti kondensacijos prevencijos sistema. |  |  |
| 14 | Programinė įranga* | Būtina, su integruota fluoroforų biblioteka. |  |  |
| 15 | Komplektacija* | Pilnai sukomplektuotas gamykloje, paruoštas naudojimui. Programinė įranga instaliuojama į pirkėjo pateiktą kompiuterį ir atsargai pateikiama programinė įranga atskiroje laikmenoje. Programinės įrangos licencijų skaičius neribotas. |  |  |
| 16 | Apmokymas darbui darbo vietoje | Įdiegimo vietoje techninio personalo (ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažiau kaip 4 val.) apmokymas dirbti su įrengimais. |  |  |
| 17 | Įtampa | Įtampa 220/230 V, 50/60 Hz |  |  |
| 18 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. |  |  |
| 19 | Garantija* | Tiekėjo ar gamintoja siūloma garantija, bet ne mažesnė kaip 12 mėnesių nuo įdiegimo dienos. |  |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.