Pirkimo sąlygų

1.3. priedas „Techninė specifikacija (III pirkimo dalis)“

- Pirkimo objektas – Liofilizatorius mažesnio našumo.

- Perkamų Prekių kiekis – 1 vnt.

- Tiekėjas savo transportu, jėgomis ir lėšomis turi pristatyti Prekes, adresu: Vytauto g. 182,  Šiauliai, sunešti, paleisti, taip pat apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudotis pristatytomis Prekėmis.

- Prekės (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) turi būti naujos, nepažeistos, atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Tiekėjas turi kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo instrukcijas, sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra),  lietuvių ir/arba anglų kalba.

- Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, taip pat jų prijungimui reikalingomis medžiagomis (jungiamaisiais kabeliais, instaliacinėmis medžiagomis). Prekių prijungimui reikalingos papildomos instaliacinės medžiagos privalo būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

- Tiekėjas, pristatęs Prekes, privalo supažindinti nurodytus darbuotojus (ne mažiau kaip 2 darbuotojų) su Prekėmis ir jų veikimu, juos apmokyti naudotis Prekėmis. Mokymai turi trukti  Pirkėjo patalpose, o jų laikas turi būti suderintas Sutarties vykdymo metu.

- Perkama įranga turi atitikti ES bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kokybės ir saugos reikalavimus.

- Liofilizatoriui keliami techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Liofilizatoriaus komplektą turi sudaryti: liofilizatorius, vakuuminis siurblys arba lygiavertis sprendimas, vakuuminės sistemos apsaugos elementai (alyvos filtras arba lygiavertis), ne mažiau kaip 6-7 vnt. nerūdijančio plieno padėklų. |
| 2. | Liofilizatoriaus kameros durys visiškai skaidrios arba su stebėjimo langu |
| 3. | Liofilizatorius turi užtikrinti produkto užšaldymą iki ne aukštesnės kaip -40° C temperatūros. Liofilizatoriaus ledo kondensatoriaus talpa turi būti ne mažesnė kaip 20 kg. |
| 4. | Lentynų skaičius – ne mažiau kaip 6 vnt., nerūdijančio plieno. |
| 5. | Lentynų šildymas – automatinis, Bendras naudingas visų lentynų plotas – ne mažesnis kaip 1,3 m2. |
| 6. | Įrenginys turi turėti **automatinį valdymą su jutikliniu arba LCD ekranu; Turi būti galimybė: stebėti procesą realiu laiku; registruoti duomenis; Turi būti **nuotolinio stebėjimo arba duomenų perdavimo funkcija. |
| 7. | Maitinimas 230V, 1 fazė, veikimo greitis 50 Hz. |
| 8. | Turi būti taikoma gamintojo garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |

- Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai, (techninės specifikacijos ir/ar katalogų ir/ar bukletų kopijos ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) lietuvių arba anglų kalba.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių    gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.