PASIŪLYMAS DĖL ELEKTROMAGNETINIŲ TRIKDŽIŲ MATAVIMO IMTUVO PIRKIMO

| Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo PVM kodas |  |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto numeris |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (nurodomas reikalavimo Nr.) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Prekės | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, EUR be PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Elektromagnetinių trikdžių matavimo imtuvas (pagal techninę specifikaciją) | vnt. | 1 |  |
| PVM suma*** |  |  |  |  |
| Viso kaina, Eur su PVM*** |  |  |  |  |

**Į kainą turi būti įskaičiuotas PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

***Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba paslaugoms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą _______________________ (nurodyti).

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

- Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių parametrus. Grafoje “Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai pagal nurodytą aprašymą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ leidžiama tik tuomet, kai reikalavimuose nėra skaitinių reikšmių).

- lentelė. Atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais (Pildo tiekėjas) |  | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  | V |
| Elektromagnetinių trikdžių matavimų imtuvas Paskirtis: atitikties vertinimo bandymams atlikti pagal darniuosius Europos Bendrijos standartus. Turi atitikti EN 55016-1-1 (CISPR 16-1-1) reikalavimus (full compliance). |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
| 1. | Matavimų režimai | Turi veikti kaip: - EMI imtuvas; - spektro analizatorius |  |  |  |
| 2. | Dažnių sritis | nuo 1 Hz iki 44 GHz arba daugiau |  |  |  |
| 3. | Dažnio skyra | ≤ 0,01 Hz |  |  |  |
| 4. | Vidinio etaloninio (reference) dažnio pokytis per metus (aging per year) | Ne daugiau, kaip ±3×10-8 |  |  |  |
| 5. | Vidinio etaloninio (reference) dažnio temperatūrinis pokytis (0 OC – 50 OC) | Ne daugiau, kaip ±1×10-9 |  |  |  |
| 6. | Pasiekiamas vidinio etaloninio (reference) dažnio kalibravimo tikslumas | ±5 × 10–9 |  |  |  |
| 7. | Dažnio skiriamoji geba (marker resolution) spektro analizatoriaus režime | 1 Hz |  |  |  |
| 8. | Maksimalus kreivės (angl. trace) atvaizdavimo taškų skaičius |  |  |  |  |
| 8.1. | Spektro analizatoriaus režime | Ne mažiau, kaip 100 000 |  |  |  |
| 8.2. | EMI imtuvo režime | Ne mažiau, kaip 200 000 |  |  |  |
| 8.3. | EMI imtuvo skenavimo režime | Ne mažiau, kaip 10 000 000 |  |  |  |
| 8.4. | Kreivių skaičius | 6 arba daugiau |  |  |  |
| 9. | Vienos šoninės juostos fazinis triukšmas (angl. SSB phase noise) | Mažiausias: ≤ -156 dBc/Hz (kai dažnio postūmis nuo f0 yra ≥ 10 MHz); Didžiausias: ≤ - 90 dBc/Hz (kai dažnio postūmis nuo f0 =10 Hz); Vidutinis: < -136 dBc/Hz (kai dažnio postūmis nuo f0 =100 kHz). Kur f0 = 1000 MHz |  |  |  |
| 10. | Spektro analizė realiame laike | Matavimų juostos plotis – ne mažiau, kaip 970 MHz |  |  |  |
| 11. | Matavimų realiame laike spektrogramos atvaizdavimas | Turi būti galimybė naudoti CISPR detektorius |  |  |  |
| 12. | Amplitudės tikimybės pasiskirstymo (APD) matavimas |  |  |  |  |
| 12.1. | Amplitudės tikimybės pasiskirstymo (APD) matavimo funkcija | Turi būti daugiakanalio APD matavimo funkcija |  |  |  |
| 12.2. | APD analizės juostos plotis (-6 dB) | Nuo 1 Hz iki 1 MHz |  |  |  |
| 12.3. | Daugiakanalio APD kanalų skaičius | Ne mažiau, kaip 20 |  |  |  |
| 12.4. | Mažiausia amplitudės pasikartojimo tikimybė (angl. min. amplitude probability) | Ne daugiau, kaip 10-7 |  |  |  |
| 13. | RD signalų įėjimai |  |  |  |  |
| 13.1. | Įėjimų skaičius | 2 įėjimai |  |  |  |
| 13.2. | RD signalų įėjimų jungčių tipas / banginė varža | 1 jungtis – K tipo (2.92 mm) kištukas, arba kita tinkanti 44 GHz dažnio RD signalui su perėjimu į K (2.92 mm) jungtį / 50 Ω 2 jungtis – N-tipo lizdas / 50 Ω |  |  |  |
| 13.3. | Įtampos stovinčios bangos koeficientas ĮSBK (angl. VSWR) | Be įjungtų slopintuvų: < 2.0 (dažniuose iki 1 GHz); < 3.0 (dažniuose virš 1 GHz). Kai slopintuvas ≥ 10 dB: < 1.2 (dažniuose iki 1 GHz); < 2.0 (dažniuose iki 26.5 GHz); < 2.5 (dažniuose virš 26.5 GHz). |  |  |  |
| 13.4. | Maksimalus signalo lygis įėjime | Ne mažiau, kaip +30 dBm |  |  |  |
| 13.5. | Maksimalus signalo lygis įėjime, kai įėjimo slopintuvo slopinimas = 0 dB, priešstiprintuvis išjungtas, LNA išjungtas | Ne mažiau, kaip +20 dBm |  |  |  |
| 14. | Bendra lygio matavimo neapibrėžtis (kai preselekcijos filtrai išjungti, priešstiprintuvis ir LNA išjungti) | < ± 0.4 dB (kai dažnių sritis nuo 9 kHz iki 10 MHz); < ± 0.3 dB (kai dažnių sritis nuo 10 MHz iki 3 GHz); < ± 1 dB (kai dažnių sritis nuo 3 GHz iki 20 GHz); < ± 1.4 dB (kai dažnių sritis nuo 20 GHz iki 26 GHz); < ± 1.7 dB (kai dažnių sritis nuo 26 GHz iki 44 GHz) |  |  |  |
| 15. | Signalus išpjaunantys filtrai (angl. notch filters) |  |  |  |  |
| 15.1. | Išpjaunančių filtrų (notch filters) dažnių juostos | 2400 MHz - 2483 MHz; 5725 MHz - 5875 MHz |  |  |  |
| 15.2. | Išpjaunančių filtrų slopinimas (tipinis) | 20 dB |  |  |  |
| 16. | Signalų detektoriai |  |  |  |  |
| 16.1. | EMI imtuvo režime | max. peak, min. peak, RMS, average, quasi-peak, CISPR-average, RMS-average |  |  |  |
| 16.2. | Spektro analizatoriaus režime | max. peak, min. peak, auto peak, RMS, average, quasi-peak, CISPR-average, RMS-average |  |  |  |
| 17. | Jautris spektro analizatoriaus režime (įjungus žemo triukšmo stiprintuvą) | Dažnių ruože nuo 150 kHz iki 40 GHz: ≤ -160 dBm |  |  |  |
| 18. | Jautris EMI imtuvo režime (įjungus žemo triukšmo stiprintuvą) | 150 kHz < f < 30 MHz, BW=9 kHz: ≤ -14 dBμV; 30 MHz < f < 1 GHz, BW=120 kHz: ≤ -7 dBμV; 1 GHz < f < 18 GHz, BW=1 MHz: < 5 dBμV; 18 GHz < f < 40 GHz, BW=1 MHz: < 7 dBμV, Kur f – matuojamo signalo dažnis |  |  |  |
| 19. | Priešstiprintuvis (vidinis) | Dažnių sritis ne siauresnė, kaip nuo 1 kHz iki 8 GHz Stiprinimas - +20 dB (tipinis) |  |  |  |
| 20. | Vidinis mažo triukšmo stiprintuvas (LNA) | Vardinis stiprinimas - +30 dB (tipinis) Dažnių sritis ne siauresnė, kaip nuo 150 kHz iki 44 GHz |  |  |  |
| 21. | EMI filtrai (juostos pločiai (-6 dB)) | 1 Hz; 10 Hz; 100 Hz; 200 Hz; 1 kHz; 9 kHz; 10 kHz; 100 kHz; 120 kHz; 1 MHz; 10 MHz; 20 MHz; 30 MHz; 40 MHz; 50 MHz; 80 MHz |  |  |  |
| 22. | Analoginės moduliacijos analizės funkcija |  |  |  |  |
| 22.1. | Analoginės moduliacijos rūšys | -amplitudinė -dažninė -fazinė |  |  |  |
| 23. | Išorinio generatoriaus valdymo funkcija |  |  |  |  |
| 23.1. | Suderinama su generatoriais | SMP04; SMA100B; SMR50; SMJ100A; SMB100A; SMW200A |  |  |  |
| 24. | Vidinio osciliatoriaus išėjimo / tarpinio dažnio įėjimo (angl. LO/IF) jungtys išoriniams maišytuvams |  |  |  |  |
| 24.1. | Vidinio osciliatoriaus išėjimo dažnių sritis | 8 GHz to 17 GHz arba platesnė |  |  |  |
| 24.2. | Vidinio osciliatoriaus išėjimo signalo lygis | +15.5 dBm ± 3 dB |  |  |  |
| 24.3. | IF įėjimo dažnių sritis | Nuo 1310 MHz iki 1330 MHz |  |  |  |
| 24.4. | IF įėjimo signalo lygis | Ne mažiau, kaip -20 dBm (nominalus) |  |  |  |
| 25. | Trūkiųjų trikdžių (angl. clicks) matavimas pagal EN 55014-1 | Matavimas 4 kanaluose vienu metu (lygiagrečiai) Kanalų dažniai: 150 kHz; 500 kHz; 1,4 MHz; 30 MHz. |  |  |  |
| 26. | EMI imtuvo vaizduoklis | Vidinis, integruotas, daugiaspalvis, valdomas prisilietimais. |  |  |  |
| 27. | Priedai | - adapteris 19“ spintai (angl. 19" rack adapter); - priekines paneles apsauginis dangtis |  |  |  |
| 28. | Sąsajos išoriniams įrenginiams |  |  |  |  |
| 28.1. | Ethernet sąsaja LAN | Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 MB/s |  |  |  |
| 28.2. | GPIB sąsaja | IEC 625-2 (IEEE 488.2) |  |  |  |
| 29. | Maitinimas | 230 V AC, 50 Hz |  |  |  |
| 30. | Kalibravimas | Turi būti kalibruotas pagal ISO/IEC 17025 (EN ISO/IEC 17025) standartą akredituotoje laboratorijoje. Kalibravimas turi būti atliktas pagal CISPR 16-1-1 (EN IEC 55016-1-1) standartą pilnai atitikčiai (angl. full compliance) įrodyti. |  |  |  |
| 31. | Garantija | Ne mažiau, kaip 24 mėn. |  |  |  |

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį