Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. (10-093-K-0019) „Įranga skirta eksperimentinės kvantinių optinių reiškinių Rydbergo atomuose tyrimams (ECOPIRA)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – femtosekundinė derinamo bangos ilgio optinio parametrinio osciliatoriaus lazerinė sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3.    Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių apimtis ir (ar) kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Femtosekundinė derinamo bangos ilgio optinio parametrinio osciliatoriaus lazerinė sistema | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip iki 2026 gruodžio mėn. 15 d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.3.1. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perkama femtosekundinė derinamo bangos ilgio optinio parametrinio osciliatoriaus (OPO) lazerinė sistema, skirta generuoti femtosekundinius impulsus keliuose spektriniuose diapazonuose su galimybe vienu metu naudoti kelis išėjimus. |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 1. | Išėjimų skaičius | Ne mažiau kaip 3 (trys) |  |
| 2. | Bangos ilgių diapazonai išėjimuose | Turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) nepriklausomai derinamus išėjimus: Pirmas išėjimas: ne siauresnis kaip 680 – 950 nm Antras išėjimas: ne siauresnis kaip 950 – 1300 nm Papildomas fiksuoto bangos ilgio išėjimas intervale ties 1020–1035 nm (arba lygiavertis) |  |
| 3. | Išėjimo galia | Pirmas derinamas išėjimas: ne mažiau kaip 3 W maksimalios galios nesant antrojo išėjimo; ne mažiau kaip 1 W derinamo ruožo maksimume, dirbant sinchroniniame režime; Antras derinamas išėjimas: ne mažiau kaip 2 W maksimalios galios nesant pirmojo išėjimo; ne mažiau kaip 1 W derinamo ruožo maksimume sinchroniniame režime; Fiksuoto bangos ilgio išėjimas: ne mažiau kaip 2 W |  |
| 4. | Impulso trukmė | Ne daugiau kaip 160 fs |  |
| 5. | Impulsų pasikartojimo dažnis | Intervale ties 70-80MHz ±5 % |  |
| 6. | Pluošto poliarizacija | Tiesiškai poliarizuota |  |
| 7. | Pluošto kokybė, M2 | TEM00, M2 ne daugiau kaip 1.3 |  |
| 8. | Pluošto krypties stabilumas | Ne daugiau kaip 1.5 µrad/°C visiems išėjimams |  |
| 9. | Pluošto skersmuo (1/e²) | Turi būti intervale 1,8 – 4,0 mm (±0.5) |  |
| 10. | Pluošto eliptiškumas | Ne mažiau kaip 0,7 ir ne daugiau kaip 1,3 |  |
| 11. | Pluošto astigmatizmas | Ne daugiau kaip 40% |  |
| 12. | Pluošto krypties stabilumas | Ne daugiau kaip 200 µrad (per visą derinimo diapazoną) |  |
| 13. | Ilgalaikis galios stabilumas | Ne daugiau kaip 1 % (vid. kv. nuokr.) per ≥2 valandas |  |
| 14. | Impulsų valdymas ir dispersijos kompensavimas | Sistema turi turėti integruotą dispersijos (GDD) kompensavimą GDD reguliavimo diapazonas turi apimti ne siauresnį kaip: nuo 0 iki ne mažiau kaip −10 000 fs² artimoje IR srityje: −10 000 to −35 000 fs2 @ 700 nm −3000 to −20 000 fs2 @ 800 nm 0 to −10 000 fs2 @ 900 nm 0 to −10 000 fs2 @ 960 nm −3000 to −10 000 fs2 @ 1100 nm −8000 to −12 000 fs2 @ 1300 nm Gali būti siūlomas platesnis neigiamas diapazonas trumpesniems bangos ilgiams GDD valdymas turi būti automatinis arba valdomas programiškai Kiekvieno išėjimo derinimas turi būti valdomas automatiškai ir nepriklausomai. |  |
| 15. | Kontrolė ir diagnostika* | Programinė įranga valdyti bangos ilgį, galią ir dispersijos kompensaciją; vizualizuojanti pagrindinių lazerinės sistemos mazgų parametrus. |  |
| 16. | Komplektacija* | Komplektuojamas pagal aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas. Privaloma sukomplektuoti visas reikalingas jungtis, oras-vanduo aušinimo įrenginį ir kitus priedus būtinus prietaiso veikimui ir valdymui. |  |
| 17. | Akustooptinis moduliatorius* | AOM pralaidumas: fiksuotam išėjimui ≥ 60%; pirmajam derinamam išėjimu ≥60%; antrajam derinamam išėjimui ≥50% Pakilimo ir kritimo laikas ≤300fs Kontrastas 1000:1 |  |
| 18. | Garantija* | Ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal projekto „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti Nr. 10-093-K“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•   neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•   panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•   numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•   nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.