TECHNINIAI REIKALAVIMAI AKUMULIATORIŲ BATERIJŲ TALPOS MATAVIMO PRIETAISO PAPILDOMOS APKROVOS BLOKUI/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR BATTERY CAPACITY MEASUREMENT DEVICE EXTRA LOAD UNIT

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
|  | Akumuliatorių baterijų talpos matavimo prietaisas/ Battery capacity measurement device | 1 komplektas/ 1 set | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos maksimali pastovi iškrovimo galia/ Maximum power of battery discharge, kW | ≥25 |  |  |  |
|  | Iškraunamos akumuliatorių baterijos maksimali leistina įtampa/ Maximum voltage of discharging battery, V | ≥260 |  |  |  |
|  | Prietaiso suderinamumas su kita matavimo įranga/ Device compatibility with other measurement equipment | Prietaisas turi susijungti ir veikti kartu su perkančiojo subjekto naudojamu baterijų talpos matavimo prietaisu „Megger Torkel 930“/ The device is designed to connect and operate in conjunction with the battery capacity measurement device used by the contracting entity „Megger Torkel 930“ |  |  |  |
|  | Naudojimo (matavimo) aplinkos temperatūra,/ Operating (measuring) ambient temperature, oC | Nuo/from ≤0 iki/to ≥+40 |  |  |  |
|  | Sandėliavimo (transportavimo) aplinkos temperatūra/ Storage (transport) ambient temperature, oC | Nuo/from ≤-20 iki/to ≥50 |  |  |  |
|  | Maksimali sandėliavimo (transportavimo) aplinkos drėgmė,/ Maximum humidity of the storage (transport) ambient, % | ≥65 |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa/ Mains voltage | 230 VAC ±10% 50 Hz |  |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas/ Warranty | ≥24 mėnesiai/months |  |  |  |
|  | Programinė įranga/ Software | Standartinė programinė įranga esanti komplektacijoje/ Standard software included in the package. |  |  |  |
|  | Komplektacija. Pristatymo apimtis turi sudaryti visi standartiškai su prietaisu tiekiami elementai bei išvardinta įranga / Complete set. The scope of delivery must include all elements supplied as standard with the device and the listed equipment | 11.1. Akumuliatorių baterijų talpos matavimo prietaiso papildomos apkrovos blokas/ Extra load unit for battery capacity measuring device; 11.2. Ne trumpesni kaip 3 m ilgio srovės/įtampos laidai su prijungimo gnybtais / At least 3 m length current/voltage cables with clamps; 11.3. Ne trumpesni kaip 3 m ilgio papildomi srovės/įtampos laidai skirti prailginti pagrindinius laidus / At least 3 m length extra current/voltage cables for extending main cables; 11.4. Ne trumpesni kaip 3 m ilgio prietaiso korpuso įžeminimui skirtas laidas (PE)/ At least 3 m length device ground cable (PE); 11.5. Standus prietaiso transportavimui skirtas dėklas/ Rigid case for transporting the device; 11.6. Prietaiso laidams transportavimui skirtas dėklas/krepšys/ Case/bag for transporting device cables; 11.7. Laidų rinkinys visos akumuliatorių baterijos įtampos matavimui/ Set of cable for measurement of battery voltage; 11.8. Programinės įrangos įdiegimui į Perkančiojo subjekto kompiuterį reikalinga įranga (kabeliai, laikmena ir pan.) ir kabeliai reikalingi prietaiso prijungimui prie kompiuterio / Equipment (cables, media, etc.) required for software installation on the Procuring Entity's computer and cables required for connecting the device to the computer; 11.9. Prietaiso kalibravimo sertifikatas su galiojimo laikotarpiu ne trumpesniu nei 1 metams nuo perdavimo dienos/ Device calibration certificate with a validity period of at least 1 year from the date of delivery; 11.10. Vartotojo instrukcijos skaitmeninis/elektroninis variantas lietuvių ir/arba anglų kalbomis/ User manuals in digital version in Lithuanian and/or English. |  |  |  |
| Pastabos: Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.)./ Notes: Supplier-provided documentation for substantiating compliance with the required parameter: The device manufacturer’s declaration of conformity; a manufacturer’s proposal document submitted for the specific project (procurement), including a summary of technical parameters; or any other document describing the manufacturer’s publicly available technical characteristics (e.g., brochure, catalogue, operating/technical documentation, factory drawing, etc.). |  |  |  |  |  |