PRIEDAS Nr.1

Projektas

Techninė specifikacija

Stereomikroskopas su skaitmenine kamera ir programine įranga

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai (aprašymas) | Minimalūs reikalavimai | Pagrįstos pastabos, siūlymai (jei jų yra) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Paskirtis | Stereomikroskopas su jam tinkančia skaitmenine kamera ir programine įranga yra skirtas tekstilės, odos, plastikų, gumos, medžio, popieriaus, keramikos, stiklo pluoštų, augalinės kilmės mėginių struktūros/ sandaros mikroskopinei analizei. |  |
| 1 | Mikroskopo tipas | Motorizuotas stereomikroskopas, turintis apochromatinę optinę sistemą. |  |
| 2 | Stereo sistema | Išdidinimo santykis ne mažesnis kaip 20:1 |  |
| 3 | Bendras didinimas | Diapazonas su siūlomais objektyvais ir okuliarais ne siauresnis kaip nuo ~7–8× iki ≥155–160x. Komplekte ne mažiau kaip 1 plan apochromatinis objektyvas 1x. |  |
| 4 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 500 lp/mm, kai naudojamas 1x didinimo objektyvas ir 10x didinimo okuliarai |  |
| 6 | Koduotos funkcijos | Bent išdidinimo santykio reikšmė ir diafragma. |  |
| 7 | Trinokuliarinis tubusas | Šviesos srauto paskirstymas - 50/50 ir 100/0 (okuliarai/kamera). Tarpvyzdinis atstumas – 52 -76 mm. Stebėjimo kampas - 30° į horizontą arba reguliuojamas (ne siauriau nei 5-30°). |  |
| 8 | Okuliarai 10x | Komplekte privalo būti du 10x didinimo ir ne mažiau kaip 22-23 mm regos lauko okuliarai su dioptrijų korekcija |  |
| 9 | Objektyvas | Plan apochromatinis objektyvas 1.0x, darbinis atstumas ne mažiau kaip 60 mm |  |
| 10 | Fokusavimas | Motorizuoto fokusavimo sistema. Autofokusavimas. Z sekų generavimas. Komplekte privalo būti valdiklis/pultas/valdymo lazdelė, skirtas valdyti motorizuotas funkcijas, tokias kaip didinimas, rainelės diafragmą, motorizuotas fokusavimas, fokusavimo greitis (atsižvelgiant į didinimą). Atminties funkcijos: nustatymų išsaugojimas ir atstatymas. Koduotų funkcijų nustatymas ir vizualizavimas. |  |
| 11 | Stovo pagrindas | Matmenys ne mažesni kaip 320 x 410 mm. Juodas/baltas foninis įdėklas. Įmontuotas praeinančios šviesos šaltinis. |  |
| 12 | Stalelis | Stumdomas arba motorizuotas. |  |
| 13 | Šviesos šaltinis | Segmentinis/daugiakontrastinis LED apšvietimas, leidžiantis keisti apšvietimo kampus, nukreiptus į mėginį ir atkurti nustatytus kontrastus. Šviesus/tamsus laukas. Šviesos spalvos temperatūra – 5700 K. ±50K. |  |
| 14 | Poliarizacija ir kontrasto metodai | Analizatorius ir poliarizatorius. Tamsaus lauko priedas. Optinė sistema privalo turėti padidinto fokuso gylio sistemą (pvz., FusionOptics™ tipo arba analogišką sprendimą). |  |
| 15 | Gaubtas nuo dulkių | Būtinas |  |
| 16 | Programinė įranga | Komplekte privalo būti programinė įranga mikroskopo funkcijų ir skaitmeninės kameros valdymui, vaizdų apdorojimui ir saugojimui, matavimams (būtinai tiesiniai matavimai) atlikti, ataskaitų generavimui. Programinė įranga turi susieti mikroskopo ir skaitmeninės kameros nustatymus (naudojamą išdidinimą ir objektyvą) su išsaugotu vaizdu. Automatinio išplėsto fokuso gylio vaizdo sudarymo funkcija panaudojant motorizuotą fokusavimo įrenginį, kuris leidžia automatiškai sugeneruoti vaizdų seriją. 3D vaizdų sudarymo ir peržiūros funkcija. Tiesinių matavimų 3D vaizde funkcija. Profilių kreivių sudarymo funkcija su matavimo galimybe. |  |
| 17 | Suderinamumas su skaitmenine kamera | Programinė įranga turi būti suderinama su teikiama kamera ir operacine sistema. |  |
| 18 | Programinės įrangos licencija | Be laiko apribojimų. |  |
| 19 | Kompiuteris ir monitorius | Tinkami darbui su komplektuojama skaitmenine kamera ir vaizdo analizės programine įranga, |  |
| 20 | Skaitmeninė vaizdo kamera mikroskopui | Spalvinė skaitmeninė vaizdo kamera, lusto tipas CMOS. Maksimalus vaizdo dydis – ne mažesnis kaip 3000 x 2000 vaizdo elementų. Vaizdo atnaujinimo greitis esant pilnai skiriamajai gebai – ne mažiau kaip 14 kadrų per sekundę. Vaizdo elemento dydis – ne daugiau kaip 2,4 µm x 2,4µm. Spalvos gylis – ne mažiau kaip 3x12 bit. Signalo stiprinimas – ne mažiau kaip nuo 1x iki 250x. Sąsaja USB 3 arba analogiška. |  |
| 21 | Kameros tvirtinimo elementai | Būtini, jei reikalingi. |  |
| 22 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |