EKG MONITORAVIMO SISTEMA, RAMYBĖS IR KRŪVIO EKG SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (projektas)

Bendrieji reikalavimai:

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1.	dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2.	Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3.	Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia preke ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą aptarnauti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą (montavimą, garantinį ir priežiūrą).

5.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6.	Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

1 p.o.d. Ramybės ir krūvio EKG sistema, Dainavos padalinys, Pramonės pr. 3, Kaunas, 1 vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. EKG registravimo įrenginys |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Registruojamas EKG kanalo signalas | 1.Signalo dažnis vienam kanalui > 8000 Hz 2. Skiriamoji geba < 0,01 mm |  |  |  |
| 1.2 | Priimamų EKG dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei 0,01 – 150 Hz |  |  |  |
| 1.3 | Registruojama EKG | Registruojama 12 derivacijų EKG |  |  |  |
| 1.4 | Bevielė Bluetooth sąsaja su tyrimų kompiuteriu | Būtina |  |  |  |
| 1.5 | Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos | Būtina |  |  |  |
| 1.6 | Maitinimo šaltinis | Baterijos arba pakraunami akumuliatoriai |  |  |  |
| 1.7 | LED indikatoriai kardiografo korpuse | 1. Maitinimo šaltinio būklės indikatorius 2. Ryšio su tyrimų kompiuteriu indikatorius 3. Įjungto prietaiso indikatorius |  |  |  |
| 1.8 | Įjungimo/išjungimo mygtukas prietaiso korpuse, kurio paspaudimu taip pat galima pradėti ramybės EKG registravimą nuotoliniu būdu - specialistui neinant prie tyrimų kompiuterio | Būtina |  |  |  |
| 1.9 | Kompiuterio valdomas EKG įrenginys tinkamas ramybės EKG testams atlikti turi jungtis į įstaigoje naudojamą Amedtec ECGpro programą - kardiologinių tyrimų serverį. | Būtina |  |  |  |
| 2. Reikalavimai Krūvio testo takeliui |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Darbinis plotas (bėgimo takelis) | Ilgis: 150 cm (59 in), Plotis: 51 cm (20 in) |  |  |  |
| 2.2 | Reguliuojamas greitis, ne siauresnėse ribose nei nurodyta | 0,5 – 17,7 km/h |  |  |  |
| 2.3 | Greičio didinimo žingsnis ne daugiau | 0,1 km/h (0,06 mph) |  |  |  |
| 2.4 | Reguliuojamas įkalnės kampas, ne siauresnėse ribose nei nurodyta | 0 – 20 % |  |  |  |
| 2.5 | Programa valdomas greičio ir įkalnės keitimas | Būtina |  |  |  |
| 2.6 | Maksimalus paciento svoris | 250 kg |  |  |  |
| 2.7 | Turėklų ilgis ne mažiau | 90 cm |  |  |  |
| 2.8 | Ratukai patogesniam bėgimo takelio transportavimui | Ne mažiau kaip 2 |  |  |  |
| 2.9 | Reguliuojamo aukščio kojelės bėgimo takelio gale | Būtina |  |  |  |
| 2.10 | Avarinio stabdymo mygtukas ir traukimo virvė su magnetu | Būtina |  |  |  |
| 2.11 | Išoriniai matmenys | Ne daugiau kaip 210x90x140 cm |  |  |  |
| 3. Reikalavimai automatiniam kraujospūdžio matuokliui |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Naudojamas su ta pačia kardiologine programine įranga kaip ir kardiografas | Būtina |  |  |  |
| 3.2 | Kraujospūdžio matavimo ribos | Sistolinis kraujospūdis ne mažiau 40 – 300 mmHg Diastolinis kraujospūdis ne mažiau 30 – 280 mmHg Širdies susitraukimų dažnis (pulsas)30 – 230 BPM |  |  |  |
| 3.3 | Galimi matavimo metodai | Riva Rocci / Korotkov |  |  |  |
| 3.4 | Sąsajos su kompiuteriu | USB ir arba RS232 |  |  |  |
| 3.5 | Svoris ne daugiau | 3 kg |  |  |  |
| 3.6 | Garsiakalbis atkurti Korotkov garsams | Būtina |  |  |  |
| 4. Reikalavimai sistemos programinei įrangai |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ramybės EKG matavimų metu programinėje įrangoje rodoma akumuliatorių būklė | Būtina |  |  |  |
| 4.2 | Programinės įrangos naudojimas kituose tame pačiame tinkle esančiuose kompiuteriuose | 1. Galimybė pilnai naudotis programine įranga ir duomenų baze (matyti tyrimo ataskaitas, viso tyrimo eigą, stadijas), iš bet kurio tinkle esančio kompiuterio nenaudojant papildomų šalutinių programų ar įsigyjamų licencijų 2. Programa gali veikti > 3 tinklo kompiuterių vienu metu |  |  |  |
| 4.3 | Programinė įranga prieš atliekant tyrimą įspėja apie blogą elektrodo kontaktą | Būtina |  |  |  |
| 4.4 | Programa gali būti atliekami ir kiti kardiologiniai tyrimai | - Ramybės tyrimai - Krūvio testo tyrimai - Paros AKS tyrimai - Paros EKG tyrimai |  |  |  |
| 4.5 | Galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) TCI/IP tinklo protokolu | Būtina |  |  |  |
| 4.6 | Galimybė užrašytas elektrokardiogramas ir tyrimo ataskaitas išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu kompiuteryje. | Būtina |  |  |  |
| 5. Komplektacija |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Kompiuterinis elektrokardiografas su EKG paciento kabeliu krūvio ir ramybės EKG tyrimams atlikti, takelis, automatinis kraujospūdžio matuoklis | Po 1 vnt. |  |  |  |

2 p.o.d. EKG monitoravimo sistema (holteris), Dainavos padalinys, Pramonės pr. 3, Kaunas, 3 vnt.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Ilgalaikio EKG monitoravimo sistema |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tyrimo užrašymo trukmė | Ne mažiau nei 14 parų |  |  |  |
| 1.2. | Skiriamoji geba, bitais | Ne mažiau nei 12 bitų |  |  |  |
| 1.3. | Kanalų skaičius | Ne mažiau nei 3 |  |  |  |
| 1.4. | Diskretizavimo dažnis | Ne mažiau nei 1000 Hz |  |  |  |
| 1.5. | Tyrimų duomenys perduodami į kompiuterį | USB laidu arba atminties kortele |  |  |  |
| 2. Analizavimo programos papildomos techninės charakteristikos: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ilgalaikio EKG duomenų analizavimas ir saugojimas | Būtina |  |  |  |
| 2.2. | Automatinė prieširdžių virpėjimo detekcija | Būtina |  |  |  |
| 2.3. | QT, ST ir kardiostimuliatoriaus analizė | Būtina |  |  |  |
| 2.4. | Galimybė keisti tyrimo ataskaitos pateikiamą informaciją | Būtina |  |  |  |
| 2.5. | QRS komplekso matavimas ir redagavimas | Būtina |  |  |  |
| 2.6. | Aritmijų peržiūra bei analizė | Būtina |  |  |  |
| 2.7. | Širdies ritmo matavimas | Būtina |  |  |  |
| 3.Registratoriaus (įrenginio) parametrai: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Registratoriaus dydis | Ne daugiau nei 80 x 60 x 18 mm |  |  |  |
| 3.2. | Registratoriaus svoris | Ne daugiau nei 80 g |  |  |  |
| 3.3. | Registratoriaus apsaugos klasė | Ne prastesnė nei IPX6 |  |  |  |
| 3.4. | Mygtukai | Ne mažiau nei 2 mygtukai įrenginio valdymui ir įvykių žymėjimui |  |  |  |
| 3.5. | Registratoriaus ekranas EKG peržiūrai ir valdymui | Būtina |  |  |  |
| 3.6. | Atmintis | Ne mažiau nei 8 GB |  |  |  |
| 3.7. | Registratoriaus maitinimo šaltinis | Baterijos arba vidinis pakraunamas ličio-jonų akumuliatorius |  |  |  |
| 4.Komplektacija: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | EKG įrašymo įrenginys | 1 vnt. |  |  |  |
| 4.2. | Paciento kabelis | 1 vnt. |  |  |  |
| 4.3. | Įrenginio dėklas | 1 vnt. |  |  |  |
| 4.4. | Atminties kortelė ir/arba duomenų perdavimo laidas (priklauso nuo duomenų perdavimo tipo) | 1 vnt. |  |  |  |
| 4.5. | Vartotojo vadovas (anglų ir lietuvių kalbomis) | Būtina |  |  |  |
| 5. | Ilgalaikio EKG registravimo (EKG holterio) analizės sistema turi jungtis į įstaigoje naudojamą Amedtec ECGpro programą - kardiologinių tyrimų serverį su kuria gali būti atliekami ir kiti kardiologiniai tyrimai, užtikrinant bendrą EKG tyrimų duomenų bazę | - Ramybės tyrimai - Krūvio testo tyrimai - Paros AKS tyrimai |  |  |  |

3 p.o.d. Ramybės ir krūvio EKG sistema, Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 1 vnt.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Ilgalaikio EKG monitoravimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sistema susideda iš ne mažiau nei išvardinta: | - EKG registratoriaus. - Kompiuterio. - Monitoriaus. - Vežimėlio. - Bėgimo takelio. - Kraujospūdžio registratoriaus (atskiras registratorius). - Vakuuminių elektrodų sistemos. |  |  |  |
| 2.Reikalavimai kompiuteriniai sistemai: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Monitorius | Ne mažiau 23 colių, aukštos raiškos LCD/LED arba lygiavertis |  |  |  |
| 2.2. | Operacinė sistema | Windows arba lygiavertė |  |  |  |
| 2.3. | Atmintis | Ne mažiau nei 8 GB |  |  |  |
| 2.4. | Sąsajos, ne mažiau nei išvardinta | - USB. - RJ-45. |  |  |  |
| 3.Reikalavimai EKG registratoriui |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Svoris | Ne daugiau nei 0,3 kg. |  |  |  |
| 3.2. | Išmatavimai | Ne daugiau nei 100 x 65 x 15 mm. |  |  |  |
| 3.3. | USB kabelis | - Skirtas duomenų perdavimui. - Energijos maitinimui. Ne ilgesnis nei 2,5 m. |  |  |  |
| 3.4. | Indikacija apie tinkamą registratoriaus prijungimą prie kompiuterio | Būtina |  |  |  |
| 3.5. | Paciento kabelis | Ne mažiau nei 10 elektrodų. |  |  |  |
| 3.6. | Derivacijos | Ne mažiau nei išvardinta: - Standartinės. - Cabrera. - Nehb. - Frank. - Kairysis posteriorinis. - Dešinysis prekardialinis. |  |  |  |
| 3.7. | EKG analizės dažnis | Ne mažiau nei 1000 Hz |  |  |  |
| 3.8. | Laiko poslinkis tarp EKG kanalų | < 100 μs |  |  |  |
| 3.9. | ST segmento matavimai | Ne mažiau nei išvardinta: - Amplitudė. - Nuolydis. - Vientisumas. - Indeksas. |  |  |  |
| 3.10. | J taškas | Nustatomas kompiuterio arba rankiniu būdu |  |  |  |
| 3.11. | QRS detekcija ir analizė | Remiantis automatiniu derivacijos pasirinkimu |  |  |  |
| 3.12. | Širdies ritmo (HR – Heart Rate) diapazonas | Ne siauriau nei nuo 15 iki 300 dūžių per minutę |  |  |  |
| 3.13. | Ramybės ritmo registravimas | Ne trumpiau nei iki 20 min |  |  |  |
| 3.14. | Protokolai krūvio EKG | Ne mažiau nei išvardinta: - Galimybė rinktis iš protokolų sąrašo. - Galimybė redaguoti pateiktus protokolus. |  |  |  |
| 3.15. | Galimybė palyginti ramybės EKG įrašus su senesniais to paties paciento įrašais | Būtina |  |  |  |
| 3.16. | Stiprus triukšmo slopinimo filtras | Būtina |  |  |  |
| 3.17 | Tinkamo EKG signalo indikacija | Būtina |  |  |  |
| 4. Reikalavimai bėgimo takeliui |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Greičio diapazonas | Ne siauriau nei nuo 0 iki 22 km/h |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Galimybė reguliuoti greitį 0,1 km žingsniais | Būtina |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Reguliuojama įkalnė (pakilimas) | Ne siauriau nei nuo 0 iki 25 % |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Bėgimo takelis turi turėti šoninius turėklus | Būtina |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Ėjimo/bėgimo paviršius | Ne daugiau nei 60 x 160 cm |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Maksimali apkrova | Ne mažiau nei 250 kg. |  |  |  |  |  |
| 5. Reikalavimai kraujospūdžio registratoriui |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Matavimo metodai | Ne mažiau nei išvardinta: - Auskultatorinis naudojamas krūvio tyrimo metu. - Oscilometrinis, naudojamas ramybės tyrimo metu. |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Matavimo diapazonas | Ne siauriau nei: - Sistolinis nuo 50 iki 270 mmHg. - Diastolinis nuo 20 iki 150 mmHg. |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Vidinė atmintis | Ne mažiau nei 200 matavimų |  |  |  |  |  |
| 6. Reikalavimai vakuuminei elektrodų sistemai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Sistema susideda | Ne mažiau nei išvardinta: - Pompos modulio. - Paciento modulio. - Kabelių. Lankstaus laikiklio su tvirtinimo elementu. |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Lankstus elektrodų laikiklis | Tvirtinasi prie elektrokardiografo vežimėlio |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Elektrodai turi gerai prisisiurbti prie plaukuotų, nelygių kūno vietų | Būtina |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Paciento kabelis | ≥1 m ilgio |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Pompos modulio neigiamo slėgio diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 600 mba. |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Greitas neigiamo slėgio pasirinkimas | ≥4 pasirenkamų lygių |  |  |  |  |  |