TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „Įrangos, skirtos CRISPR-Cas genomo redagavimo įrankių tyrimams, įsigijimas ir atnaujinimas (CRISPRSTAR), Nr. 10-093-K-0034“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Aukšto slėgio skysčių chromatografijos sistema (HPLC).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: Saulėtekio 7, Vilnius.

  - Prekių apimtis ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Aukšto slėgio skysčių chromatografijos sistema (HPLC) | vnt | ☐ | ☒ | Ne ilgiau nei per 90 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aukšto slėgio skysčių chromatografijos sistema (HPLC) |  |  |  |  |
| 1 | Skysčių chromatografijos sistema, kurią sudaro: - Eliuentų tiekimo sistema; - Rankinė mėginių įvedimo sistema; - Kolonėlių termostatas; - UV-Vis detektorius; - Frakcijų kolektorius. |  |  |  |
| 1.1 | Eliuentų tiekimo sistema |  |  |  |
| 1.1.1 | Eliuentų maišymo vožtuvas | Sistema privalo turėti eliuentų maišymo vožtuvą, leidžiantį maišyti ne mažiau kaip iki dviejų eliuentų vienu metu. |  |  |
| 1.1.2 | Eliuentų maišymo diapazonas | Diapazonas ne siauresnis nei nuo 0% iki 100%. |  |  |
| 1.1.3 | Gradiento formavimas | Eliuentų tiekimo sistema privalo leisti dirbti aukšto slėgio gradiento režimu. |  |  |
| 1.1.4 | Slėgis | Palaikomas slėgis ne mažesnis kaip 600 bar. |  |  |
| 1.1.5 | Srauto intervalas | Intervalas ne siauresnis nei nuo 0,001 iki 5 ml/min su nustatymo žingsniu ne mažesniu nei 0,001 ml/min. |  |  |
| 1.1.6 | Srauto tikslumas | Srauto tikslumas privalo būti ≤1%. |  |  |
| 1.1.7 | Srauto preciziškumas | Srauto preciziškumas privalo būti ≤0,1% RSD (RSD - santykinis standartinis nuokrypis). |  |  |
| 1.1.8 | Slėgio pulsacija | ≤2 %. |  |  |
| 1.1.9 | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties preciziškumas privalo būti ≤0,2 %. |  |  |
| 1.1.10 | Stūmoklių apiplovimas | Siurblys privalo turėti pilnai integruotą sprendimą stūmoklių apiplovimui. |  |  |
| 1.1.11 | Eliuentų kiekio talpose stebėsenos funkcija | Privaloma. Funkcija privalo savarankiškai tikrinti esamą eliuentų kiekį ir pateikti perspėjimą, kai bent vieno iš naudojamų metode eliuento likęs kiekis yra mažesnis nei programinėje įrangoje nustatyta eliuento kiekio minimali riba. |  |  |
| 1.1.12 | Nudujinimas | Nudujinami visi eliuento kanalai. |  |  |
| 1.1.13 | Apsauga nuo nuotėkio | Privaloma nuotėkio detekcijos sistema ir automatinis eliuentų tiekimo sistemos išjungimas esant skysčių nuotėkiui. |  |  |
| 1.1.14 | Valdymo ekranas | Privalomas skysčių chromatografijos sistemoje integruotas arba montuojamas valdymo ekranas arba lygiavertis, skirtas: a) prietaiso būsenos stebėjimui b) sistemą paruošti darbui su opcija automatiškai įvertinti pasiektų sąlygų stabilumą c) matyti įspėjimus apie sistemos klaidas d) gauti instrukcijas, patarimus apie sistemos trikdžių šalinimą, atlikti diagnostinius testus e) ekrane stebėti nuoseklias instrukcijas su iliustracijomis norint atlikti rutininius sistemos priežiūros darbus |  |  |
| 1.2 | Rankinė mėginių įvedimo sistema |  |  |  |
| 1.2.1 | Suderinamumas | Rankinė mėginių įvedimo sistema privalo palaikyti ne mažesnį kaip 600 bar darbinį slėgį. |  |  |
| 1.2.2 | Injekcijos tūris | Galimas injekcijos tūris ne mažesnis nei 500 µl. Papildomai pateikiamos 20 µl ir 100 µl mėginio kilpos. |  |  |
| 1.2.3 | Montavimo stovas | Privalomas. |  |  |
| 1.3 | Kolonėlių termostatas |  |  |  |
| 1.3.1 | Termostato temperatūros intervalas | Termostato temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 4°C iki 80°C. Palaikomos temperatūros apatinė riba turi būti ne didesnė nei 10°C žemiau aplinkos temperatūros. |  |  |
| 1.3.2 | Termostato temperatūros preciziškumas | Privalo būti ≤0,05 °C. |  |  |
| 1.3.3 | Termostato temperatūros tikslumas | Privalo būti ≤0,5 °C. |  |  |
| 1.3.4 | Termostato temperatūros stabilumas | Privalo būti ≤0,1 °C. |  |  |
| 1.3.5 | Termostato kaitimo greitis | Termostato kaitimo greitis ≤5 min kaistant nuo aplinkos temperatūros iki ne mažiau nei 40°C. |  |  |
| 1.3.6 | Talpinamų kolonėlių skaičius | Privalo talpinti ne mažiau nei 4 kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 30 cm, su prieškolonėmis. |  |  |
| 1.3.7 | Nepriklausomos temperatūros zonos | Ne mažiau nei dvi nepriklausomos temperatūros zonos tame pačiame kolonėlių termostate. |  |  |
| 1.4 | UV-Vis detektorius |  |  |  |
| 1.4.1 | Detektorius | Ultravioleto ir regimos šviesos sugerties detektorius. Privalomi vieno bangos ilgio ir kelių bangos ilgių skenavimo režimai. Dirbant kelių bangos ilgių režimu duomenų surinkimas iš ne mažiau kaip 8 pasirinktų kanalų vienu metu. |  |  |
| 1.4.2 | Šviesos šaltinis | Deuterio ir volframo lempa arba lygiavertė. |  |  |
| 1.4.3 | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis nei 190-950 nm. |  |  |
| 1.4.4 | Duomenų rinkimo greitis | Privalo būti ≥120 Hz. |  |  |
| 1.4.5 | Bangos ilgio tikslumas | Privalo būti ≤1 nm. |  |  |
| 1.4.6 | Triukšmo lygis | Privalo būti ≤1 · 10-5 AU. |  |  |
| 1.4.7 | Detektoriaus stabilumas | Privalo būti ≤1 · 10-3 AU/h. |  |  |
| 1.4.8 | Srautinė kiuvetė | Privaloma. Optinio kelio ilgis ne mažesnis nei 10 (±1) mm, tūris ne didesnis nei 15 µl. |  |  |
| 1.5 | Frakcijų kolektorius |  |  |  |
| 1.5.1 | Suderinamumas | Pilnai suderinamas su visa chromatografine sistema, frakcijų surinkimas aliekamas dirbant srauto intervale iki 10 ml/min. |  |  |
| 1.5.2 | Frakcijų talpos | Frakcijų surinkimas į ne mažesnius nei 2 ml (± 0,5 ml) chromatografinius buteliukus ir 96 šulinėlių plokšteles. Turi būti pateikti atitinkamoms talpoms skirti stovai frakcijų kolektoriui. Modulyje įstatyti stovai yra detektuojami ir identifikuojami automatiškai. |  |  |
| 1.5.3 | Surenkamų frakcijų skaičius | Keičiamas priklausomai nuo surinkimo indelių talpos. Maksimalus kiekis ne mažiau nei 100 vietų 2 ml (± 0,5 ml) chromatografiniams buteliukams ir ne mažiau nei 4 vietos 96 šulinėlių plokštelėms. |  |  |
| 1.5.4 | Frakcijų surinkimo būdai | Pagal laiką ir pagal detektoriaus signalą. Turi būti galimybė nustatyti maksimalų piko laiką sustabdyti frakcijų rinkimą tais atvejais, kai bazinės linijos dreifai ir signalas nenukrenta žemiau nurodytos slenkstinės vertės. |  |  |
| 1.5.5 | Frakcijų surinkimo parametrų optimizavimas | Privaloma frakcijų peržiūros funkcija, kuri leidžia vizualiai pamatyti ir patikrinti frakcijų surinkimo parametrus naudojant pavyzdinę chromatogramą bei interaktyviai optimizuoti parametrus chromatogramoje. |  |  |
| 1.5.6 | Frakcijų rinkimo atidėjimas | Modulyje integruota technologija automatiškai nustatanti frakcijų vėlavimo tūrius ir užtikrinanti, kad frakcijos būtų surinktos pačiu laiku be papildomo tūrio surinkimo. |  |  |
| 2. | Taikomoji programinė įranga |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis* | Sistemos funkcijų programinis valdymas, chromatografijos duomenų rinkimas, analizė ir ataskaitų generavimas. |  |  |
| 2.2 | Papildomos funkcijos* | Programoje galima atlikti skaičiavimus pagal naudotojo sukurtą formulę. |  |  |
| 3. | Vietos paruošimo reikalavimai |  |  |  |
| 3.1 | Kompiuterinė darbo stotis | Kompiuterinė darbo stotis turi atitikti aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. |  |  |
| 3.2 | Sistemos priedai* | Turi būti pateikti šie su sistema komplektuojami priedai: |  |  |
|  |  | 1. Chromatografinė kolonėlė su C18 tipo arba lygiaverte stacionaria faze, 4,6 (±0,5) mm vidinio diametro, 150 (±10) mm ilgio, 3,5 µm (±0,5) dalelių dydžiu, palaiko ne mažesnį nei 400 bar slėgį. |  |  |
|  |  | 2. Chromatografinė kolonėlė su C18 tipo arba lygiaverte stacionaria faze, 2,1 (±0,5) mm vidinio diametro, 50 (±10) mm ilgio, 3,5 µm (±0,5) dalelių dydžiu, palaiko ne mažesnį nei 400 bar slėgį. |  |  |
|  |  | 3. Mobilios fazės talpos su specialiais chromatografiniais kamščiais, ne mažiau nei 4 vnt. |  |  |
|  |  | 4. Atliekų surinkimo talpa su specialiu kamščiu, prijungiančiu sistemos atliekų nutekėjimo žarneles, ir su filtru, absorbuojančiu į atliekas patekusių tirpiklių garus. Filtras turi turėti indikatorių, nurodantį kada reikalingas filtro pakeitimas nauju. Talpa skirta skysčių chromatografinės sistemos atliekoms surinkti. |  |  |
| 4. | Bendri visos sistemos reikalavimai |  |  |  |
| 4.1 | Įrangos gamintojo atstovavimas | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo įgaliotas atstovas parduoti ir aptarnauti prekes arba turėti bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikti: galiojančių įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo atstovavimą, tinkamai patvirtintą kopiją. Reikalavimas taikomas tik skysčių chromatografijos sistemai. |  |  |
| 4.2 | Instaliavimas ir mokymai* | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. |  |  |
| 4.3 | Techninių specifikacijų rodiklių pagrįstumas* | Visi reikalaujami techninių specifikacijų rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis, pridėti įrodymai brošiūrų, techninių duomenų įrašais. Pridėtuose dokumentuose turi būti pažymėtas techninėse specifikacijose nurodyto punkto numeris. |  |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.