## Lapas1
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis, vnt.	Vieno siūlo kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas %	Tiekėjo siūloma maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Tiekėjo siūloma maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai	Siūlo storis	Adatos lenktumas	Adatos ilgis, mm	Adatos forma	Siūlo ilgis (ne trumpesnis už nurodytą), cm.	Gamintojas (užpildo tiekėjas)	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)	Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
1	Polifilamentinė sintetinė, besirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
1.1	Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
1.1.1	Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	5994					1. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgštis su danga; / 2. Procentinis stiprumo išlaikymas: po 5-7 parų stiprumas - 45-65 %, po 14 parų - 0 %. Visiška rezorbcija per 40 - 50 parų; / 3. Šie reikalavimai taikomi 1.1.1. - 1.1.7. pozicijoms.	0	1/2	40 - 43	apvali	90
1.1.2	Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	1 386					2/0	1/2	26 ±2	apvali	75
1.1.3	Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	2 160					3/0	1/2	21 ±1	apvali	75
1.1.4	Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	1 944					0	1/2	37 ±2	apvali	75
1.1.5	Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	2 160					2/0	1/2	34 ±2	apvali	75
1.1.6	Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	2 160					3/0	1/2	26 ±2	apvali	75
1.1.7	Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	720					4/0	1/2	17±1	apvali	75
1.2.	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga:
1.2.1	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	3564					1. Pinta; / 2. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgšties dariniai arba poliglaktinas; / 3. Su antibakterine danga; / 4. Šie reikalavimai taikomi 1.2.1. - 1.2.14. pozicijoms.	0	1/2	30 ±2	apvali	75
1.2.2	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	4428					2/0	1/2	26 ±2	apvali	75
1.2.3	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	1512					2/0	1/2	48 ±2	apvali	75
1.2.4	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	1152					3/0	1/2	18 ±1	apvali	75
1.2.5	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	5832					3/0	1/2	26 ±2	apvali	75
1.2.6	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	540					2/0	1/2	60 ±2	apvali	75
1.2.7	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	1026					4/0	1/2	18 ±1	apvali	75
1.2.8	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	432					4/0	3/8	17 ±1	pjaunanti	75
1.2.9	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	pakuotė (2 vnt.)	720					1				70
1.2.10	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	pakuotė (2 vnt.)	540					0				70
1.2.11	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	pakuotė (2 vnt.)	1980					2/0				70
1.2.12	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	pakuotė (2 vnt.)	3600					3/0				70
1.2.13	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	pakuotė (2 vnt.)	432					4/0				2 vnt po 70 arba 1 vnt po 150
1.2.14	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	1260					1	1/2	35 ±2	apvali	75
1.3	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga:
1.3.1	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	180					1. Pinta; / 2. Bespalvė; / 3. Vidutinės rezorbcijos; / 4. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgšties dariniai arba poliglaktinas.	6/0	3/8	13 ±1	apvali	45
1.3.2	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	432					4/0	3/8	17 ±1	pjaunanti	45
1 pirkimo dalis iš viso:
2	Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga	vnt.	720					1. Pinta; / 2. Vidutinės rezorbcijos; / 3. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgštis.	1	1/2	76 ±2	apvali, sustiprin-ta	75
3	Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas:
3.1	Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas	vnt.	900					1. Besirezorbuojantis; / 2. Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas; / 3. Siūlas, pagamintas iš glikolinės rūgšties kopolimero ir trimetil karbonato,arba polidioksanono; / 4. Siūlas viename gale turi adatą, kitame – kilpą.	0	1/2	37 ±2	apvali	30
3.2	Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas	vnt.	900					0	1/2	37 ±2	apvali	15-20
3.3	Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas	vnt.	90					0	1/2	37 ±2	apvali	45
3.4	Besirezorbuojantis, ekscentriškai dantytas siūlas	vnt.	18					2/0	1/2	37 ±2	apvali	45
3 pirkimo dalis iš viso:
4	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai:
4.1	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai	vnt.	486					1. Ilgai besirezorbuojantis; / 2. Monofilamentinis; / 3. Sintetinis polidioksanonas; / 4. Kilpa.	0	1/2	48 ±2	apvali	150
4.2	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai	vnt.	486					1. Ilgai besirezorbuojantis; / 2. Monofilamentinis; / 3. Sintetinis polidioksanonas; / 4. Kilpa.	1	1/2	65 ±2	apvali	150
4.3	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai	vnt.	630					1. Ilgai besirezorbuojantis; / 2. Monofilamentinis; / 3. Sintetinis polidioksanonas; / 4. Kilpa.	1	1/2	48 ±2	apvali	150
4.4	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai	vnt.	1 134					1. Ilgai besirezorbuojantis; / 2. Monofilamentinis; / 3. Sintetinis polidioksanonas.	2/0	1/2	26 ±2	apvali	75
4.5	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai	vnt.	270					1. Ilgai besirezorbuojantis; / 2. Monofilamentinis; / 3. Sintetinis polidioksanonas.	3/0	1/2	26 ±2	apvali	75
4.6	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai	vnt.	162					1. Ilgai besirezorbuojantis; / 2. Monofilamentinis; / 3. Sintetinis polidioksanonas.	4/0	1/2	20 ±1	apvali	75
4.7	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai	vnt.	189					1. Ilgai besirezorbuojantis; / 2. Monofilamentinis; / 3. Sintetinis polidioksanonas.	0	1/2	30 ±2	apvali	75
4.8	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai	vnt.	108					1. Ilgai besirezorbuojantis; / 2. Monofilamentinis; / 3. Sintetinis polidioksanonas.	3/0	2x1/2	26 ±2	apvali	90
4.9	Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai	vnt.	108					1. Ilgai besirezorbuojantis; / 2. Monofilamentinis; / 3. Sintetinis polidioksanonas.	4/0	2x1/2	26 ±2	apvali	90
4 pirkimo dalis iš viso:
5	Endoskopinės siuvimo priemonės:
5.1	ENDOLOOP LIGATURE	vnt.	1 500					1. Sterili; / 2. Rezorbuojama; / 3. Su plastmasiniu pravedėju; / 4. Sudaro: glikolidas - 90%, laktidas - 10%.	0				Ne trumpesnis 50 cm
5.2	ENDOLOOP LIGATURE	vnt.	36					2/0				Ne trumpesnis 50 cm
5 pirkimo dalis iš viso:
6	Kilpos endosk.operacijoms	vnt	54					1. Sterili; / 2. nesirezorbuojama; / 3. Kilpa; / 4. Iš poliamido.	0				Ne trumpesnis 50 cm
NESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
7	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
7.1	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	5250					1. Monofilamentinis poliamido pluoštas.	2/0	3/8	39 ±2	pjaunama	75
7.2	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	9000					2/0	3/8	30 ±2	pjaunama	75
7.3	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	9000					3/0	3/8	19 ±1	pjaunama	75
7.4	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	3 000					4/0	3/8	19 ±1	pjaunama	75
7.5	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	1 296					5/0	3/8	19 ±1	pjaunama	75
7 pirkimo dalis iš viso:
8	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
8.1	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	4 500					1. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu.	1	1/2	37 ±1	apvali	75
8.2	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	288					2	1/2	30-40	apvali	75
8.3	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	1 242					2/0	1/2	26 ±2	apvali	75
8.4	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	900					3/0	1/2	26 ±2	apvali	75
8.5	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	pakuotė (2 vnt.)	900					2				75
8.6	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	pakuotė (2 vnt.)	972					2/0				75
8.7	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	pakuotė (2 vnt.)	1 188					3/0				75
8.8	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	108					4/0	1/2	16 ±1	apvali	75
8.9	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	108					3/0	1/2	16 ±1	apvali	75
8.10	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	324					5/0	1/2	16 ±1	apvali	75
8.11	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	72					0	1/2	37 ±2	apvali	75
8.12	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	324					2	1/2	46 ±2	pjaunama	75
8 pirkimo dalis iš viso:
9	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
9.1	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	1 080					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	0	1/2	26 ±2	apvali	75
9.2	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	1 080					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	0	1/2	37 ±2	apvali	75
9.3	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	900					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	2/0	2x1/2	37 ±2	apvali	90
9.4	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	900					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	2/0	2x1/2	26 ±2	apvali	90
9.5	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	4 158					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	2/0	1/2	26 ±2	apvali	75
9.6	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	2700					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	2/0	1/2	26 ±2	pjaunama	75
9.7	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	432					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	1	1/2	37 ±2	apvali	75
9.8	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	630					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	3/0	2x1/2	26 ±2	apvali	90
9.9	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	1 530					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	3/0	1/2	26 ±2	apvali	75
9.10	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	324					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	7/0	2x1/2	10 ±1	apvali	60
9.11	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	2 100					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	4/0	2x1/2	22 ±1	apvali	90
9.12	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	216					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	4/0	2x1/2	17 ±1	apvali	90
9.13	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	378					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	5/0	2x3/8	17 ±1	apvali	75
9.14	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	270					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	5/0	2x1/2	17 ±1	apvali, pjaunamu galu	75
9.15	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	1 350					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	5/0	2x3/8	13 ±1	apvali	75
9.16	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	270					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	6/0	2x1/2	13 ±1	apvali	75
9.17	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	720					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	6/0	2x3/8	13 ±1	apvali	75
9.18	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	vnt.	630					1. Monofilamentinis polipropilenas; / 2. Adata iš 300 plieno klasės; / 3. Minimali pakuotės atmintis.	6/0	2x1/2	10 ±1	apvali	60
9 pirkimo dalis iš viso:
10	Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga	pakuotė (2 vnt.)	216					Šilkas	2				45
11	Labai ilgos rezorbcijos chirurginiai siūlai	vnt	144					1. Monofilamentinis,sintetinis; / 2. Kilpa; / 3. Pilna absorbcija po 13 - 36 mėn.	1	1/2	48 ±2	apvali	150
Pirki-mo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai		Dydis cm	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)	Firminis pavadinimas (užpildo tiekėjas)				Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
12	Polipropileno tinkleliai:
12.1	Polipropileno tinkleliai	vnt.	1 050					1. Sterilus implantas; / 2. Tinklelio svoris nuo 35-53 g/m2. / 3. Tinklelio porų dydis: nuo 1 mm x 1 mm iki 1,8 mm x 1,8 mm. 4. Galima pateikti ir didesnio ploto implantus su sąlyga, kad visos implantų kraštinės bus nemažesnės už nurodytas specifikacijoje.		11 x 6
12.2	Polipropileno tinkleliai	vnt.	600					15 x 10
12.3	Polipropileno tinkleliai	vnt.	150					30 x 30
12.4	Polipropileno tinkleliai	vnt.	450					30 x 15
12 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai		Dydis cm	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)	Firminis pavadinimas (užpildo tiekėjas)				Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
13	Implantų tinkleliai iš nesirezorbuojančios monofilamentinės polipropileno medžiagos arba PVDF
13.1.	Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema
13.1.1.	Vientisas tinklelis	vnt.	450					Medžiaga: Polipropilenas arba PVDF.		1,1 (± 0,1) x 45 (± 5)
13.1.2.	Daugkartiniai transobturatoriniai įvedėjai	komplektas	7					2 vnt. komplekte.
13.2	Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema
13.2.1	Vientisas tinklelis	vnt.	7					Medžiaga: Polipropilenas arba PVDF.		1,1(± 0,1) x 45(± 5)
13.2.2	Daugkartiniai retrogaktiniai įvedėjai	komplektas	1					2 vnt. komplekte.
13 pirkimo dalis iš viso:

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai	Ilgis cm	Storis mm	Plotis mm	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)	Firminis pavadinimas (užpildo tiekėjas)			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
14	Retrakcinės juostelės kraujagyslėms:
14.1.	Retrakcinės juostelės kraujagyslėms	vnt.	36					1. Medžiaga: silikonas-kaučiukas; / 2. Forma: pilnaviduris, plokščias.	75 - 80	1.5 (± 0,1)
14.2.	Retrakcinės juostelės kraujagyslėms	vnt.	36					1. Medžiaga: Silikonas-kaučiukas; / 2. Forma: Pilnaviduris-plokščias.	45 - 75	2.5 (± 0,1)
14 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
15	Endoskopinės siuvimo priemonės:
15.1	Hemostatinės kabutės	vnt.	12000					1. Medžiaga: titaninės; / 2. „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems; / 3. Dydis: medium / large.
15.2	Hemostatinės kabutės	vnt.	180					1. Medžiaga: titaninės; / 2. „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems; / 3. Dydis: large.
15 pirkimo dalis iš viso:
16	Endoskopinės siuvimo priemonės:
16.1	Laparoskopinis klipatorius	vnt	7					Daugkartinio naudojimo autoklavuojamas; / Darbinis koto ilgis 32- 34 cm; / Skersmuo 10 ±1 mm; / Tiesaus uždėjimo; / Abi žiaunos judančios; / Tinkamas klipuoti titanines kabutes; / Kabučių dydis ML; / Rankena pistoleto tipo spyruokliuojanti; / Sukasi apie savo ašį be apribojimų; / Turi plovimo angą su kamšteliu; / CE ženklas.
16.2	Hemostatinės kabutės	vnt.	15000					1. Medžiaga: titaninės; / 2. Tinka klipatoriui 16.1 poz; / 3. Dydis: medium / large.
16 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
17	Endoskopinės siuvimo priemonės:
17.1	Laparoskopinis klipatorius L dydžio polimerinėms kabutėms	vnt.	2					1.Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinės dalies diametras 10 mm; 3. Darbinės dalies ilgis 33 ± 2 cm; 4. Suderinamas su 17.4 pozicija;
17.2	Laparoskopinis klipatorius XL dydžio polimerinėms kabutėms	vnt.	2					1.Daugkartinio naudojimo; 2. Darbinės dalies diametras 10 mm; 3. Darbinės dalies ilgis 33 ± 2 cm; 4. Suderinamas su 17.3 pozicija;
17.3	Užsirakinančios hemostatinės kabutės	vnt.	4 500					1. Medžiaga: polimeras; / 2. Storis: large / extra large; / 3. Tinkantys 17.2 klipatoriams arba analogiškiems.
17.4	Užsirakinančios hemostatinės kabutės	vnt.	4 500					1. Medžiaga: polimeras; / 2. Storis: large; / 3. Tinkantys 17.1 klipatoriams arba analogiškiems.
17 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai		Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)	Firminis pavadinimas (užpildo tiekėjas)					Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
18	Endoskopinės siuvimo priemonės - vienkartinis / laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas su sraigtukais	vnt.	120					1. Instrumentas su ne mažiau 15 vnt. titaninių sraigtukų; / 2. Instrumento diametras: 5 mm; / 3. Kabučių medžiaga: titanas; / 4. Kabučių forma: sraigto forma; / 5. Sraigto skersmuo ne daugiau 4,0 mm, ilgis ne daugiau 3,8 mm.
19	Laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas:
19.1	Laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas	vnt.	45					Instrumento kaniulė- 36 cm ilgio, diametras- 5 mm. Pilnai per 12- 18 mėn. absorbuojami atraumatiniai sraigteliai su 4,2 mm diametro galvute, pagaminti iš PDLLA (polilaktinės rūgšties) su tuščiavidure šerdimi geresnei audinių integracijai. Įsiskverbia į audinius 5,9 mm. Turi sraigtelių likutį rodantį indikatorių. Instrumente 15 sraigtelių; Vienkartinis, sterilus.
19.2	Laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas	vnt.	22					Laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas. / Vienkartinis, sterilus. / Instrumento kaniulė- 36 cm ilgio, diametras- 5 mm. Pilnai per 12- 18 mėn. absorbuojami atraumatiniai sraigteliai su 4,2 mm diametro galvute, pagaminti iš PDLLA (polilaktinės rūgšties) su tuščiavidure šerdimi geresnei audinių integracijai. Įsiskverbia į audinius 5,9 mm. Turi sraigtelių likutį rodantį indikatorių. Instrumente 30 sraigtelių.
19 pirkimo dalis iš viso:
20	Daugkartinio naudojimo linijinio siuvimo aparato siuvimo priemonės - siuvimo kasetės	vnt.	240					1. Siuvimo kasetė: sterili; / 2. Siuvimo kasetė turi tikti daugkartinio naudojimo “F60“ arba analogiškiems linijiniams siuvimo aparatams; / 3. Kasetės ilgis: 60 mm; / 4. Kabutės: titaninės; / 5. Kabučių skaičius kasetėje: 19 vnt.
	Pastabos dėl 1-20 pirkimo dalių:
	1.Visoms pozicijoms taikomi reikalavimai - atitikimas CE sertifikatui. CE sertifikatai turi būti pateikiami su pasiūlymu.
	2. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai prekių daliai t.y. visoms pirkimo dalies pozicijoms.
	4. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą.
	5. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
	5.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
	5.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
	5.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai				Gamintojas (užpildo tiekėjas)	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
21	Injekcinės adatos:
21.1	Injekcinės adatos 0,4 x 20 ± 1 mm	vnt.	1 350					1. Sterili; / 2. Gerai permatomas antgalis, spalvinis dydžio kodavimas; / 3. Paženklinta CE ženklu.
21.2	Injekcinės adatos 0,6 x 40 ± 10 mm	vnt.	1500
21.3	Injekcinės adatos 0,7 x 40 ± 10 mm	vnt.	1500
21.4	Injekcinės adatos 0,8 x 40 mm ± 5 mm	vnt.	27000
21.5	Injekcinės adatos 1,1 x 40 mm ± 5 mm	vnt.	39000
21.6	Injekcinės adatos 1,2 x 40 mm ± 5 mm	vnt.	180000
21 pirkimo dalis iš viso:
22	Adata insulininė	vnt.	7500					1. Dydis: 0,25 x 8 mm ± 1 mm; / 2. Paženklinta CE ženklu.
23	Spinalinės adatos:
23.1	Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) / 22G/80-90 mm	vnt.	225					1.Sterilios, vienkartinės; / 2.Skaidria elipsės formos jungtimi,prizmės formos likvoro indikatoriumi, kuris gerai matomas visose keturiose plokštumose; / 3.Paženklinta CE ženklu.
23.2	Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) / 20G/80-90 mm	vnt.	300
23.3	Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) / 18G/80-90 mm	vnt.	150
23.4	Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) / 25G/80-90 mm	vnt.	450
23.5	Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) / 26G/80-90 mm	vnt.	6000
23.6	Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) / 26G/120 mm	vnt.	150
23.7	Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) / 27G/80-90 mm	vnt.	5250
23.8	Pjaunančiu smaigaliu (Quincke tipo) / 29G/80-90 mm	vnt.	75
23.9	1/3 pjaunančiu ir 2/3 skleidžiančiu smaigaliu 26 G/80-90 mm	vnt.	150
23.10	Pieštuko tipo smaigaliu, / 27 G/80-90 mm	vnt.	2700
23 pirkimo dalis iš viso:
24	Spinalinės adatos vaikams 22G	vnt.	75					1. Dydis: 0,7 x 40 ± 2 mm; / 2.Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavmams. / 3. Paženklinta CE ženklu.
25	Adatos nervų rezginių anestezijai:
25.1	Adatos nervų rezginių anestezijai	vnt.	37					1. Dydis: 0,7 mm x 50 ± 2 mm; / 2. Sterilios; / 3. Suderintos ir tinkamos naudoti (t.b.nurodyta aparato naudojimo instrukcijoje) stimuliatoriui „Stimuplex“; / 4. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui; / 5. Adatos nuopjova turi būti ne mažesnė kaip 30 laipsnių.
25.2	Adatos nervų rezginių anestezijai	vnt.	37					1. Dydis: 0,8 mm x 100 ± 2 mm; / 2. Sterilios; / 3. Suderintos ir tinkamos naudoti (t.b.nurodyta aparato naudojimo instrukcijoje) stimuliatoriui „Stimuplex“; / 4. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui; / 5. Adatos nuopjova turi būti ne mažesnė kaip 30 laipsnių.
25.3	Adatos nervų rezginių anestezijai	vnt.	37					1. Dydis: 0,9 mm x 150 ± 2 mm; / 2. Sterilios; / 3. Suderintos ir tinkamos naudoti (turi būti nurodyta aparato naudojimo instrukcijoje) stimuliatoriui „Stimuplex“; / 4. Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui; / 5. Adatos nuopjova turi būti ne mažesnė kaip 30 laipsnių.
25 pirkimo dalis iš viso:
26	Skalpelio rankenėlės ir ašmenys:
26.1	Skalpelio ašmenys Nr. 23	vnt.	6000					1. Sterilūs; / 2. Ypatingai aštrūs,aukštos kokybės; / 3. Nerūdijančio arba anglinio plieno; / 4. Ašmenys nugaląsti iš abiejų pusių dviejų pakopų galandimo metodu,kampas 38±1º; / 5. Aliuminio folijos įpakavime; 6. Paženklinta CE ženklu.
26.2	Skalpelio ašmenys Nr. 22	vnt.	6000
26.3	Skalpelio ašmenys Nr. 21	vnt.	6000
26.4	Skalpelio ašmenys Nr. 15	vnt.	4500
26.5	Skalpelio ašmenys Nr. 11	vnt.	33000
26.6	Skalpelio ašmenys Nr. 10	vnt.	1800
26.7	Rankenėlės Nr. 3	vnt.	45					Nerūdijančio plieno; lengva uždėti ir nuimti ašmenis.
26.8	Rankenėlės Nr. 4	vnt.	45
26 pirkimo dalis iš viso:
27	Pediatrinė kaulinė adata skysčių infuzijai 18Ga	vnt.	3					1. Paženklinta CE ženklu; 2. Ilgis 3-5 cm.
28	Vienkartiniai EKG elektrodai suaugusiems	vnt.	195000					1. Ag/AgCl daviklis; / 2. Nelaidus skysčiams; / 3. PE putos pagrindas, diametras 50 mm (± 5 mm); / 4. Paženklinta CE ženklu.
29	Vienkartiniai EKG elektrodai vaikams	vnt.	3000					1. Ag/AgCl daviklis; / 2. Nelaidus skysčiams; / 3. PE putos pagrindas, skersmuo 30 ± 3 mm; / 4. Paženklinta CE ženklu.
30	Rinkinys laikinai širdies stimuliacijai	vnt.	45					Rinkinį sudaro: / 1. Bipoliarinis intrakardinis elektrodas F5; / 2. Punkcinė adata ne trumpesnė 6,35 cm 18 G; / 3. Metalinis pravedėjas su J formos galu; / 4. Metaline spirale armuotas introdiuseris 6 F su hemostatiniu vožtuvu; / 5. Švirkštas Raulerson tipo arba analogiškas 5 ml; / 6. Dilatatorius; / 7. Ne trumpesnis 80cm. apvalkalas stimuliaciniam laidui su fiksavimo jungtimi prie introdiuserio; / 8. Medžiaga operaciniam laukui uždengti; / 9. Pleistras su fiksatoriumi stimuliaciniam laidui; / Rinkinys turi: / 1. Atitikti sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimus; / 2. Būti paženklintas CE ženklu.
31	Biopsinės vienkartinės adatos 18 G	vnt.	150					1. Sterilios; / 2. Skirtos automatinei biopsijai; / 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; / 4. Ilgis: ne mažiau 20 cm; / 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams; / 6. Paženklinta CE ženklu.
32	Daugkartinė biopsinė šaudyklė su vienkartinėmis biopsinėmis adatomis:
32.1	Daugkartinė biopsinė šaudyklė	vnt.	1					Daugkartinio naudojimo
32.2	Biopsinės vienkartinės adatos 16 G	vnt.	75					1. Sterilios; / 2. Skirtos automatinei biopsijai; / 3. Ilgis: 15 - 20 cm; / 4. Tinkančios 32.1 punkte nurodytai šaudyklei; / 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams; / 6. Paženklintos CE ženklu.
32.3	Biopsinės vienkartinės adatos 18 G	vnt.	135
32.4	Biopsinės vienkartinės adatos 20 G	vnt.	15
32 pirkimo dalis iš viso:
33	Priemonės el. dermatomui ZIMMER:
33.1	Dermatomo peilis	vnt.	30					1. Tinka el. dermatomui ZIMMER; / 2. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. / 3. Paženklinta CE ženklu.
33.2	Plokštelė odos perforavimui: plokštelė (odos transplantanto pernešėjas) 40,6 cm.	vnt.	30
33 pirkimo dalis iš viso:
34	Kaulų vaškas 2,5 g	vnt.	54					1.Sterilus; / 2.Medicininis; / 3.Paženklinta CE ženklu.
35	Marlė ruloninė	m	52500					1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta. / 2. Plotis 90 ± 5 cm. / 3. Siūlo storis 32S, audimo tankumas S26 x 18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17 - 19 cm kv.); / 4. Pateikti charakteristikas įrodančius gamintojo dokumentus ir CE atitikties sertifikatus. / 5. Ant rulono turi būti gamintojo etiketė su marlės parametrais (1 rul. - 1000 m ± 10).
36	Marlė fasuota	m	10500					1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta; / 2. Plotis 90 ± 5 cm; / 3. Siūlo storis 32 S, audimo tankumas S26 x 18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17 - 19 cm kv.); / 4. Pateikti charakteristikas įrodančius gamintojo dokumentus ir CE atitikties sertifikatus; / 5. Fasuotėje 10 m.
37	Vata chirurginė, nesterili	kg	345					100% Medvilnė, hidroskopiška, supakuota po 0,1 arba 0,25 kg.
38	Bintai:
38.1	Bintai 7 m x 14 ± 1 cm	vnt.	60000					1. Nesterilūs; / 2. 100 proc. medvilnė, siūlo storis 32S, audimo tankumas S24 x 20 arba S26 x 18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17 - 19 cm kv.); / 3. Lengvai išvyniojami, sudėti į pakuotę po 50 - 100 vnt.
38.2	Bintai 5 m x 10 ± 1 cm	vnt.	22500
38 dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai				Gamintojas (užpildo tiekėjas)	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
39	Bintai elastiniai:
39.1	Bintai elastiniai 8 cm x 3,5 m	vnt.	300					Dvigubo audimo 96 ±1% medvilnės, 4% ±1% elastano.
39.2	Bintai elastiniai 8 cm x 5 m	vnt.	150
39 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Techniniai reikalavimai				Gamintojas (užpildo tiekėjas)	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
40	Pleistras (pagrindas plastikinis)	vnt.	10200					1. Plotis: 2,5 cm; / 2. Ilgis: ne mažiau 9 m; / 3. Rulonėliuose; / 4. Plėšomas dvejomis kryptimis; / 5. Leidžia odai kvėpuoti; / 6. Hipoalergiškas; / 7. Limpa prie odos ir vamzdelių; / 8. Paženklinta CE ženklu.
41	Pleistrai (pagrindas popierinis)	vnt.	12000					1. Plotis: 2,5 cm; / 2. Ilgis: ne mažiau 9 m; / 3. Rulonėliuose; / 4. Plėšomas dvejomis kryptimis; / 5. Leidžia odai kvėpuoti; / 6. Hipoalergiškas; / 7. Limpa prie odos ir vamzdelių; / 8. Paženklinta CE ženklu.
42	Lipnus tvarstis (pleistras)	vnt.	225000					1. Dydis: 1,5 - 2,0 cm x 3,8 - 4,0 cm; / 2. Injekcijos vietai užklijuoti; / 3. Minkštos, elastingos neaustinės medžiagos; / 4. Pralaidus orui ir vandens garams; / 5. Gerai limpa, su pagalvėle žaizdai; / 6. Hipoalergiškas, tinka pacientams su labai jautria oda; / 7. Neprisiklijuojantis prie žaizdos; / 8. Sterilus; / 9. Paženklinta CE ženklu.
43	Lipni juosta tvarsčių fiksavimui	vnt.	750					1. Dydis: 5 cm x 10 m; / 2. Poliesteriniu pagrindu; / 3. Paženklinta CE ženklu.
44	Pleistras intraveniniams kateteriams priklijuoti	vnt.	270000					1. Dydis: 6 cm x 8 cm (± 1 cm); / 2. Sterilus; / 3. Iš vieno krašto turintis iki 4 cm įpjovą; / 4. Geros lipnumo savybės; / 5. Turi turėti pagalvėlę kateterio sparneliams; / 6. Paženklintas CE ženklu.
45	Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti:
45.1	Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 10 cm)	vnt.	750					1. Tinklelis iš 100 % medivilnės; / 2. Nelimpantis prie žaizdos, praleidžia žaizdų eksudatą; / 3. Impregnuotas vazelinu arba lygiaverte medžiaga; / 4. Sterilus; / 5. Paženklinta CE ženklu; / 6. Tvarsčių dydžiai gali būti didesni.
45.2	Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 20 cm)	vnt.	1 200
45.3	Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 30 cm)	vnt.	300
45 pirkimo dalis iš viso:
46	Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui:
46.1	Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui	vnt.	600					1. Dydis: 80 mm ± 10 mm x 50 mm x 10 mm; / 2. Kvadratiniai; / 3. Standartiniai; / 4. Želatininiai su hemostatiniu efektu; / 5. Paženklinta CE ženklu.
46.2	Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui	vnt.	2250					1. Dydis: 80 ± 2 x 30 ± 2 mm; / 2. Želatininiai su hemostatiniu efektu; / 3. Analiniai; / 4. Paženklinta CE ženklu.
46 pirkimo dalis iš viso:
47	Operacinio pjūvio plėvelė:
47.1	Operacinio pjūvio plėvelė	vnt.	525					1. Išoriniai matmenys ne mažiau 38 x 40 cm; / 2. Limpantis paviršius ne mažiau 28 x 40 cm; / 3. Sterili; / 4. Skaidri, lipni, poliuretaninė; / 5. Paženklinta CE ženklu.
47.2	Operacinio pjūvio plėvelė	vnt.	300					1. Išoriniai matmenys ne mažiau 38 x 25 cm; / 2. Limpantis paviršius ne mažiau 28 x 24 cm; / 3. Sterili; / 4. Skaidri, lipni, poliuretaninė; / 5. Paženklinta CE ženklu.
47 pirkimo dalis iš viso:
48	Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti:
48.1	Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti (10 ± 2 cm x 10 ± 2 cm)	vnt.	750					1. Sterilus; / 2. Pusiau pralaidi poliuretano plėvelė; / 3. Hidrokoloido sluoksnis; / 4. Paženklinta CE ženklu.
48.2	Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti (15 ± 2 cm x 15 ± 2 cm)	vnt.	450
48 pirkimo dalis iš viso:
49	Hidrokoloidinis tvarstis vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms gydyti	vnt.	150					1. Dydis: 20 ± 2 cm x 30 ± 2 cm; / 2. Sterilus; / 3. Sudarytas iš hidrokoloidų masės (natrio karboksimetilceliuliozės, pektino ir želatinos) sluoksnio ir išorinio poliuretano putų sluoksnio, padengtas atsparia vandeniui poliuretano plėvele. / 4. Paženklinta CE ženklu.
50	Antimikrobinis hidrokoloido pluošto tvarstis su sidabro jonais gausiai eksuduojančioms žaizdoms gydyti	vnt.	300					1. Dydis: 20 ± 2 cm x 30 ± 2 cm; / 2. Sterilus; / 3. Hydrofiber neaustinio pluošto, kurio sudėtyje yra natrio karboksimetilceliuliozės, dinatrio etilendiamintetraacto rūgšties druska, benzetonio chloridas ir 1,2 % sidabro jonai; / 4. Paženklinta CE ženklu.
51	Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui:
51.1	Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 32 cm ± 2 cm apimties	vnt.	375					1. Įpakuoti atskirai ne mažiau kaip po 25 m ; / 2. Baltas, elastingas į abi puses; / 3. Paženklinta CE ženklu.
51.2	Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 46 cm ± 2 cm apimties	vnt.	2 250
51.3	Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 70 cm ± 5 cm apimties	vnt.	135
51.4	Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 90 cm ± 5 cm apimties	vnt.	45
51.5	Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 130 cm ± 5 cm apimties	vnt.	15
51 pirkimo dalis iš viso:
52	Pirštinės polietileninės:
52.1	Pirštinės polietileninės, vidutinio dydžio (M)	vnt.	52 500					1.Nesterilios; 2. Sertifikatas MDR2017/745 arba lygiavertis.
52.1	Pirštinės polietileninės, didelės (L)	vmt.	22 500
52 pirkimo dalis iš viso:
53	Penroze:
53.1	Penroze	vnt.	150					1. Sterili; / 2. Diametras 1,0 – 1,3 cm; / 3. Pagaminti iš latekso arba silikono; / 4. Ilgis ne trumpesnis 20 cm; / 5. Paženklinta CE ženklu.
53.2	Penroze	vnt.	150					1. Sterili; / 2. Diametras 1,2 – 2,0 cm; / 3. Pagaminti iš latekso arba silikono; / 4. Ilgis ne trumpesnis 20 cm; / 5. Paženklinta CE ženklu.
53 pirkimo dalis iš viso:
54	Klijuotė medicininė	m	300					1. Guminė; / 2. Rulonuose; / 3. Plotis 80 ±5 cm.
55	Kompresinė plėvelė	m	300					1. Rulonuose; / 2. Plotis 95 ± 5cm.
56	Pipetės stiklinės, be futliaro	vnt.	2100
57	Adatos spinalinės naujagimiams:
57.1	Adatos spinalinės naujagimiams G 25	vnt.	15					1. Ilgis: 30 mm; / 2. ID 0,6 mm; / 3. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos. / 4. Paženklinta CE ženklu.
57.2	Adatos spinalinės naujagimiams G 22	vnt.	15					1. Ilgis: 50 mm; / 2. ID 0,7 mm; / 3. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos. / 4. Paženklinta CE ženklu.
57 pirkimo dalis iš viso:
58	Tvarsčiai gipsiniai	vnt.	30					10 cm pločio.
59	Termometrai į šaldytuvą (ne mažesnėse ribose nei nuo 0° iki 70°) su patikra.	vnt.	120
60	Servetėlės dezinfekuojančios	vnt.	1500000					1. Dydis: 5,5 cm ± 2 cm x 5,5 cm ± 2 cm; / 2. Impregnuotos 70 proc. alkoholiu; / 3. Be aldehidų; / 4. Veikia bakterijas, grybelius, virusus; / 5. Tinka mažų medicininės įrangos, instrumentų paviršių ir odos dezinfekcijai; / 6. Pakuotė turi būti atidaroma, su servetėlių dozavimu. Servetėlės lengvai ištraukiamos; / 7. Paženklinta CE ženklu.
61	Džigli pjūklai	vnt.	150					1. Iš nerūdijančio plieno; / 2. Ne trumpesni nei 50 cm ilgio; / 3. Nesterilūs.
62	Pirštinės sterilios, apsaugančios nuo rentgeno spindulių	pora	75					1. 8.5 dydžio; / 2. Sterilios; 3. Mažai praleidžiančios rentgeno spindulius; 4. PPE III kategorijos apsauga; 5. Paženklinta CE ženklu; 6. atitinka EN 61331-1:2016; 7. Sertifikatas MDR2017/745 arba lygiavertis.
63	Sterilios pirštinės be latekso:
63.1	Nr. 6,5	pora	1200					1. Sterilios; / 2. Be lakekso; / 3. AQL ne daugiau 0,65; 4. Pirštinių ilgis ne < 280 mm; 5. Paženklinta CE ženklu; 6. Sertifikatas MDR2017/745 arba lygiavertis.
63.2	Nr. 7	pora	75
63.3	Nr. 7,5	pora	75
63.4	Nr. 8	pora	75
63 pirkimo dalis iš viso:
64	Sterilios servetėlės	vnt.	2400000					1. Dydis: 5 x 5 cm; / 2. Iš marlės, ne mažiau 17 siūlų /cm²; / 3. 8 sluoksnių; / 4. Leidžiamas nukrypimas ± 0,5 cm; / 5. Paženklinta CE ženklu.
65	Servetėlės	vnt.	900000					1. Dydis: 7,5 cm ± 0,5 cm x 7,5 cm ± 0,5 cm; / 2. Nesterilios; / 3. 8 sluoksnių; / 4. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24(ne mažiau 20 siūlų /cm²); / 5. Paženklinta CE ženklu.
66	Servetėlės	vnt.	30000					1. Dydis: 30 cm ± 2 cm x 45 cm ± 2 cm; / 2. Nesterilios; / 3. 8 sluoksnių; / 4. Pagamintos iš 100 proc. medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24(ne mažiau 20 siūlų /cm²); / 5. Paženklinta CE ženklu.
67	Servetėlės	vnt.	90000					1. Dydis: 15 cm ± 2 cm x 45 cm ± 2 cm; / 2. Nesterilios; / 3. 4 sluoksnių, tarpusavyje nesusiūtų; / 4. 100% medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24(ne mažiau 20 siūlų /cm²); / 5. Paženklinta CE ženklu.
68	Marliniai setonai:
68.1	Marliniai setonai	vnt.	2250					1. Plotis: 1 cm; / 2. Ilgis: 40 cm (± 5cm); / 3. Sterilūs; / 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; / 5. Turi du austinius kraštus; / 6. Individualiai supakuoti; / 7. Paženklinti CE ženklu.
68.2	Marliniai setonai	vnt.	2700					1. Plotis: 2 cm; / 2. Ilgis: 40 cm (± 5 cm); / 3. Sterilūs; / 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; / 5. Turi du austinius kraštus; / 6. Individualiai supakuoti; / 7. Paženklinti CE ženklu.
68 pirkimo dalis iš viso:
69	Sterilūs vatinukai (plastikas arba medis + vata)	vnt.	21000					1. Ilgis: ne trumpesnis nei 15 cm; / 2. Supakuoti po 1 - 2; / 3. Vatos dalies skersmuo ne mažiau 10 mm, galvutės ilgis ne mažiau 25 mm. / 4. Paženklinta CE ženklu.
70	Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams	vnt.	450					1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais, kurie pasibaigia adatomis; / 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai; / 3. Įsriegiamas; / 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas; / 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ± 0,05 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių); / 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai; / 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.
71	,,Dormia“ tipo krepšeliai akmenims šalinti	vnt.	300					1. 4 vielų; 2 - 2,5 F; ilgis ne trumpesnis nei 90 cm; / 2. Su nuimama rankena; / 3. Paženklinta CE ženklu.
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Reikalavimai				Gamintojas (užpildo tiekėjas)	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
72	Ypatingai aukštos kokybės nitinolinė styga - pravedėjas	vnt.	150					1. Kieta, nitinolinė, vienu lanksčiu vienu kietu galu, tiesi, juoda; / 2. Hidrofiliniu padengimu ne mažiau kaip 75 cm ilgyje 0,035” x 150 cm (ne trumpesnė); / 3. Vienkartinė, sterili; / 4. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; / 5. Paženklinta CE ženklu.
73	Ypatingai aukštos kokybės Roadrunner tipo (arba analogiškas) padidinto lankstumo styga	vnt.	150					1. Nitinoline šerdimi, platininis antgalis geresnei vizualizacijai; / 2. Hidrofilinis padengimas 0,035” x 145 m (ne trumpesnė); / 3. Tiesiu lanksčiu galu 7 cm (± 1 cm) ilgio; / 4. Vienkartinė, sterili; / 5. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; / 6. Paženklinta CE ženklu.
74	Ypatingai aukštos kokybės Roadrunner tipo (arba analogiškas ) padidinto lankstumo styga	vnt.	300					1. Nitinoline šerdimi, platininis antgalis geresnei vizualizacijai; / 2. Hidrofilinis padengimas 0,035” x 145 m (ne trumpesnė); / 3. Tiesiu lanksčiu galu 3 cm (± 1 cm) ilgio; / 4. Vienkartinė, sterili; / 5. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; / 6. Paženklinta CE ženklu.
75	Tinklelis pilvo chirurgijai:
75.1	15 cm ± 3,0 cm x 9 cm ± 3,0 cm	vnt.	150					1. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno arba lygiavertės medžiagos. 2. Savaiminės fiksacijos,pusiau besirezorbuojančios konstrukcijos(su audinyje besirezorbuojančiais mikrokabliukais),kabliukai pagaminti iš poliliaktinės rūgšties. 3. Tinklelio svoris prieš absorbciją 80g/m2 ± 5 g/m2, po absorbcijos 40g/m2 ± 5 g/m2. 4. Porų dydis nuo 1.0 mm iki 4,0 mm. 5. Paženklinta CE ženklu. 6. Sterilus
75.2	20 cm ± 3,0 cm x 15 cm ± 3,0 cm	vnt.	90					1. Pagamintas iš monofilamentinio poliesterio / 2. Savaiminės fiksacijos, pusiau besirezorbuojančios konstrukcijos (su audinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais), kabliukai pagaminti iš poliliaktinės rūgšties. / 3.Tinklelio svoris prieš absorbciją ne daugiau 73g/m2 ± 5 g/m2, po absorbcijos ne daugiau 38g/m2 ± 5 g/m2. / 4. Porų dydis nuo 1.0 mm iki 4,0 mm. / 5. Paženklinta CE ženklu; 6. Sterilus
75.3	30 cm ± 3,0 cm x 15 cm ± 3,0 cm	vnt.	60					1. Pagamintas iš monofilamentinio poliesterio / 2. Savaiminės fiksacijos, pusiau besirezorbuojančios konstrukcijos (su audinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais), kabliukai pagaminti iš poliliaktinės rūgšties. / 3.Tinklelio svoris prieš absorbciją ne daugiau 73g/m2 ± 5 g/m2, po absorbcijos ne daugiau 38g/m2 ± 5 g/m2. / 4. Porų dydis nuo 1.0 mm iki 4,0 mm. / 5. Paženklinta CE ženklu; 6. Sterilus
75 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Reikalavimai				Gamintojas (užpildo tiekėjas)	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
76	Priemonės sunkiai gyjančioms žaizdoms gydyti:
76.1.	Vakuminis siurblys žaizdų gydymui (1 vnt.) (nuoma/panauda):
76.1.1.	Vakuminis siurblys žaizdų gydymui (1 vnt.) (nuoma/panauda)	Kalendo-rinė diena	135					1. Liečiamasis arba valdomas mygtukų pagalba aparato ekranas; / 2. Sukuriamo neigiamo slėgio reguliavimo ribos 25-200 mmHg (ne siauresnės už nurodytas), galimybė reguliuoti slėgį procedūros metu; / 3. Darbo režimai: a) palaikomo pastovaus neigiamo slėgio, b) intermituojančio neigiamo slėgio, kai vienas po kito kartojami neigiamo slėgio palaikymo (aktyvus siurbimas) ir pauzės (nėra aktyvaus siurbimo) ciklai; / 4. Įdiegta garsinio ir vizualinio aliarmo sistema, perspėjanti naudotoją apie aparato veikimo sutrikimus; / 5. Aparato svoris iki 2.5 kg, nešiojamas; / 6. Būtina baterija, užtikrinanti ≥ 6 val. trukmės autonominį maitinimą, nesant elektros tinklo įtampos arba paciento transportavimo metu.
76.2.	Priemonės darbui su vakuminiu siurbliu žaizdų gydymui:
76.2.1.	Tvarstis, 10 cm ± 5,0 cm x 12 cm ± 5,0 cm	vnt.	67					1. Poliurėtaninė hirdrofobinė kempinė; / 2. Porinė struktūra; / 3. Į komplektą įeina slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis bei plėvelė; / 4. Paženklinta CE ženklu.
76.2.2.	Tvarstis, 1 5 cm ± 5,0 cm x 16 cm ± 5,0 cm	vnt.	60
76.2.3.	Tvarstis, 18 cm ± 5,0 cm x 24 cm ± 5,0 cm	vnt.	8
76.2.4.	Surinkimo indas ne mažiau 500 ml talpos	vnt.	105					1. Vienkartinis su absorbuojančia medžiaga; / 2. Skysčiui iš žaizdos surinkti.
76 pirkimo dalis iš viso:
77	Tvarstis centrinės venos kateteriui sterilus	vnt.	6000					1. Lipnus, iš neaustinės didelio poringumo medžiagos; / 2. Su maišeliu kateterio galui. Maišelio matmenys 16 cm ± 2,0 cm x 5 cm ± 2,0 cm; / 3. Paženklinta CE ženklu.
78	Medicininiai termometrai	vnt.	1 200					1. Kūno temperatūrai matuoti; / 2. Stikliniai, be gyvsidabrio; / 3. Matuoja temperatūrą nuo 35 C° iki 42 C°; / 4. Su dėklu; / 5. Paženklintas CE ženklu.
79	Tinklelis laparaskopinėms kirkšnies išvaržos operacijoms:
79.1	Kairės pusės 10 cm ± 1,0 cm x 16 cm ± 1,0 cm	vnt.	300					1. Pagamintas iš lengvo svorio didelių porų monofilamentinio polipropileno arba PVDF; / 2. Lešio formos, išgaubtas, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją; / 3.Standus kraštas,tinklelis išlaiko savo formą,tinklelio svoris 42.2 g/m2 ± 3g; / 4. Turi medialinės pusės markerį arba kitus markerius, kurie padeda chirurgui geriau orientuoti tinklelį; / 5. Turi būti galimybė nefiksuoti tinklelį; / 6. Paženklinta CE ženklu; / 7. Sterilus.
79.2	Dešinės pusės 10 cm ± 1,0 cm x 16 cm ± 1,0 cm	vnt.	300
79 pirkimo dalis iš viso:
80	Tinklelis laparaskopinėms kirkšnies išvaržos operacijoms:
80.1	Kairės pusės 10 cm ± 1,0 cm x 16 cm ± 1,0 cm	vnt.	450					1. Pagamintas iš lengvo svorio didelių porų monofilamentinio polipropileno; / 2. Lešio formos, išgaubtas, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją; / 3.Standus kraštas, mažinantis tinklelio migracijos tikimybę, išlaikantis savo formą,tinklelio svoris 42.2 g/m2 ± 3 g; / 4. Turi medialinės pusės markerį arba kitus markerius, kurie padeda chirurgui geriau orientuoti tinklelį; / 5. Turi būti galimybė nefiksuoti tinklelį; / 6. Leidžiamas ± 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; / 7. Paženklinta CE ženklu; 8. Sterilus.
80.2	Kairės pusės 12 cm ± 1,0 cm x 17 cm ± 1,0 cm	vnt.	45
80.3	Dešinės pusės 10 cm ± 1,0 cm x 16 cm ± 1,0 cm	vnt.	450
80.4	Dešinės pusės 12 ± 1,0 cm x 17 cm ± 1,0 cm	vnt.	45
80 pirkimo dalis iš viso:
81	Kabliukas vaisiaus vandenų pūslei	vnt.	300					1. Kabliukas gemalinei pūslei praplėšti; / 2. Sterilus, vienkartinis; / 3. 25 -30 cm. Ilgio; / 4. Kabliuko galas lenktas bukas su šoniniu aštriu danteliu; / 5. Paženklinta CE ženklu.
82	Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui	vnt.	90					1. Dydis: 75 mm (± 5 mm) x 100 mm (± 5 mm); / 2. Pagaminta iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės; / 3. Vietiškai stabdanti kraujavimą per 2 - 4 min; / 4. pH ~ 3,0; / 5. Bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus; / 6. Prilimpanti prie audinių, nemigruojanti; / 7. Rezorbuojasi per 7 - 14 dienų; / 8. Paženklinta CE ženklu.
83	Drenavimo rinkiniai ir priedai prie drenavimo rinkinių:
83.1	Drenavimo rinkinys su kateteriu, su nusmailintu galu	vnt.	300					1. Kateteris (pigtail) 10 F x 20 - 25 cm, PUR; / 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom; / 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu; / 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu; / 5. Stiletas - adata su rankenėle 18G (1,2 mm); / 6. Stiletas - adata matoma ultragarsu; / 7. Paženklintas CE ženklu.
83.2	Drenavimo rinkinys su kateteriu, su nusmailintu galu	vnt	15					1. Kateteris (pigtail) 8.4 F x 20 - 25 cm; / 2. Su 6 ovalo formos šoninėm angom; / 3. Trokaro dydis 17 G; / 4. Pagamintas iš polietileno, standus; / 5. Su fiksavimo sistema ''snap off'' tipo arba lygiaverčio; / 6. Komplektuojamas su audinių praplėtėju; / 7. Adatos - trokaro smailėjantis galas tribriaunis; / 8. Rentgenokontrastinis; / 9. Galimybė greitai pašalinti kateterį nukirpus išorinį fiksavimo siūlą; / 10. Paženklinta CE ženklu
83.3	Drenavimo rinkinys su kateteriu su nusmailintu galu	vnt.	600					1. Kateteris (pigtail) 8 F x 20 - 25 cm, PUR; / 2. Su 4 ovalo formos šoninėm angom; / 3. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu; / 4. Saugi fiksacija su specialiu siūlu; / 5. Stiletas - adata su rankenėle 18 G (1,2 mm); / 6.Stiletas - adata matoma ultragarsu; / 7. Paženklintas CE ženklu.
83.4	Metalinė adata - trokaras	vnt.	825					1.18G (1,4 mm), ilgis 20 - 25 cm; / 2. Padengta teflonu; / 3. Su stiletu; / 4. Echogeniška; / 5. Paženklinta CE ženklu.
83 pirkimo dalis iš viso:
84	Kreipiamosios stygos sfinkterotomijai: Kreipiamoji viela (styga -pravediklis)	vnt.	105					1. Sterili, vienkartinė; / 2. Viela 0.035” skersmens, 450 cm (± 2 cm) ilgio, hidrofilinė danga 70 mm; / 3. Atsparus užlenkimams, dengtas Endoglide, arba analogiška, danga, pilnai rentgenokontrastinis 7 cm ilgio distalinis galas; / 4. Turi 3 rentgenokontrastines žymes; / 5. Tinka sfinkterotomijai (tiesiu ir lenktu galu).
85	Keturių inkarų menisko susiuvimo instrumentas	vnt	75					1. Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje, užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles; / 2. Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone); / 3. Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant "all inside" techniką; / 4. Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstūmimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui.
86	Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai:
86.1	Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai, 22 G	vnt.	15					1. Ilgis: 20 ± 2,0 mm; / 2. Sterili; / 3. Skirta ilgalaikėms (iki 5 parų) infuzijoms; / 4. Su sparneliais, prailginimo linija ir spaustuku; / 5. Be PVC, DEHP; / 6. Paženklinta CE.
86.2	Adatos, skirtos Port kateterio silikoninės membranos punkcijai, 19 G	vnt.	15
86 pirkimo dalis iš viso:
87	Laparoskopinės žirklės	vnt.	150					1. 5 mm skersmens; / 2. Darbinis ilgis 300 mm (± 30 mm); / 3. Monopoliarinė radialinė universalioji jungtis; / 4. Juda abu ašmenys; / 5. Ašmenų ilgis 15 - 20 mm; / 6. Ašmenys lenktos; / 7. Vienkartinio naudojimo; / 8. Steriliai supakuotos po 1 vnt.; / 9. CE ženklinimas.
88	Pleistrai (pagrindas medžiaginis)	vnt.	105					1. Plotis: 2,5 cm ± 0,1 cm; / 2. Ilgis: ne mažiau 5 m; / 3. Rulonėliuose. / 4. Paženklinta CE ženklu.
89	Saturacijos davikliai naujagimiams iki 3 kg	vnt.	150					1. Vieno paciento; / 2. "L" formos; / 3. Daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; / 4. Daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; / 5. Kabelio jungtis lengva, be judančių dalių; / 6. Daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas (užtikrinti kokybiškam sujungimui); / 7. Tikslumas 70 -100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3 % judant, ne daugiau 2 % esant žemai perfuzijai. Pulso tikslumas ne daugiau 3 bpm. 8. Tinkamas DINAMAP technology V100, DASH 4000 aparatams.
90	Prietaisas santykinei oro drėgmei matuoti (psichrometras)	vnt.	45					Su metrologine patikra.
91	Menisko susiuvimo inkarinė sistema	vnt.	900					1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento; / 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas); / 3. Dviguba "U" formos fiksacija; / 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; / 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; / 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių).
92	Priemonės endoskopijai (Metalinių kabučių sistemos rinkinys endoskopijai):
92.1.	Metalinės kabutės hemostazei	vnt.	450					1. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiško metalo; / 2. Uždedamos daugkartinio naudojimo valdymo mechanizmu (rankena); / 3. Klipo žiočių "kojytės" kampas turi būti 90˚ ir 135˚; / 4. Klipai - individualiuose dėkliukuose, komplektojami dėžutėse po 30 vnt.; / 5. Vienkartinio naudojimo, sterilūs.
92.2	Perkamoms kabutėms aplikuoti tinkamas valdymo mechanizmas (rankena)	vnt.	15					1. Valdymo mechanizmas (rankena/kateteris) – daugkartinio naudojimo, rotuojamas; / 2. Tinkams uždėti mažiausiai 100 vnt. klipų; / 3. Įrankio ilgis turi būti 230 cm (± 5 cm); / 4. Kateterio diametras tinkamas 2,8 mm diametro endoskopo kanalui.
92 pirkimo dalis iš viso:
93	Polipektominės šalto pjovimo kilpos endoskopijai	vnt.	525					1. Polipektominė kilpa, skirta tik šaltam diminutyvinių polipų šalinimui; 2. Kilpa išformuota patogesniam polipų užgriebimui; / 3. Kilpos plotis ne daugiau 9 mm (± 1 mm); 4. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0,30 mm; / 5. Šarvo diametras 2,4 mm (± 0,5 mm); 6. Vienkartinio naudojimo, sterili.
94	Polipektominės pjaunančios kilpos (pjovimo įrankiai) endoskopijai	vnt.	262					1. Monofilamentinės standžios plokščios keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas labai plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacia); / 2. Kilpos dydis 14 x 27 mm (± 2 mm); 3. Spyruokle perskutas įrankio kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo; / 4. Šarvo diametras turi būti 2,4 mm, 230 cm (± 5 cm) ilgio; 5. Įrankis vienkartinis, sterilus.
95	Ovalios diaterminės polipektominės kilpos endoskopijai	vnt.	45					1. Polipektominės diaterminės kilpos turi būti ovalios formos; 2. Su patogia ergonomiška rankena; / 3. Kilpos diametras turi būti 25 mm (± 5 mm); 4. Kateterio diametras turi būti ne didesnis nei 2,3 mm, ilgis 230 mm; / 5. Vienkartinio naudojimo, sterilios.
96	Stentai endoskopinėms procedūroms:
96.1.	Tulžies latakų dengti metaliniai stentai	vnt.	6					1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; / 3. Stento galai platesni už darbinę dalį; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 8 mm - 10 mm. Ilgis 80± 2 mm; / 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema; / 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; / 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
96.2.	Duodeniniai – Pyloriniai metalinis dalinai dengti stentai	vnt.	6					1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; / 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; / 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; / 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 20 mm – 26 mm.,Ilgis 80± 2 mm; / 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; / 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; / 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
96.3.	Storosios žarnos metaliniai, dalinai dengti stentai	vnt.	9					1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; / 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; / 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; / 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 20 mm – 30 mm,,Ilgis 80± 2 mm; / 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; / 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; / 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
96 pirkimo dalis iš viso:
97	Sterilios vienkartinės odos biopsijos adatos	vnt.	30					1. Sterilios, vienkartinės odos biopsijos adatos (biopsy punch); / 2. Vientisas, nerūdijantis plienas, skustuvo aštrumo ašmenys; / 3. Dydis aiškiai nurodytas ant kiekvieno žymeklio; / 4. Skersmuo: 3 mm; / 5. Ašmenų ilgis: 7 mm; / 6. Kiekviena atskirai įpakuota permatomame pakete.
98	Nosies tamponai	vnt.	75					1. Vienpusiai tamponai kraujavimui iš nosies stabdyti; / 2. Išmatavimai: 10 cm (± 0,05 mm); / 3. Tamponas pagamintas iš kempinės ir mikrodispersinės oksiduotos celiuliozės padengtos lubrikantu arba iš polivinilo; / 4. Pakuotėje 1 vnt.
99	Ilgalaikės Holterio EKG registravimo elektrodai	vnt.	12000					1. Tinka ilgalaikei EKG (pateikti įrodantčius dokumentus); / 2. Nelaidus skysčiams; / 3. Išmatavimai 63 mm x 71 mm (± 5 mm); / 4. Paženklinta CE ženklu.
100	Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas:
100.1	Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas	vnt.	22					1. Išorinis aparato skersmuo: 24 - 25 mm; / 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; / 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; / 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; / 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; / 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
100.2	Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas	vnt.	60					1. Išorinis aparato skersmuo: 28 - 29 mm; / 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; / 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; / 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; / 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; / 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
100.3	Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės aparatas	vnt.	30					1. Išorinis aparato skersmuo: 31 - 33 mm; / 2. Kabutės kojos aukštis nuo 3,5 mm iki 5,5 mm; / 3. Sterilus, lenktas pjovimo aparatas susiuvantis dviguba persidengiančių kabučių siūle; / 4. Priekalas po susiuvimo palenkiamas; / 5. Titaninės kabutės pagamintos iš vielos; / 6. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė.
100 pirkimo dalis iš viso:
101	Elektrokaustikos priedai tinkantys ArthroCare Quantum generatoriui:
101.1	Bipolinis abliacinis elektrodas	vnt.	15					1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Be siurbimo; 3. Paženklintas CE ženklu. 4.Diametras 3.75-4.0 mm,ilgis 155 ± 5 mm
101.2	Bipolinis abliacinis elektrodas	vnt.	120					1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Su siurbimu; 3. Paženklintas CE ženklu. 4.Diametras 3.75-4.0 mm,ilgis 155 ±5 mm
101 pirkimo dalis iš viso:
102	Elektroniniai medicininiai termometrai	vnt.	525					1.Tinkamas kūno temperatūros matavimui 34-42 C; 2. Komplekte turi būti baterija. / 3. Su metrologine patikra; / 4. Garantija ne mažiau kaip 2 metai; / 5. Paženklinta CE ženklu.
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Reikalavimai				Gamintojas (užpildo tiekėjas)	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
103.	Priemonės traumatologinėms operacijoms:
103.1	Kiršnerio viela	vnt.	75					1. 1,1 mm diametro, 300 mm ilgio; / 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
103.2	Kiršnerio viela	vnt.	90					1. 1,5 mm diametro, 300 mm ilgio; / 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
103.3	Kiršnerio viela	vnt.	75					1. 2,0 mm diametro, 300 mm ilgio; / 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
103.4	Kiršnerio viela	vnt.	30					1. 0,5 mm ± 0,05 mm diametro, 5 m ilgio, minkšta; / 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
103 pirkimo dalis iš viso:
104	Grąžtai traumatologinėms operacijoms:
104.1	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	7					Diametras: 1 mm, ilgis: 100 mm
104.2	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	8					Diametras: 1,5 mm, ilgis: 100 mm
104.3	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	7					Diametras: 2,5 mm, ilgis: 150 mm
104.4	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	8					Diametras: 2,7 mm, ilgis: 150 mm
104.5	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	7					Diametras: 3,2 mm, ilgis: 150 mm
104.6	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	8					Diametras: 3,5 mm, ilgis: 150 mm
104.7	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	7					Diametras: 4,5 mm, ilgis: 150 mm
104 pirkimo dalis iš viso:
105	Vienkartiniai skarifikatoriai odos mėginiams atlikti	vnt.	225000					1. Sterilūs; / 2. Paženklinti CE ženklu.
106	Vienkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
106.1	Kraujavimo stabdymo priemonė adata	vnt.	150					1. Vienkartinė, sterili; / 2. Adatos ilgis 4 - 6 mm; / 3. Adatos dydis 23 arba 25 Ga; / 4. Darbinis ilgis 200 - 240 cm;
106.2	Biopsinės žnyplės su adatėle ovaliais padidintais kaušeliais dantytais kraštais giluminei biopsijai	vnt.	600					1. Vienkartinė, sterili; / 2. Darbinis ilgis 230 - 240 cm; / 3. Darbinis kanalas 2,8 arba 3,2 mm; / 4. Kaušeliai su O formos angelėmis abiejuose kaušeliuose.
106.3	Griebiančios žnyplės svetimkūnių šalinimui, su gale esančiasi dantukais, (žiurkės tipo)	vnt.	9					1. 2300 mm ilgio ± 5 mm; / 2. Atsidarymo plotis 19 mm ± 5 mm; / 3. Vientkartinio naudojimo.
106.4	Griebiančios žnyplės svetimkūnių šalinimui, su dantytais kaušeliais (aligatoriaus tipo)	vnt.	9					1. 2300 mm ilgio ± 5 mm; / 2. Atsidarymo plotis 7,5 mm ± 5 mm; / 3. Vienkartinio naudojimo.
106 pirkimo dalis iš viso:
	Apžiūros nitrilinės pirštinės:
107	Ypač mažos (XS)	vnt.	15000					1. Iš nitrilo; / 2. Be pudros; / 3. Tvirtos; / 4. Minkštos; / 5. Paženklintos CE ženklu. 6. Sertifikatas MDR2017/745 arba lygiavertis.
108	Chirurginės pirštinės:
108.1	Nr. 6	pora	4500					1. Sterilios; / 2. Be pudros; / 3. Natūralaus latekso; / 4. Anatominės konfigūracijos (kairei ir dešinei rankoms turi atitikti nurodytus dydžius); / 5. AQL ne daugiau 0,65 prieš ir po pakavimo; / 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19 ± 0,02 mm, pirštų srityje 0,21 ± 0,03 mm; / 7. Pudros likutis < 2 mg / pirštinėje; / 8. Pirštinių ilgis ne < 280 mm; / 9. Pirštinės pakuotė su laisvu nepriklijuotu kraštu,atidaroma plyšta per siūles; / 10. Atitikimas MDR2017/745, EN 455, EN 556 arba lygiaverčiams; / 11. Paženklinta CE ženklu.
108.2	Nr. 6,5	pora	60000
108.3	Nr. 7	pora	97500
108.4	Nr. 7,5	pora	67500
108.5	Nr. 8	pora	30000
108.6	Nr. 8,5	pora	15000
108.7	Nr. 9	pora	1500
108 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM)	Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM)	Reikalavimai				Gamintojas (užpildo tiekėjas)	Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas)			Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
109	Pjaunančios ir sandarinančios laparoskopinės audinių ligavimo priemonės:
109.1.	Elektrochirurginis generatorius (1 vnt.) (nuoma/panauda)	Mėnuo	36					1.Automatinis bipolinis audinių sulydymas; / 2. Kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras ne mažiau kaip 7 mm ; / 3. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu; / 4. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai; / 5. Galingumo kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą; / 6. Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas; / 7. Kojinio valdymo pedalas su laidu.
109.2.	Pjaunantis ir sandarinantis laparoskopinis audinių ligavimo instrumentas	vnt.	22					1. Bipolinės žnyplės; / 2. Instrumento diametras 4,5 mm ± 0,5 mm; / 3. Instrumento koto ilgis 37cm ± 3 cm; / 4. Galima aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; / 5. Lydomas audinių ilgis 20 mm ± 5 mm, pjaunamas audinių ilgis 18 mm ± 5 mm; / 6. Tinkamas sandarinti kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras ne mažiau kaip 7 mm; / 7. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga, mažinančia apnašų susidarymą; / 8. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos; / 9. Darbinė dalis rotuojama; / 10.Tinkantis naudoti su aukščiau paminėtu elektrochirurginiu generatoriumi; / 11. Paženklinta CE ženklu.
109 pirkimo dalis iš viso:
110	Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms:
110.1	Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms	vnt.	225					1. Dydis: 6,4 cm ± 0,5 cm; / 2. Sterilus; / 3. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio; / 4. Turi tvirtinimo juosteles; / 5. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono; / 6. Apvalus; / 7. Paženklintas CE ženklu.
110.2	Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms	vnt.	300					1. Dydis: 8,0 cm ± 0,5 cm; / 2. Sterilus; / 3. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio; / 4. Turi tvirtinimo juosteles; / 5. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono; / 6. Apvalus; / 7. Paženklintas CE ženklu.
110.3	Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms	vnt.	75					1. Dydis: 4,3 cm ± 0,5 cm; / 2. Sterilus; / 3. Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio; / 4. Turi tvirtinimo juosteles; / 5. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono; / 6. Apvalus; / 7. Paženklintas CE ženklu.
110 pirkimo dalis iš viso:
111	Elektrochirurginio generatoriaus priedai (bipolinės žnyplės):
111.1	Bipolinės žnyplės, skirtos hemarojaus operacijoms	vnt.	75					1.Ilgis 18,8 cm ± 0,2 cm; / 2. Pjovimo ilgis 15,2 mm ± 0,2 mm; / 3. Užlydymo ilgis 17,3 mm ± 0,2 mm; / 4. Lenktos; / 5.Instrumente integruotas peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno; / 6. Su galimybe naudoti peilį audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo. / 7.Yra saugumo mechanizmas garantuojantis, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį; / 8. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm. / 9. Suderinamos elektrochirurginiu generatoriumi „Valleylab FT10“; / 10. Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu); / 11. CE sertifikatas (MDR2017/745).
111.2	Bipolinės žnyplės, skirtos laparoskopinėms operacijoms	vnt.	45					1.Ilgis 37 cm ± 0,3 mm; / 2. Diametras 5 mm; / 3. Žiaunų ilgis 20,3 mm ± 0,1 mm; / 4. Pjovimo ilgis 18,5 mm ± 0,1 mm; / 5. Instrumente integruotas peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno; / 6. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą; / 7.Yra saugumo mechanizmas garantuojantis, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį; / 8. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos; / 9. Darbinė dalis rotuojama 350°; / 10. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; / 11. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm; / 12. Suderinamas su elektrochirurginiu generatoriumi "Valleylab FT10". / 13. CE sertifikatas (MDR2017/745).
111.3	Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms	vnt.	45					1.Ilgis 23 cm ± 0,3 mm; / 2. Diametras 5 mm; / 3. Žiaunų ilgis 20,3 mm ± 0,1 mm; / 4. Pjovimo ilgis 18,5 mm ± 0,1 mm; / 5.Instrumente integruotas peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno; / 6. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą; / 7.Yra saugumo mechanizmas garantuojantis, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį; / 8. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos; / 9. Darbinė dalis rotuojama 350°; / 10. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; / 11. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm; / 12. Suderinamas su elektrochirurginiu generatoriumi "Valleylab FT10"; / 13.CE sertifikatas (MDR2017/745);
111 pirkimo dalis iš viso:
112	Kasetės su integruotu peiliu, skirtos darbui su siūlomu endoskopiniu mechaniniu siuvimo aparatu:
112.1	Kasetės su integruotu peiliu	vnt.	30					1. Kasetėje 6 eilės kabučių, kurios pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio; / 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 3 padėčių (0°, 20 - 25° ir 45°); / 3. Kasetės ilgis 45 mm arba 60 mm pasirinktinai, atidarytų kabučių aukštis pasirinktinai 2,5 mm ± 0,1 mm arba 3,5 mm ± 0,1 mm, uždarytų kabučių aukštis: 1 mm ± 0,1 mm arba 1,5 mm ± 0,05 mm.
112.2	Vienkartinis laparoskopinis siuvimo-pjovimo aparatas	vnt.	6					1. Vienkartinis laparoskopinis siuvimo - pjovimo aparatas, suderinamas su siūlomomis kasetėmis; / 2. Aparatas gali būti užtaisytas / “iššautas“ ir tiesiomis, ir pasisukančiomis kasetėmis ne mažiau kaip 25 kartus; / 3. Darbinės dalies ilgis pasirinktinai 6, 16 arba 26 cm. Pasuka kasetę iki 45° į abi puses; / 4. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°; / 5. Kasetė uždaroma / atidaroma viena ranka; kilpinę rankeną spaudžiant / pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis atidarymas / uždarymas prieš šovimą; / 6. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio / kabučių aukščio / pasisukančias / tiesias kasetes, turinčias vienkartinį peilį.
112 pirkimo dalis iš viso:
113	Dormia tipo krepšeliai:
113.1	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	vnt.	30					1.Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų, apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 20 mm ± 5 mm; / 3. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; / 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
113.2	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	vnt.	75					1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio kietų vielų, apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 22 mm ± 5 mm; / 3. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; / 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
113.3	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	vnt.	30					1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų; apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Suderinamas su pravedėju, 0,035' ir litotropsine rankena; / 3. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 30 mm ± 5 mm; / 4. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; / 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus.
113.4	Litotriptinė rankena, Dormia tipo krepšeliui	vnt.	3					Rankena turi tikti 113.3 pozicijos krepšeliams.
113 pirkimo dalis iš viso:
114	OTSC klipavimo rinkinys:
114.1	OTSC klipai	vnt.	18					1. Nitinolinio lydinio klipas; / 2. Aštriais, mažais dantukais; / 3. Endoskopo diametrui 10,5 mm – 14 mm; / 4. Sterilūs, vienkartiniai.
114.2	Inkarinis instrumentas defektui suimti	vnt.	3					1. 2200 mm +/- 50 mm ilgio; / 2. Kabliukų ilgis 2 - 2,5 mm, plotis 9 mm; / 3. Sterilus, vienkartinis.
114 pirkimo dalis iš viso:
115	Priemonės traumatologinėms operacijoms:
115.1	Herbertai	vnt.	420					1.Titaniniai,kaniuliuoti,kompresiniai,dvigubo sriegio; / 2. Diametras 2,5 ± 0,1mm; / 3. Ilgio pasirinkimas nuo 8 iki 28 mm (kas 2mm); / 4. Gali būti nesterilūs; 5. Paženklinta CE ženklu.
115.2	Herbertai	vnt.	45					1.Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio; / 2. Diametras 2,0 ± 0,1 mm; / 3. Ilgio pasirinkimas nuo 12 iki 28 mm (kas 2mm); / 4. Gali būti nesterilūs; 5. Paženklinta CE ženklu.
115.3	Herbertai	vnt.	30					1.Titaniniai,kaniuliuoti,kompresiniai,dvigubo sriegio; / 2. Diametras 6,5 ± 0,1mm; / 3. Ilgio pasirinkimas nuo 30 iki 120 mm (kas 5 mm); / 4. Gali būti nesterilūs; 5. Paženklinta CE ženklu.
115.4	Herbertai	vnt.	90					1.Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio; / 2. Diametras 4,3 ± 0,2 mm; / 3. Ilgio pasirinkimas nuo 20 iki 50 mm (kas 2 mm); / 4. Gali būti nesterilūs; 5. Paženklinta CE ženklu.
115 pirkimo dalis iš viso:
116	Tinklelis pilvo sienos išvaržoms fiksuoti:
116.1	30 cm ± 1,0 cm x 20 cm ± 1,0 cm	vnt.	30					1. Pusiau besirezorbuojantis,daugiasluoksnis, turintis 3D struktūrą; / 2. Sintetinis, iš poliesterio, dengtas kolagenu; / 3.Tinka palikti pilvo ertmėje,su siūlais pritvirtinimui; / 4. Paženklinta CE ženklu; 5. Sterilus.
116.2	20 cm ± 1,0 cm x 15 cm ± 1,0 cm	vnt.	30
116 pirkimo dalis iš viso:
117	Daugkartinio naudojimo, resterilizuojami šviesolaidžiai,tinkantis urologiniam lazeriui Dornier Medilas Solvo H30:
117.1	Daugkartinio naudojimo, resterilizuojamas šviesolaidis	vnt.	60					270 µm
117.2	Daugkartinio naudojimo, resterilizuojamas šviesolaidis	vnt.	120					400 µm
117 pirkimo dalis iš viso:
118	Peiliukai ortop.operacijom:
118.1	Peiliukai ortop.operacijom	vnt.	12					1. Stambių kaulų osteosintezei. / 2. Storis: 0,4 mm ± 0,02 mm; plotis: 9 mm ± 1 mm; ilgis: 25 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,6 mm ± 0,02 mm; / 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai.
118.2	Peiliukai ortop.operacijom	vnt.	12					1. Stambių kaulų osteosintezei; / 2. Storis: 0,4 mm ± 0,02 mm; plotis: 9 mm ± 1 mm; ilgis: 40 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,6 mm± 0,02 mm; / 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai.
118.3	Peiliukai ortop.operacijom	vnt.	10					1. Stambių kaulų osteosintezei; / 2. Storis: 0,6 mm ± 0,02 mm; plotis: 5 mm ± 1 mm; ilgis: 25 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,8 mm ± 0,02 mm; / 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai.
118.4	Peiliukai ortop.operacijom	vnt.	10					1. Stambių kaulų osteosintezei; / 2. Storis: 0,4 mm ± 0,02 mm; plotis: 19 mm ± 1 mm; ilgis: 40 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,8 mm ± 0,02 mm; / 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai.
118 pirkimo dalis iš viso:
119	Sidabro nitrato kaustikos lazdelės	vnt	450					1.Nesterilios; 2. Įpakuota po 1 vnt.; 3. 15-20 cm ilgio.
120	Šviesolaidžiai Soltive premium lazeriui:
120.1	200 mikronų	vnt.	15					1. Vienkartinis; 2. Tinka Soltive premium Thulium lazeriui.
120.2	365 mikronų	vnt.	15
120.3	550 mikronų	vnt.	15
120.4	200 mikronų	vnt.	60					1. Daugkartinis; 2. Tinka Soltive premium Thulium lazeriui.
120.5	550 mikronų	vnt.	60
120 pirkimo dalis iš viso:
121	Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana	vnt.	45					1. Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu folijos šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį; / 2. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus); / 3. Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas - pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai; / 4. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais; / 5. Membranos dydis 20 x 30 mm ± 0,5 mm; / 6. Komplekte su fibrininiais klijais.
122	Sraigtai:
122.1	Nesirezorbuojantis sraigtasPKR sausgyslių transplanto fiksacijai	vnt.	150					1. Titaniniai, kaniuliuoti, minkštu sriegiu, sriegio žingsnis 2.3 mm (± 0,2 mm); / 2. Sraigtų storių pasirinkimas nuo 6 iki 10 mm (kas 1 mm); / 3. Ilgio pasirinkimas nuo 20 iki 50 mm (kas 2 ar 3 arba 5 mm); / 4. Pasirinkimas visų storių ir ilgių sraigtų su apvalia galvute ir be galvutės; 5. Paženklinta CE ženklu.
122.2	Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms)	vnt.	120					1. Sterilioje pakuotėje; / 2. Besirezorbuojantys sraigtai; / 3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro; / 4. Cheminė sudėtis - mišinys 75% PLLA, 25% HA (hydroxylapatite) / 5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge; / 6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8 (padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute; / 7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio); / 8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio).
122 pirkimo dalis iš viso:
123	Elektrodai kardiografijos sistemai	pak.	3300					1. Tinka Cardioscreen 2000 sistemai; 2. Vienkartiniai; 3. 1 pakelyje - 4 vnt; 4. Paženklinti CE ženklu.
124	Biopesinės adatos:
124.1	Biopsinė adata 18 G „Chiba“ tipo	vnt.	75					Chiba tipo biopsinės adatos dydis 18 G x 20 cm ± 2,0 cm; / Su vidiniu stiletu; / Galimybė paimti aspiratą citologiniam arba mėginius histologiniam įvertinimui; / Ant adatos išorinės kaniulės yra skaičiais išdėstytos centimetrinės žymos gylio nustatymui; / Išorinės kaniulės galiukas echogeninis; / Adatos turi reguliuojamą adatos atramą (kojytes), kuri leidžia apriboti pasislinkimą į priekį; / Stebulės spalvinis kodavimas pagal adatų dydį.
124.2	Biopsinė adata 20 G „Chiba“ tipo	vnt.	75					Chiba tipo biopsinės adatos dydis 20 G x 20 cm ± 2,0 cm; / Su vidiniu stiletu; / Galimybė paimti aspiratą citologiniam arba mėginius histologiniam įvertinimui; / Ant adatos išorinės kaniulės yra skaičiais išdėstytos centimetrinės žymos gylio nustatymui; / Išorinės kaniulės galiukas echogeninis; / Adatos turi reguliuojamą adatos atramą (kojytes), kuri leidžia apriboti pasislinkimą į priekį; / Stebulės spalvinis kodavimas pagal adatų dydį.
124 pirkimo dalis iš viso:
125	Intraoperaciniai doplerio davikliai, skirti naudoti su kraujagyslių dopleriu	vnt.	45					Vienkartiniai, sterilūs; / Bendras ilgis 130 mm; / Galiuko diametras 5 mm 8Mhz. Tinka naudoti su kraujagyslių dopleriu MD2 tipo, modelis P-EUR.
126	Sterilios pirštinės, skirtos rekonstrukcinėms ir didelę riziką keliančioms operacijoms:
126.1	Pirštinės Nr. 6.5	pora	375					1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros;
126.2	Pirštinės Nr. 7	pora	750					2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų;
126.3	Pirštinės Nr. 7.5	pora	750					3. Specialiai padengtos poliuretano arba lygiaverte danga, anatominės konfigūracijos;
126.4	Pirštinės Nr. 8	pora	600					4. Ilgis - ne trumpesnis kaip 30 cm (± 2 cm);
126.5	Pirštinės Nr. 8.5	pora	375					5. AQL ne daugiau 0,65;
126.6	Pirštinės Nr. 9	pora	75					6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje; 7. Vienos pirštinės storis ties pirštais 0,19 ± 0,02 mm; ties delnu 0,17± 0,02 mm; 8. Sertifikatas MDR2017/745 arba lygiavertis.
126 pirkimo dalis iš viso:

127	Priedai prie drenavimo rinkinių:
127.1.	Metalinis pravedėjas tiesus	vnt.	120					1. Lunderquist tipo aba analogiškas, nerūdijančio plieno; / 2. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 60 - 90 cm; / 3. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; / 4. Paženklinta CE ženklu.
127.2	Metalinis pravedėjas lenktas	vnt.	60					1. Lunderquist tipo aba analogiškas, nerūdijančio plieno; / 2. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 60 - 90 cm; / 3. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; / 4. Linkis 3 - 5 mm; / 5. Paženklinta CE ženklu.
127.3	Metalinis pravedėjas lenktas Amplatz tipo	vnt.	30					1. Amplatz tipoarba analogiškas; / 2. Dengtas teflonu; / 3. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 80 - 90 cm; / 4. Linkis 3 - 5 mm; / 5. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; / 6. Paženklinta CE ženklu.
127.4	Metalinis pravedėjas tiesus Amplatz tipo	vnt.	30					1. Amplatz tipo arba analogiškas; / 2. Dengtas teflonu; / 3. Dydis 0,35 (0,89 mm) x 80 - 90 cm; / 4. Lankstus spiralinis galiukas 7,5 cm; / 5. Paženklinta CE ženklu.
127.5	Dilatatorius - praplėtėjas	vnt.	30					1. Dydis tinkantis kateteriui 8F; / 2. Ilgis 20 ± 2,0 cm cm; / 3. Pagamintas iš polietileno; / 4. Rentgenokontrastinis; / 5. Smailėjantis, užapvalintas galas; / 6. Paženklinta CE ženklu.
127.6	Dilatatorius - praplėtėjas	vnt.	30					1. Dydis tinkantis kateteriui 10F; / 2. Ilgis 25 ± 3,0 cm; / 3. Pagamintas iš polietileno; / 4. Rentgenokontrastinis; / 5. Smailėjantis, užapvalintas galas; / 6. Paženklinta CE ženklu.
127 pirkimo dalis iš viso:
128	Endosagos transplanto fiksacijai, skirtos kelio raiščio operacijoms:
128.1	Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto blauzdinei fiksacijai ir revizinėms operacijoms	vnt.	150					1. Cheminė endosagos sudėtis - medicininis titano lydinys. / 2. Sagoje keturios skylės. / 3. Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertais dviem skirtingų spalvų 5# siūlais (UHMW poletileno) implanto pravedimui ir pozicionavimui. / 4. Endosagos matmenys: ilgis 20 mm, plotis 4 - 5 mm, storis 1,5 mm; / 5. Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje. / 6. Paženklinta CE ženklu.
128.2	Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto šlauninei fiksacijai ir revizinėms operacijoms	vnt.	150					1. Cheminė endosagos sudėtis - medicininis titano lydinys. / 2. Sagoje keturios skylės. / 3. Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertais dviem skirtingų spalvų 5# siūlais (UHMW poletileno) implanto pravedimui ir pozicionavimui. / 4. Endosagos matmenys: ilgis 14 mm, plotis 4 - 5 mm, storis 1,5 mm; / 5. Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje. / 6. Paženklinta CE ženklu.
128 pirkimo dalis iš viso:
129	Vienkartinės priemonės artroskopijai:
129.1	Žemo profilio siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas	vnt.	30					Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui. Darbinė instrumento dalis tiesi, lenkta 17° ± 2° į kairę arba į dešnę (galima pasirinkti iš 3 variantų). Darbinės suimančios dalies plotis 4,1 mm, ilgis 12,5 mm ± 0,1 mm, profilio aukštis 4,8 mm ± 0,1 mm. Skirtas 2# siūlams arba siūlinei juostai pervesti per audinius. Instrumento darbinio strypo diametras 3,8 mm ± 0,1 mm.
129.2	Siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas	vnt.	30					Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui. Darbinė instrumento dalis tiesi. Darbinės suimančios dalies profilio aukštis 5,3 mm, ilgis 18,7 mm. ± 0,1 mm. Skirtas 2# siūlams arba siūlinei juostai pervesti per audinius. Instrumento darbinio strypo diametras 5,3 mm ± 0,1 mm.
129.3	Siūlo nustūmėjas/nukirpėjas	vnt.	30					Menisko fiksavimo siūlams nustumti/kirpti, darbinė dalis ir rankena cilindro formos, ant ranketos integruota nustūmimo svertis siūlo nukirpimui. Darbinė instrumento dalis tiesi arba lenkta (būtinas pasirinkimas). Supakuotas sterilioje pakuotėje, kartu su pusine kaniule saugiam menisko siuvimo sistenos įvedimui, paruoštas naudojimui.
129 pirkimo dalis iš viso:
130	Biopsines vienkartinės adatos :
130.1	Biopsinės vienkartinės adatos 16 G	vnt.	75		5			1. Sterilios; / 2. Skirtos automatinei biopsijai; / 3. Ilgis: 15 - 20 cm; / 4. Tinkančios ,,Pro Mag" 2.2 šaudyklei; / 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams; / 6. Paženklintos CE ženklu.
130.2	Biopsinės vienkartinės adatos 18 G	vnt.	75		5
130 pirkimo dalis iš viso: