Pirkimo sąlygų 2 priedas

VAIZDO KOLONOSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas kiekis – 1 (vienas) vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su tikslia nuoroda į gamintojo dokumentaciją (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas | [siūlomas modelis ir gamintojas] |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 170° |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 180° |  |
|  |  | Žemyn ≥ 180° |  |
|  |  | Kairėn ≥ 160° |  |
|  |  | Dešinėn ≥ 160° |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 13,2 mm |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 3,2 mm |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1600 mm |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.9 | Įvedimo vamzdelio savybės | - Pasyviojo lenkimo funkcija - Lankstumo reguliavimo funkcija |  |
| 1.10 | Suderinamumas | - HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą - Suderinmas su turimais šviesos šaltiniu (CLV-190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190) |  |
| 1.11 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |

Aplinkosauginis reikalavimas

| Eil. Nr. |  | Reikalavimas | Tiekėjo siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |