## Techninė specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai ir pagalbinės priemonės genominei diagnostikai (12108)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai:
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4 | Reagentai, tyrimo kalibravimui skirtos medžiagos, kontrolinės medžiagos, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
5 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. skaičiuojant nuo pristatymo dienos.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Suma be PVM EurPVM | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
1 | Rinkinių komplektas skirtas natyvinės DNR ilgų nuskaitymų sekoskaitai
Siūlyti tik pilną komplektą
Reagentai, priemonės ir rinkiniai turi būti suderinti tarpusavyje ir pritaikyti naudoti kartu sekoskaitos tyrimuose
Pritaikyta darbui su PromethION 2 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema. Lygiavertė sistema turi būti suteikiama panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui.
1.1. | Reagentų rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 3
Pritaikytas ilgų nuskaitymų (long-read) sekoskaitai
Pritaikytas natyvinės (dvispiralės) DNR sekoskaitai
Pradinis DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 400-1000 ng
Sekoskaitos bibliotekos paruošimui nereikalinga amplifikacija (nereikalinga PGR)
Unikalių 24 indeksų, prijungiamų ligavimo būdu, rinkinio formatas
Ne mažiau kaip 6 testų rinkinio formatas
Žaliavinių duomenų kokybė ne mažesnė kaip Q20+ (tikslumas ≥99%)
1.2. | Reagentų rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 1
Pritaikytas ilgų nuskaitymų (long-read) sekoskaitai
Pritaikytas natyvinės (dvispiralės) DNR sekoskaitai
Sekoskaitos bibliotekos paruošimui nereikalinga amplifikacija (nereikalinga PGR)
Unikalių 96 indeksų, prijungiamų ligavimo būdu, rinkinio formatas
Ne mažiau kaip 12 testų rinkinio formatas
Žaliavinių duomenų kokybė ne mažesnė kaip Q20+ (tikslumas ≥99%)
1.3. | Sekoskaitos srauto celių rinkinys | rinkinys | 15
Pritaikytas ilgų nuskaitymų (long-read) sekoskaitai
Paremtas nanoporų DNR sekoskaitos technologija
Pritaikytas sekoskaitai iki 72 val.
Ne mažiau kaip keturių srauto celių rinkinio formatas
Žaliavinių duomenų kokybė ne mažesnė kaip Q20+ (tikslumas ≥99%)
1.4. | Sekoskaitos srauto celių plovimo rinkinys | rinkinys | 3
Pritaikytas darbui su 3 objekte nurodytu srauto celių rinkiniu
Ne mažiau kaip 48 reakcijų rinkinio formatas
1.5. | Sekoskaitos srauto celių plovimo rinkinys | rinkinys | 4
Pritaikytas darbui su 3 objekte nurodytu srauto celių rinkiniu
Ne mažiau kaip 6 reakcijų rinkinio formatas
1.6. | Sekoskaitos reagentų papildymo rinkinys | rinkinys | 4
Pritaikytas darbui su 1, 2 ir 3 objekte nurodytais rinkiniais
Ne mažiau kaip 12 reakcijų rinkinio formatas
1.7. | Sekoskaitos srauto celių paruošimo rinkinys | rinkinys | 3
Pritaikytas darbui su 1, 2 ir 3 objekte nurodytais rinkiniais
Ne mažiau kaip 6 reakcijų rinkinio formatas
1.8. | Reagentų rinkinio DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti papildymas | rinkinys | 3
Pritaikytas darbui su 1, 2 ir 3 objekte nurodytais rinkiniais
Ne mažiau kaip 6 reakcijų rinkinio formatas
1.9. | Ilgų fragmentų buferinio tirpalo rinkinys | rinkinys | 3
Pritaikytas darbui su 1 ir 2 objekte nurodytais rinkiniais
Ne mažiau kaip 4 reakcijų rinkinio formatas
1.10. | Trumpų fragmentų buferinio tirpalo rinkinys | rinkinys | 7
Pritaikytas darbui su 1 ir 2 objekte nurodytais rinkiniais
Ne mažiau kaip 12 reakcijų rinkinio formatas
1.11. | T4 DNR ligazės rinkinys | rinkinys | 7
Tinkamas tiek bukų DNR galų, tiek DNR galų su 3' A/T iškyšomis ligavimui
Tinkamas adapterių ligavimui
Pritaikytas darbui su 1 ir 2 objekte nurodytais rinkiniais
Reagentas paruoštas naudoti („master mix“ formato) ir po ligacijos reakcijos nereikalauja terminės (karščio) inaktyvacijos
Reagentas turi būti stabilus laikant −20 °C temperatūroje ir pagal gamintojo specifikaciją išlikti neužšalęs (skystos formos), nereikalaujant atitirpinimo prieš naudojimą
Ne mažiau kaip 50 reakcijų rinkinio formatas
1.12. | Reagentų rinkinys DNR galų taisymui | rinkinys | 3
Tinkamas DNR galų taisymui - 5' galo fosforilinimui ir 3' galo dA-prailginimui
Fragmentuotos DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam kaip 500 pg-1 μg
Pritaikytas darbui su 1 ir 2 objekte nurodytais rinkiniais
Reagentai turi būti stabilūs laikant −20 °C temperatūroje
Ne mažiau kaip 24 reakcijų rinkinio formatas
1.13. | Reagentų rinkinys adapterių ligavimui | rinkinys | 6
Tinkamas adapterių ligavimui prie DNR fragmentų, kurie 3' gale turi dA-prailginimą
Tinkamas sekoskaitos bibliotekos paruošimui, kuriam naudojamas pradinis DNR kiekis intervale ne siauresniam kaip 1-5 μg
Pritaikytas darbui su 1 ir 2 objekte nurodytais rinkiniais
Optimizuotas greitai ligavimo reakcijai - reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 15 min. gamintojo nurodytomis sąlygomis
Reagentai turi būti stabilūs laikant −20 °C temperatūroje
Ne mažiau kaip 20 reakcijų rinkinio formatas
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
.... % PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
2 | Reagentų ir rinkinių komplektas DNR homologinės rekomdinacijos sutrikimų (HRD) tyrimams naujos kartos sekoskaitos metodu
Siūlyti tik pilną komplektą.
Reagentai ir rinkiniai turi būti suderinti naudojimui kartu atliekant HRD tyrimus naujos kartos sekoskaitos metodu.
Pritaikytas darbui GeneStudio S5 Prime analizatoriumi arba jai lygiaverte sistema. Lygiavertė sistema turi būti suteikiama panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui.
2.1. | Reagentų rinkinys naviko DNR homologinės rekombinacijos nepakankamumo (angl. HRD) tyrimui. | rinkinys (24 testai) | 4
Tiriama ne mažiau kaip 500 genomo sričių.
Tiriami vieno nukleotido sekos variantai (SNV), indelai, sulietinių genų transkirptai, splaisingo variantai, reikšmingų genominių sričių kopijų skaičius pokyčiai
Nustatomi kompleksiniai TMB biožymenys.
Nustatomas HRD statusas, įvertinant ne mažiau kaip 46 HRR grupės genų variantus, galimybė įvertinti didelės apimties genominius pertvarkymai BRCA gene bei bendrą naviko genominį nestabilumą
Pritaikytas darbui su formalinu fiksuotais parafine imobilizuotais (FFPI) preparatais bei biopsinių adatų preparatais
Į rinkinio sudėtį įeina visi reagentai, reikalingi pirminėms DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekoms paršuošti
Rinkinio formatas ne mažiau 24 testų
Automatinės duomenų bioinformatinės analizės sprendimas.
2.2. | Bibliotekų barkodavimo rinkinys | rinkinys | 1
Skirta ne mažiau kaip 16-os mėginių barkodavimui
Rinkinyje ne mažiau kaip 20 kiekvieno barkodo
2.3. | Rinkinys kDNR sintezei sekoskaitos tyrimams | rinkinys (32 reakcijos) | 3
Skirtas su naujos kartos sekoskaita suderinamai kDNR sintezei.
Pritaikyta darbui FFPI tiriamaja medžiaga.
Vieno žingsnio kDNR sintezės protokolas, kurio trukmė ne ilgesnė kaip 30 min.
Tolimesniuose tyrimo etapuose nereikalingas kDNR produktų valymas, skiedimas ar kiekybinis įvertinimas.
Rinkinio formatas ne mažiau kaip 32 reakcijos
2.4. | Rinkinys bibliotekų kiekybiniam įvertinimui | rinkinys (780 reakcijų) | 1
Pritaikytas HRD tyrimo bibliotekų kiekybiniam įvertinimui prieš sekoskaitą.
Rinkinio formatas ne mažiau kaip 250 reakcijų
2.5. | Reagentų ir sąnaudinių medžiagų rinkinys rinkinys automatizuotam 550 tipo lusto paruošimui ir sekoskaitos atlikimui | rinkinys | 3
Rinkinio sudėtyje turi būti visi reagentai ir vienkartinės priemonės, reikalingi lustams paruoršti - lustų adapteriai, kasetės, plokštelė, dangtelis, mėgintuvėlis, tirpalai ir reagentai
Sekoskaitos reagentai
Sekoskaitos įrenginio plovimo ir profilaktinio valymo tirpalai
Rinkinio turinio turi pakakti ne mažiau kaip 4 sekoskaitos procedūroms
2.6. | Priemonių rinkinys vieno 550 tipo lusto paruošimui ir panaudojimui | rinkinys | 2
Rinkinio sudėtyje turi būti priemonės lusto paruošimui sekoskaitai
2.7. | 550 tipo sekoskaitos lustų rinkinys | rinkinys | 2
Pakuotė ne mažiau, kaip 8 lustai
Pritaikyti darbui su GeneStudio S5 Prime sistema
2.8. | Uracil-DNR glikozilazė | rinkinys (100U) | 1
Termolabili
Inaktyvinama inkubuojant 10 min 50 °C
2.9. | Kolonėlių genominės DNR fragmentacijai rinkinys | rinkinys (100 testų) | 2
Pritaikytas mechaninei genominės DNR fragmentacijai naudojant stalinę centrifugą
Pradinis fragmentacijai naudojamos DNR kiekis iki 30 μg
DNR fragmentuojama intervale ne siauresniame kaip 6-20 kbp
Pakuotė ne mažiau kaip 100 testų rinkinys
2.10. | Rezultatų analizės ir interpretavimo programinė įrangos naudojimo licencija | tyrimas | 96
Pritaikomos ataskaitos su antraštėmis ir poraštėmis
Kiekvienam identifikuotam sekos variantui aktualių vaistų aprašų ir gairių priskyrimas
Patikimi, kuruoti, naujausi ir patvirtinti duomenys
Variantų prioretizavimas ir reikšmingų vėžio veiksnių identifikavimas, naudojant suteikiamų papildinio anotacijas
Galimybė instaliuoti ir naudoti ligoninės kompiuterinėje infrastruktūroje
Galimybė naudotis debesų kompiuterijos formatu
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
.... % PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
3 | Rinkinių komplektas skirtas genų, susijusių su solidiniais navikais ir onkohematologinėmis ligomis, DNR ir RNR bibliotekų paruošimui zondų hibridizacijos principu
Siūlyti tik pilną komplektą.
Reagentai, priemonės ir rinkiniai turi būti suderinti tarpusavyje ir pritaikyti naudoti kartu sekoskaitos tyrimuose
3.1. | Rinkinys skirtas DNR bibliotekoms ruošti | rinkinys (96 testai) | 50
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-1000 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq i100, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
3.2. | Rinkinys RNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys (96 testai) | 10
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis RNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-100 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta RNR
Pritaikytas genų raiškos įvertinimui, sulietų genų transkriptų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq i100, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
3.3. | Molekulinių zondų rinkinys solidinių navikų ir onkohematologinių ligų sekoskaitai | rinkinys (8 reakcijos) | 23
Galimybė pagal poreikį pasirinkti norimus tirti genus
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikytas VNP, indel ir kitų sekos variantų nustatymui, kopijų skaičiaus (CNV) pokyčiams identifikuoti
Ne mažiau kaip 96 testų (ne mažiau 8 reakcijų) rinkinio formatas
Ne mažiau 5000 zondų rinkinio formatas, ne trumpesni nei 120 bp ilgio zondai
Pritaikyta darbui su MiSeq i100, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
.... % PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
4 | Rinkinių komplektas DNR ir RNR bibliotekų sekoskaitai
4.1. | 300 sintezės ciklų 100M sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 30
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 100 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
.... % PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:

## Reikalavimai panaudai
REIKALAVIMAI ĮRANGAI, SUTEIKIAMAI PANAUDOS BŪDU PIRKIMUI NR. 12108
Reikalavimai įrangai (PromethION 2 lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – ilgų nuskaitymų sekoskaitos tyrimams atlikti
1. Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 18°C–25°C.
2. Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 40%–60%.
3. El. maitinimas: 100-240 VAC.
4. Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 10 cm (H) × 12 cm (W) × 16 cm (D).
5. Veikiantis nanoporų technologijos principu, pritaikytas tiesioginei vienos molekulės nukleorūgščių (DNR ir RNR) sekoskaitai realiuoju laiku, be privalomo PGR amplifikacijos žingsnio.
6. Tipinis nuskaitomo fragmento ilgio diapazonas: ne siauresnis kaip 0,05–4 000 kb.
7. Ne mažesnė kaip 250 Gb maksimali išeiga vienai sekoskaitos celei.
8. Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip Q30 ≥ 99,9%.
9. Kompiuteris (integruotas į sistemą arba atskiras) valdymui, pirminei duomenų analizei ir prieigai prie gamintojo duomenų analizės platformos; kompiuteris turi atitikti sekoskaitos sistemos gamintojo nustatytus minimalius techninius reikalavimus.
10. Programinė įranga duomenų analizei: turi būti pateikta arba laisvai prieinama programinė įranga, skirta sekoskaitos duomenų analizei, palaikanti galimybę nemokamai analizuoti duomenis.
Reikalavimai įrangai (GeneStudio S5 Prime lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 2-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – tikslinės nukleorūgščių sekos nustatymui atlikti
1. Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip 20°C–30°C.
2. Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip 40%–60%, be kondensacijos.
3. El. maitinimas: 100-240 VAC.
4. Veikimo principas: sekoskaita atliekama ant puslaidininkinio detektoriaus, tiesiogiai registruojant sekoskaitos reakcijos metu susidarantį H⁺ joną ar analogišku metodu. Sekoskaitos reakcijos produktui detektuoti neturi reikėti fluorescencinių, chemiliuminescencinių ar kitų reagentų, reikalingų optiniam detektavimo metodui.
5. Tipinis nuskaitomo fragmento ilgio diapazonas: ne siauresnis kaip 200–600 nukleotidinių bazių.
6. Prietaisas turi turėti galimybę sekvenuoti ne mažiau nei 384 barkoduotus mėginius vienu metu.
7. Sistemos našumas ne mažesnis kaip 30 Gb aukštos kokybės duomenų per 1 dieną, bei ne mažiau kaip 130 mln. nuskaitymų vienos reakcijos metu.
8. Sekvenavimo trukmė: ne ilgiau kaip 3 val. 200 bp standartinio nuskaitymo metu, kurio metu turi būti identifikuota ne mažiau kaip 0,3 Gb sekos. Ne ilgiau kaip 12 val. 200 bp standartinio nuskaitymo metu, kurio metu turi būti identifikuota ne mažiau kaip 20 Gb sekos.
9. Automatizuota mėginio paruošimo sistema ir komplektacija: Sistemą turi sudaryti: DNR analizatorius su integruota programine įranga prietaiso valdymui ir duomenų pirminei analizei bei pilnai uždara automatizuota mėginio paruošimo sistema, kurios moduliai apima mėginio paruošimą kloninei amplifikacijai, praturtinimą, bibliotekų konstravimą ir lustų parengimą bei užpildymą.
Reikalavimai įrangai (NovaSeq X Plus lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 3-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti
1. Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 15°C-30°C, svyravimai <2°C pokytis per valandą.
2. Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20%-65%.
3. El. maitinimas: 200–240 VAC.
4. Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 86.4 cm × 93.3 cm × 158.8 cm.
5. Lazeris: 532 nm ir 457 nm.
6. Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų.
7. Ne mažiau kaip 8 Tb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^7 2x150 bp ilgio fragmentus.
8. Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita.
9. Integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma.
Reikalavimai įrangai (MiSeq i100 lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 3-oje ir 4-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti sekoskaitos tyrimams atlikti
1. Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 15°C-30°C, svyravimai <2°C pokytis per valandą.
2. Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20–80%.
3. El. maitinimas: 100-240 VAC.
4. Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 40,2 cm × 44,8 cm × 47.3 cm.
5. Šviesos diodas (LED): mėlynas 455-465 nm, raudonas 520-530 nm.
6. Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų.
7. Ne mažiau kaip 30 Gb maksimali išeiga, sekvenuojant 100x10^6 2x150 bp ilgio fragmentus.
8. Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 90% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×300 bp sekoskaita.
9. Integruotas kompiuteris pirminei ir antrinei duomenų analizei, ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma.