## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius siūlomų instrumentų atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų instrumentų techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų instrumentų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę.
4. | Garantinis laikotarpis:
4.1. | Ne mažiau nei 24 mėn.
4.2. | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekė sugenda dėl vartotojo kaltės.
5. | Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
6. | Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
7. | Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
8. | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ir UDI ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
9. | Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją lietuvių arba anglų kalba.

## Techninė specifikacija
2.2 "2 p. o. d. techninė specifikacija"
INSTRUMENTŲ RINKINIO KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI VIENO RINKINIO INSTRUMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
Numatomas 3 komplektų pirkimas. 1 komplektą sudaro:
Eil. nr. | Instrumentas | Parametrai | Kiekis | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
1 | Preparacinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, delikačios, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180±3 mm | 1
2 | Preparacinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 200 mm ±3mm | 1
3 | Kraujagyslinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys ypatingai aštrios (supercut arba lygiavertės), viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, lenktos, blizgios, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180 mm ± 3 mm | 1
4 | Kraujagyslinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145 mm ± 3 mm | 1
5 | Siūlinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, specialiai siūlų kirpimui, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su skersiniais dantukais, lenktos, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, bendras ilgis 180 mm ± 3 mm | 1
6 | Siūlinės žirklės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, specialiai siūlų kirpimui, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su skersiniais dantukais, lenktos, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, bendras ilgis 260 mm ± 3 mm | 1
7 | Kampinės žirklės | Diethrich-Potts arba lygiavertės, lenktos 45° ± 3° kampu, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, darbinės dalies ilgis 12 mm ±0,5 mm, bendras ilgis 180 mm ± 3 mm | 1
8 | Kampinės žirklės | Diethrich-Potts arba lygiavertės, lenktos 60° ± 3° kampu, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, darbinės dalies ilgis 12 mm 0,5 mm, bendras ilgis 180 mm ± 3 mm | 1
9 | Kampinės žirklės | Diethrich-Potts arba lygiavertės, lenktos 90° ± 3° kampu, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, darbinės dalies ilgis 12 mm ± 0,5 mm, bendras ilgis 180 mm ± 3 mm | 1
10 | Peanai | Pean arba lygiavertis, lenktas, siaurintas variantas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 130 mm ± 3 mm | 5
11 | Peanai | Pean arba lygiavertis, lenktas, siaurintas variantas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm ± 3 mm | 5
12 | Peanai | Pean arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 260 mm ± 3 mm | 4
13 | Peanai | Pean arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 280 mm ± 3 mm | 2
14 | Moskitai | Baby-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 100 mm ± 3 mm | 1
15 | Moskitai | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm ± 3 mm | 1
16 | Atraumatiniai moskitai | Lenktas, darbinės dalys 20 mm ± 0,5 mm ilgio, su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125 mm ± 3 mm | 2
17 | Atraumatiniai moskitai | Lenktas, darbinės dalys 27 mm ± 0,5 mm ilgio, su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, bendras ilgis 165 mm ± 3 mm. | 2
18 | Korcangai | Sims-Maier arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su dantukais ir išilgine išpjova, rankenos su susiaurėjimu, su užraktu, žiedinės rankenos, bendras ilgis 350±3 mm | 2
19 | Chirurginiai pincetai | Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 2,5 mm ± 0,1 mm, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 130 mm ± 3 mm | 3
20 | Chirurginiai pincetai | Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 3,0 mm ± 0,1 mm, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 180 mm ± 3 mm | 1
21 | Anatominiai pincetai | Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 3,5 mm ± 0,1 mm, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 145 mm ± 3 mm | 2
22 | Anatominiai pincetai | Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 3,9 mm ± 0,1 mm, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 200 mm ± 3 mm | 2
23 | Kraujagysliniai pincetai | Mikropincetas, tiesus, darbinės dalys 0,6 mm ± 0,5 mm pločio, padengtos deimanto dulkėmis, su platforma, rankenos apvalios, su išpjovomis, spalviškai pažymėtos, su centratoriumi, bendras ilgis 210 mm ± 3 mm | 1
24 | Kraujagysliniai pincetai | Mikropincetas, tiesus, darbinės dalys 0,6 mm ± 0,05 mm pločio, padengtos deimanto dulkėmis, su platforma, rankenos apvalios, su išpjovomis, su centratoriumi, bendras ilgis 185 mm ± 3 mm | 1
25 | Atraumatiniai kraujagysliniai pincetai | De Bakey, tiesus, darbinės dalys 1,5 mm ± 0,1 mm pločio su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 150 mm ± 3 mm | 2
26 | Atraumatiniai kraujagysliniai pincetai | De Bakey, tiesus, darbinės dalys 1,5 mm ± 0,1 mm pločio su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 200 mm ± 3 mm | 2
27 | Standartiniai adatkočiai | Crile-Wood arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 16,5 mm ± 0,5 mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 4/0-6/0 adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 185 mm ± 3 mm. | 2
28 | Standartiniai adatkočiai | Crile-Wood arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 12,5 mm ± 0,5 mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 4/0-6/0 adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145 mm ± 3 mm. | 2
29 | Kraujagysliniai adatkočiai | Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 17 mm ± 0,5 mm, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 150 mm ± 3 mm. | 1
30 | Kraujagysliniai adatkočiai | Tiesus, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,2 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 6/0 – 10/0 adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180 mm ± 3 mm | 1
31 | Kraujagysliniai adatkočiai | Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 305 mm ± 3 mm | 1
32 | Mikroadatkočiai "žuvytės" | Tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, apvalios, išoriškai rantytos, su užrakinimu, bendras ilgis 180 mm ± 3 mm. | 1
33 | Mikroadatkočiai "žuvytės" | Tiesus, darbinės dalys padengtos deimanto dulkėmis, tinka 2/0 ir smulkesnėms adatoms, su nuopjovom prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, apvalios, išoriškai rantytos, vidinėse dalyse su išpjovomis, su užrakinimu, bendras ilgis 190 mm ± 3 mm | 1
34 | Aortiniai adatkočiai | Finochietto arba lygiavertis, lenktas, masyvus, su volframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 265 mm ± 3 mm. | 1
35 | Aortiniai adatkočiai | Masson arba lygiavertis, tiesus, masyvus, su volframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 265 mm ± 3 mm. | 1
36 | Lopetėlė | Freer arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje buka, lenkta mentelė, užapvalinta, 4 mm ± 0,1 mm pločio, kitoje pusėje aštri, lenkta mentelė, užapvalinta, 3,5 mm ± 0,1 mm pločio, bendras ilgis 185 mm ± 3 mm | 1
37 | Lopetėlė | Mac Donald arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje buka, lenkta mentelė, užapvalinta, 5 mm ± 0,1 mm pločio, kitoje pusėje buka, tiesi mentelė, užapvalinta, 5 mm ± 0,1 mm pločio, bendras ilgis 185 mm ± 3 mm | 1
38 | Raspatorius | Farabeuf arba lygiavertis, lenktas, darbinis plotis 12,5 mm ± 0,2 mm, bendras ilgis 145 mm ± 3 mm | 1
39 | Džiglio vielos ir kabliukai | Vielos skersmuo 1,4 ±0,05 mm, supinta iš vielų, ilgis 400 mm ± 3 mm, rankena T formos su kabliuku. | 1
40 | Listonas | Liston-Stille arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, rantytos išorinėse dalyse, su atramomis, bendras ilgis 265 mm ± 3 mm | 1
41 | Listonai | Liston tipo, lenktas kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 240±3 mm | 1
42 | Kaulinės kirpimo žnyplės | Ruskin-Liston tipo, tiesios, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 190 mm ± 3 mm | 1
43 | Pjūklas | Rust arba lygiavertis, su patogia rankena, komplekte 6 mm, 8 mm ir 12 mm pjovimo geležtės, bendras ilgis 390 mm ± 3 mm | 1
44 | Skalpelio koteliai | Nr.3, tinka 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio galvutėms, su milimetrine liniuote ant šono, iki 6 cm arba daugiau, bendras ilgis 125 mm ± 3 mm | 1
45 | Langenbeckai | US-Army arba lygiavertis, porinis, dvipusis, lenktais kabliais, mažesnio kablio išmatavimai (gylis x plotis): (22x15 ir 39x15) mm ± 0,5 mm, didesnio kablio išmatavimai (gylis x plotis): (26x15 ir 43x15) mm ±0,5 mm, rankenos su kiauryme, bendras ilgis 220 mm ± 3 mm | 2
46 | Nagetai | Volkmann arba lygiavertis, šešiadančiais bukais kabliukais, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): 8 mm x 29 mm ± 0,5 mm, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 220 mm ± 3 mm | 2
47 | Nagetai | Volkmann arba lygiavertis, tridančiais bukais kabliukais, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (8 mm x 13 mm) ± 0,5 mm, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 220 mm ± 3 mm | 2
48 | Nagetai | Viendantis, aštrus, didelės lenkimo kreivės, darbinės dalies gylis 9,2 mm ± 0,2 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 165 mm ± 3 mm. | 2
49 | Plėtėjai | Wullstein arba lygiavertis, lenktas, su bukais kabliukais 3x3, dantukų plotis 12 mm ± 0,5 mm, atsidarymo plotis ne mažiau 50 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 125 mm ± 3 mm. | 1
50 | Plėtėjai | Weitlaner arba lygiavertis, su bukais kabliukais 3x4, dantukų plotis 17 ± 0,5 mm, gylis 17 ± 0,5 mm, atsidarymo plotis ne mažiau 55 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 130 mm ± 3 mm. | 1
51 | Plėtėjai | Adson-Baby arba lygiavertis, lenktas, su pusiau aštriais kabliukais 3x4, dantukų plotis 20 ± 0,5 mm, abi kojelės su šarnyriniais lankstais, atsidarymo plotis ne mažiau 95 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 165 mm ±3 mm. | 1
52 | Plėtėjai | Adson arba lygiavertis, su pusiau aštriais kabliukais 4x5, dantukų plotis 45 ± 0,5 mm, abi kojelės su šarnyriniais lankstais, atsidarymo plotis ne mažiau 170 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 320 mm ± 3 mm | 1
53 | Pakinklio plėtėjas | Su nuimamais kabliukais, vienoje pusėje mentelė su pusiau aštriais 4 dantukais, išmatavimai (gylis x plotis): (60x50) mm ± 1 mm, kitoje pusėje mentelė su pusiau aštriais 3 dantukais, išmatavimai (gylis x plotis): (40x35) mm ± 1 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele | 1
54 | Karotidės plėtėjas | Allenberg arba lygiavertis, su bukais dantukais 3x4, su papildomai fiksuojama centrine mentele, dvipuse, lenktais kabliukais į priešingas puses, vienos pusės mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (20 x12) ±1 mm, kitoje pusėje mentelės su išmatavimais (gylis x plotis): (35x10) ±1 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 170 mm ± 3 mm | 1
55 | Šuniukai | Dieffenbach arba lygiavertis, tolygiai išlenktas, su praplatėjimu, darbinės dalies ilgis 16,5 mm ±0,5 mm, bendras ilgis 48 mm ± 1 mm, be spyruoklės | 1
56 | Šuniukai | Tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 13 ±0,5 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 35 mm ± 1 mm, spyruoklinis | 1
57 | Šuniukai | Diethrich arba lygiavertis, lenktas 55 ±1 laipsnių kampu, darbinės dantytos dalies ilgis 13 mm ± 0,5 mm, bendras ilgis 48 mm ± 1 mm, be spyruoklės | 1
58 | Šuniukai | Tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 30,5 mm ± 0,5 mm, su atraumatiniais dantukais De Bakey, su skersine išpjova, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 86 mm ± 1 mm, be spyruoklės. | 1
59 | Šuniukai | Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 20 mm ±0,5 mm, su atraumatiniais dantukais De Bakey, su skersine išpjova, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 78 mm ± 1 mm, be spyruoklės. | 1
60 | Šuniukai | De-Bakey-Satinsky arba lygiavertis, lenktas kampais į vidų, atraumatinis, užlenktos dalies stygos ilgis 21 mm ± 0,5 mm, spyruoklinis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos išoriškai rantytos, bendras ilgis 75 mm ± 1 mm. | 1
61 | Šuniukai | Glover arba lygiavertis, lenktas 80 ± 1 laipsnių kampu, atraumatinis, darbinės dantytos dalies ilgis 25 mm ± 0,5 mm, spyruoklinis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos išoriškai rantytos, bendras ilgis 51 mm ± 1 mm. | 1
62 | Disektoriai | Mixter arba lygiavertis, tolygiai išlenktas stačiu kampu, su skersiniais grioveliais ne per visą darbinį ilgį, bendras ilgis 230 mm ± 3 mm | 1
63 | Disektorius | Baby-Adson arba lygiavertis, tolygiai išlenktas stačiu kampu, su skersiniais grioveliais ne per visą darbinį ilgį, bendras ilgis 140 mm ± 3 mm | 1
64 | Spaustukai | Gregory arba lygiavertis, darbinės dalys 61 ±1 mm ilgio, lenktos atgal 50 ±3°kampu, papildomai lenktos puslankiu distaliai, atraumaninės su De Bakey dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180 mm ± 3 mm | 1
65 | Spaustukai | Morris arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos 70 ±2°kampu į vidų, su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo 2x3, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos kampu į išorę, bendras ilgis 175 mm ± 3 mm. | 1
66 | Spaustukai | De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys išlenktos puskabliu į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 1x2, darbinis ilgis 100 ± 2 mm, dantytos dalies ilgis 20 ±1 mm,su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos atgal, bendras ilgis 265 mm ± 3 mm | 1
67 | Atraumatinis spaustukas | Derra arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos puslankiu į vidų, užlenktos dalies stygos ilgis 16 mm ±1 mm, su atraumatiniais dantukais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos tolygiai išlenktos atgal, bendras ilgis 170 mm ±3 mm | 1
68 | Atraumatinis spaustukas | Castaneda arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos puslankiu į vidų, užlenktos dalies stygos ilgis 15 mm ±1 mm, su atraumatiniais dantukais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos kampu atgal, bendras ilgis 155 mm ±3 mm | 1
69 | Spaustukai | Cooley arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampu atgal, distaliai kampu į vidų, darbinės dalies ilgis 50 ± 2 mm, su atraumatiniais dantukais Cooley, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos atgal, bendras ilgis 120 mm ±3 mm | 1
70 | Spaustukai | Satinsky arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampais į vidų, su atraumatiniais dantukais Cooley tipo, ilgis 42 ±1 mm, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos tiesios, bendras ilgis 140 mm ±3 mm. | 1
71 | Spaustukai | Cooley arba lygiavertis, darbinės dalys tiesios, 40 ±2 mm ilgio,su atraumatiniais dantukais Cooley, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos kampu į vidų, bendras ilgis 140 mm ±3 mm. | 1
72 | Aortiniai spaustukai | De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys nežymiai lenktos į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 1x2, darbinis ilgis 130 ±3 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos užlenktos į vidų, bendras ilgis 315 mm ±3 mm. | 1
73 | Aortiniai spaustukai | De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai užlenktos į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 2x3, darbinis ilgis 140 ±2 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos į vidų, bendras ilgis 330 mm±3 mm | 1
74 | Vąšiukai venoms | Varady arba lygiavertis, vienas galas su vidutinio dydžio lenktu kabliuku, kitas su lenkta, plokščia, užapvalinta mentele, plotis 1,8 mm ±0,1 mm, rankena daugiabriaunė, su nelygumais, bendras ilgis 180 mm ±3 mm | 1
75 | Vąšiukai venoms | Varady arba lygiavertis, vienas galas su didesniu lenktu kabliuku ir bumbuliuku distaliai, kitas su lenkta, plokščia, užapvalinta mentele, rankena daugiabriaunė, su nelygumais, bendras ilgis 180 mm ±3 mm | 1
76 | Zondų rinkinys | Nabatoff arba lygiavertis, su 4 antgaliais ir troseliu su rankenomis | 1
77 | Lopetėlės | Schmid arba lygiavertė, lenkta, ovalo formos, buka, rankena plokščia, rantyta, bendras ilgis 235 mm ±3 mm | 1
78 | Lopetėlės | Toennis arba lygiavertė, lenkta, dvipusė, buka, vienos pusės mentelės plotis 5 mm ±0,1 mm, kitos pusės 3,5 mm ±0,1 mm rankena plokščia, rantyta, bendras ilgis 240 mm ±3 mm | 1
79 | Garantinis laikotarpis |  | ne mažiau nei 24 mėn. |  | įrodančių dokumentų nereikalaujama

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne