## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius siūlomų instrumentų atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų instrumentų techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų instrumentų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę.
4. | Garantinis laikotarpis:
4.1. | Ne mažiau nei 24 mėn.
4.2. | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekė sugenda dėl vartotojo kaltės.
5. | Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
6. | Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
7. | Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
8. | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ir UDI ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
9. | Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją lietuvių arba anglų kalba.

## Techninė specifikacija
2.3 "3 p. o. d. techninė specifikacija"
INSTRUMENTŲ RINKINIO LAPAROSKOPIJOMS VIENO RINKINIO INSTRUMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
Numatomas 5 komplektų pirkimas. 1 komplektą sudaro:
Eil. nr. | Prekė ir reikalaujami parametrai | Kiekis | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
1 | VERESS adata su spyruokliniu mechanizmu, LUER-Lock jungtimi, ilgis 15 cm ± 1 cm. | 1
2 | Troakaras, dydis 6 mm ±0,5 mm ilgis 10,5 cm ±0,5 cm komplekte: piramidinis smeigas, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas. | 2
3 | Troakaras, dydis 10,5 mm ±0,5 mm ilgis 10,5 cm ±0,5 cm komplekte: piramidinis smeigas, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas. | 2
4 | Redukcinė mova, 11/5 mm ±0,5 mm. | 2
5 | Žnyplės disekcijai ir griebimui, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ±0,5 mm, ilgis 36 cm ±3 cm, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 16 mm ±1 mm su plastikine ar lygiaverte rankena be užrakto. | 1
6 | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ± 0,5 mm ilgis 36 cm ±3 cm, atraumatinės, perforuotos, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 24 mm ±3 mm, su plastikine rankena be užrakto. | 1
7 | Griebiančios žnyplės, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ±0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, atraumatinės, šaukštelio formos, dantytos, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 19 mm ± 3 mm, su plastikine ar lygiaverte rankena be užrakto. | 1
8 | VANCAILLIE žnyplės, bangelės formos, rotuojamos,su jungtimi koaguliacijai, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, juda abi žiaunos, žiaunų ilgis 15 mm ± 3 mm, su plastikine ar lygiaverte rankena be užrakto. | 1
9 | BABCOCK spaustukas, rotuojamas, dydis 10 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, abi žiaunos juda, žiaunos apvalios, žiaunų ilgis 33 mm ± 2 mm, su metaline ar lygiaverte rankena su užraktu. | 1
10 | Žirklės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, išlenktos, dantytos, šaukštelio formos žiaunos, abi judančios žiaunos, su plastikine ar lygiaverte rankena be užrakto. | 1
11 | Žirklių įdėklas METZENBAUM žirklėms, abi judančios žiaunos, išlenktos, ašmenų ilgis 15 cm ± 1 cm, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | 1
12 | KOH Macro adatkotis, su ergonomiška aksialine rankena, su atsegamu užraktu dešinėje pusėje, žiaunos lenktos į kairę, skersmuo 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 33 cm ± 3 cm. | 1
13 | Siurbimo irigacijos kaniulė, su lateralinėmis skylutėmis, su dvipusiu vožtuvu, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm | 1
14 | Punkcinė adata irigacijos talpai | 1
15 | Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, L-formos, su kontaktu monopoliniam koaguliavimui, skersmuo 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | 1
16 | Monopolinis aukšto dažnio laidas, ≥ 300 cm. | 1
17 | Punkcinė adata, smaigalio skersmuo 1,6 mm ± 0,5 mm, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm | 1
18 | Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai | 1
19 | Plastikinis/metalinis konteineris instrumentų sterilizavimui bei laikymui, perforuotas, su permatomu dangčiu, dviejų lygių, išoriniai matmenys (p x g x a): ribose nuo (520 mm x 250 mm x 135 mm) iki (580 mm x 280 mm x 150 mm) | 1

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne