## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
7. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
2.8 "8 p. o. d. techninė specifikacija"
AKUŠERINIS - GINEKOLOGINIS ULTRAGARSO APARATAS
Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
1.1 | Sistemą sudaro | 1. Ultragarso tyrimų aparatas,
2. Tūrinis konvekcinis daviklis,
3. Endokavitalinis daviklis,
4. Konvekcinis daviklis,
5. Linijinis daviklis,
1.2 | Taikymo sritys | 1. Vidaus organų tyrimai,
2. Smulkių kūno dalių tyrimai,
3. Akušeriniai tyrimai,
4. Ginekologiniai tyrimai.
2 | Reikalavimai ultragarso tyrimų aparatui
2.1 | Sistemos architektūra | 1. Mobili sistema,
2. Skaitmeninių kanalų kiekis ≥ 950 000,
3. ≥ 4 aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams prijungti,
4. Vaizdo monitorius (1) pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) - pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn, nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu arba (2) monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po ≥ 45 laipsn. (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų, t.y. 1 arba 2 variantą).
5. Sistema su ratukais ir ratukų fiksacijos mechanizmu,
6. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai)
2.2 | Vaizdo monitorius | 1. LCD (arba lygiavertės technologijos),
2. Ekrano įstrižainė ≥ 50 cm,
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų.
2.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 25 cm ekrano įstrižainės,
2. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje.
2.4 | Palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne mažiau kaip iki 18 MHz
2.5 | Išorinės jungtys (arba lygiavertės) | 1. USB arba HDMI arba DisplayPort jungtis,
2. LAN.
2.6 | Darbo režimai | 1. 2D režimas,
2. Vienmatis režimas M,
3. Spalvinio doplerio režimas,
4. Pulsinės bangos doplerio režimas,
5. Galios doplerio režimas,
6. 3D/4D vaizdavimo režimas.
3 | Skenavimo režimai
3.1 | 2D režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 40 cm,
2. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais,
3. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
3.2 | Spalvinio doplerio režimas | 1. Tėkmės greičio doplerio režimas,
2. Galios doplerio režimas,
3. Audinių doplerio režimas,
4. Mikrokraujagyslių vizualizacija.
3.3 | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas,
2. PRF ≥ (1,04 – 22,0) KHz.
4 | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | Nurodomas programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis
1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime,
2. Automatizuoti vaisiaus matavimai,
2.1. galvos diametro (BPD);
2.2. galvos apimties (HC);
2.3. pilvo apimties (AC);
2.4. šlaunikaulio ilgio (FL);
5 | DICOM arba lygiaverčių standartų palaikymas | 1. DICOM send arba DICOM store,
2. DICOM worklist,
3. DICOM query & retrieve.
6 | Reikalavimai tūriniam konvekciniam davikliui | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 2,5 iki 6,9 MHz,
2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 66° (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended),
3. Elementų skaičius ne mažiau 190;
7 | Reikalavimai endokavitaliniui davikliui | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 3,6 MHz iki 8,0 MHz,
2. Apžiūros lauko kampas ≥ 160°.
8 | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 4,0 MHz iki 8,0 MHz,
2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 58° (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended),
3. Elementų skaičius ≥ 128,
9 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 4,0 MHz iki 13,0 MHz,
2. Daviklio paviršiaus plotis 50 mm +/- 8 mm,
3. Elementų skaičius ≥ 190.
10 | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB
11 | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas
12 | Komplektacija | 1. Ultragarso tyrimų aparatas - 1 vnt,
2. Tūrinis konvekcinis daviklis - 1 vnt,
3. Endokavitalinis daviklis - 1 vnt,
4. Konvekcinis daviklis - 1 vnt,
5. Linijinis daviklis - 1 vnt.
13 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėn. | įrodančių dokumentų nereikalaujama
Note on B49: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Čia man atrodo ne ta programinė įranga, kuri turi sąsajas su PO vidinėmis IS. Čia skirta pačiam ultragarso veikimui. Reikia, kad PO įvertintų, ar čia gali būti grėsmė. Gal čia net nereikia to papildomo BVPŽ
Note on C66: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Pasitikrinkite, ar viskas čia gerai? Anksčiau inicijuotame pirkime elementų skaičius buvo ≥ 190.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne