VPP-2554, VPP-2555, VPP-2556, VPP-2728, TSD-391

Endoprotezų techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis.

Specialus individualus peties sąnario – mentės sąnarinės duobės endoprotezas – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specialus individualus peties sąnario – mentės sąnarinės duobės endoprotezas – 1 kompl. |  |
| 1.1. | Endoprotezas pritaikytas proksimalinės dalies žastikaulio pakeitimui į reversinį variantą, prijungiant individualiai pagamintą glenoido komponentą prie mentės sąnarinės duobės. |  |
| 1.2. | Endoprotezas modulinis, sudarytas iš: |  |
| 1.2.1. | Žastikaulio galva ir humeralinė duobė. Žastikaulio galva anatominės formos, pagaminta iš titano lydinio ar lygiavertės medžiagos. Humeralinė duobė ne mažiau kaip 3 pasirenkamų dydžių, padengta specialia titano nitrido arba lygiaverte medžiaga. |  |
| 1.2.2. | Inidividualus žastikaulio glenoido komponentas ir glenosfera. Žastikaulio glenoido komponentas pagamintas pagal paciento anatominius išmatavimus, fiksuojamas prie mentės sąnarinės duobės, pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos, su porėta medžiaga įaugimui į kaulą. Glenosfera ne mažiau 3 dydžių, pagaminta iš itin didelės molekulinės masės polietileno (UHMWPE) arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.2.3. | Žastikaulio segmentai, pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip 4 pasirenkamų dydžių, surakinami specialiais užrakinančiais sraigtais. Yra galimybė operacijos metu keisti rotacijos vedimo ašį. |  |
| 1.2.4. | Žastikaulinis stiebas, bent kelių pasirenkamų dydžių, pasirinktinai cementuojamas, pagamintas iš kobalto – chromo - molibdeno lydinio (arba lygiavertės medžiagos) arba becementinis, pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos) (stiebo fiksacijai pasirinktu būdu reikalingi priedai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą). Yra galimybė stiebą papildomai fiksuoti skersinės fiksacijos būdu (stiebo papildomai skersinei fiksacijai reikalingi priedai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, esant poreikiui, pateikiami be papildomo apmokėjimo). |  |
| 1.3. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos), liudijančio siūlomo endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.4. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |

Antra pirkimo dalis.

Specialus individualus peties sąnario endoprotezas – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specialus individualus žastikaulio – peties sąnario endoprotezas – 1 kompl. |  |
| 1.1. | Endoprotezas pritaikytas proksimalinės dalies žastikaulio pakeitimui į reversinį variantą |  |
| 1.2. | Endoprotezas modulinis, sudarytas iš: |  |
| 1.2.1. | Žastikaulio galva ir humeralinė duobė. Žastikaulio galva anatominės formos, pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Humeralinė duobė ne mažiau kaip 3 pasirenkamų dydžių, padengta specialia titano nitrido arba lygiaverte medžiaga. |  |
| 1.2.2. | Žastikaulio glenoido komponentas ir glenosfera. Žastikaulio glenoido komponentas pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Glenosfera ne mažiau kaip 3 pasirenkamų dydžių, pagaminta iš itin didelės molekulinės masės polietileno (UHMWPE) arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.2.3. | Žastikaulio segmentai, pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip 4 pasirenkamų dydžių, surakinami specialiais užrakinančiais sraigtais. turi Yra galimybė operacijos metu keisti rotacijos vedimo ašį. |  |
| 1.2.4. | Žastikaulinis stiebas, bent kelių pasirenkamų dydžių, pasirinktinai cementuojamas, pagamintas iš kobalto – chromo - molibdeno lydinio (arba lygiavertės medžiagos) arba becementinis, pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos) (stiebo fiksacijai pasirinktu būdu reikalingi priedai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą). Yra galimybė stiebą papildomai fiksuoti skersinės fiksacijos būdu (stiebo papildomai skersinei fiksacijai reikalingi priedai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, esant poreikiui, pateikiami be papildomo apmokėjimo). |  |
| 1.3. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos), liudijančio siūlomo endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.4. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |

Trečia pirkimo dalis.

Specialus modulinis individualus revizinis alkūnės sąnario endoprotezas – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specialus modulinis individualus revizinis žastikaulio-alkūnės-dilbio sąnario endoprotezas – 1 kompl. |  |
| 1.1. | Endoprotezas pritaikytas žastikaulio distalinės dalies ir alkūnės sąnario keitimui, su galimybe keisti taip pat ir proksimalinę dilbio (alkūnkaulio) dalį. |  |
| 1.2. | Endoprotezas modulinis, sudarytas iš: |  |
| 1.2.1. | Žastikaulinis stiebas, suderinamas su žastikaulio distalinės dalies komponentu, bent kelių pasirenkamų dydžių, pasirinktinai cementuojamas, pagamintas iš kobalto – chromo - molibdeno lydinio (arba lygiavertės medžiagos) arba becementinis, pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos) (stiebo fiksacijai pasirinktu būdu reikalingi priedai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą). Yra galimybė stiebą papildomai fiksuoti skersinės fiksacijos būdu (stiebo papildomai skersinei fiksacijai reikalingi priedai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, esant poreikiui, pateikiami be papildomo apmokėjimo). |  |
| 1.2.2. | Žastikaulio distalinės dalies komponentas, suderinamas su alkūnkaulio komponentu, pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Yra galimybė prailginti distalinio žastikaulio dalį prailginimo segmentų pagalba, segmentai ne mažiau kaip 4 pasirenkamų dydžių (prailginimo variantų) (prailginimo segmentai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, esant poreikiui, pateikiami be papildomo apmokėjimo). |  |
| 1.2.3. | Jungiamasis alkūnkaulio komponentas, suderinamas su žastikaulio distalinės dalies komponentu, pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos), pasirinktinai becementinio arba cementuojamo tipo (komponento fiksacijai pasirinktu būdu reikalingi priedai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą). Esant poreikiui, pateikiamas visos proksimalinės dilbio (alkūnkaulio) dalies su stiebu variantas (įskaičiuotas į pasiūlymo kainą, esant poreikiui, pateikiamas be papildomo apmokėjimo). Alkūnkaulio komponentas ir žastikaulio distalinės dalies komponentas sujungiami skersiniu strypu (sąnario endoprotezo lankstymosi ašimi), pagamintu iš kobalto- chromo lydinio (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 1.3. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos), liudijančio siūlomo endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.4. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |

Ketvirta pirkimo dalis.

Individualūs abipusiai smilkininio - apatinio žandikaulio sąnario endoprotezai – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Individualūs abipusiai smilkininio - apatinio žandikaulio sąnario endoprotezai – 1 kompl. |  |
| 1.1. | Komplekte pateikiami sąnarinės duobės (fossa) implantai - 2 vnt. ir apatinio žandikaulio šakos (ramus) implantai – 2 vnt. |  |
| 1.2. | Visi implantai (kiekvienai pusei) veikia kaip viena integruota biomechaninė sistema |  |
| 1.3. | Implantai gaminami individualiai, pagal pacientui atlikto kompiuterinės tomografijos tyrimo duomenis ir 3D rekonstrukciją |  |
| 1.4. | Endoprotezų komplekto biomechanika užtikrina 45° kondilinę trajektoriją ir 15° Bennetto kampą (arba įdiegta lygiavertė sistema apatinio žandikaulio fiziologinio judėjimo užtikrinimui) |  |
| 1.5. | Apatinio žandikaulio sąnarinės galvutės šoninio judesio amplitudė 6-10 mm |  |
| 1.6. | Abiejų pusių sąnarinės duobės (fossa) implantai pagaminti iš itin didelės molekulinės masės polietileno (UHMWPE) ir medicininio titano (23 klasės), sujungtų terminiu būdu (arba iš lygiaverčių medžiagų, naudojant lygiavertę technologiją) |  |
| 1.7. | Implantų paviršiai mažo šiurkštumo (pagal ISO 4287 arba lygiavertį standartą) |  |
| 1.8. | Kiekvienas implantas tiekiamas sterilus, paruoštas implantavimui |  |
| 1.9. | Į komplekto kainą įskaičiuota implantų fiksacijos sistema |  |
| 1.10. | Į komplekto kainą įskaičiuoti specialūs gidai osteotomijai ir gręžimui |  |
| 1.11. | Į komplekto kainą įskaičiuotas virtualus operacinis planavimas |  |
| 1.12. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |