
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VELOERGOMETRINEI SISTEMAI
	Eil.

Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai ir konkreti nuoroda į pridedamą katalogą (aprašymą) Nr. ir psl.

	1. 
	Veloergometras 
	
	

	1.1.
	Valdomas kompiuteriu ir rankiniu būdu
	Būtina
	

	1.2.
	Dviračio tipo sėdimas aparatas su reguliuojamu sėdynės ir vairo aukščiu
	Būtina
	

	1.3.
	Maksimalus leistinas paciento svoris
	≥140 kg
	

	1.4.
	Maksimali apkrova
	≥900 W
	

	1.5.
	Pagrindo aukščio reguliavimas
	Būtinas 
	

	1.6.
	Kraujospūdžio matavimas su automatine artefaktų eliminavimo sistema
	Integruotas veloergometre 
	

	1.7.
	Kraujospūdžio matavimo metodas pagal Riva-Rocci arba lygiavertę metodiką su manžetėje įmontuotu mikrofonu
	Arba lygiavertis 
	

	1.8.
	Širdies dažnio matavimo ribos
	Nuo  35 iki  230 k/min
	

	1.9.
	Elektriškai keičiamas sėdynės aukštis 
	Būtina
	

	2. 
	12-kos kanalų elektrokardiografinis modulis 
	
	

	2.1.
	Vienu metu registruojamų EKG derivacijų skaičius
	≥12 derivacijų
	

	2.2.
	A/D keitiklis
	≥22 bitų
	

	2.3.
	EKG kreivės diskretizavimas
	≥30 000 Hz
	


	2.4.
	EKG amplitudės diskretizavimas
	≤1,5 µV/bitui
	

	2.5.
	Pastovus kiekvieno elektrodo impedanso matavimas
	Būtinas automatinis kokybės indikatorius
	

	2.6.
	Apsauga nuo defibriliatoriaus impulso
	Būtina
	

	2.7.
	Automatinė elektrodų prisiurbimo sistema, integruota į elektrokardiografinį modulį 
	Būtina
	

	2.8.
	Vakuumo reguliavimas 
	Automatiškai ir rankiniu būdu
	

	2.9.
	Vakuumo sistemos atbulinio prapūtimo funkcija
	Būtina
	

	2.10.
	Elektrokardiografo būsenos ekranas
	LED arba lygiavertis,

indikuojantis ≥5 elektrokardiografo būsenas 
	

	2.11.
	Higienos reikalavimai daugkartiniams elektrodams
	Elektrodai lengvai nuimami ir plaunami 
	

	2.12.
	Sąsaja su kompiuteriu
	„Bluetooth“ arba lygiavertė
	

	2.13.
	Elektrokardiografas montuojamas ant reguliuojamo aukščio laikiklio
	Būtina
	

	3.
	Programinė įranga
	
	

	3.1.
	 1.
Pagrindinės operacijos vykdomos tuo pačiu mygtuku programinėje įrangoje arba klaviatūroje. Mygtuko matoma reikšmė keičiasi automatiškai, priklausomai nuo tyrimo stadijos

2.
Krūvio testo vykdymo metu galimybė koreguoti krūvio lygį ir stadijų trukmę

3.
Pageidaujamą krūvio testo protokolą galima pasirinkti tame pačiame lange, kuriame suvedinėjami paciento duomenys

4.
Galimybė krūvio testo metu konfigūruoti tyrimų ekraną:

a.
pasirinkti norimus stebėti parametrus;

b.
didinti arba mažinti norimų stebėti parametrų langus.

5.
Viso krūvio testo metu tame pačiame lange grafiškai vaizduojamas pasirinktas protokolas ir jo vykdymo eiga

1.
Paciento dokumentiniai bei tyrimo protokoliniai duomenys

2.
Galimybė atsispausdinti bet kurios tyrimo dalies EKG kreives
	Būtina


	

	3.2.
	Galimybė eksportuoti tyrimų duomenis į informacinę poliklinikos sistemą HL7 arba DICOM formatais integravus papildomą programinės įrangos papildinį.
	Būtina
	

	3.3.
	Programinės įrangos naudojimas kituose tame pačiame tinkle esančiuose kompiuteriuose


	1. Galimybė pilnai naudotis programine įranga ir duomenų baze (matyti tyrimo ataskaitas, viso tyrimo eigą, stadijas), iš bet kurio tinkle esančio kompiuterio nenaudojant papildomų šalutinių programų ar įsigyjamų licencijų

2. Programa gali veikti > 3 tinklo kompiuteriuose vienu metu
	

	3.4.
	EKG ramybės sistema integruota į tą pačią programinę įrangą, su kuria gali būti atliekami ir kiti kardiologiniai tyrimai, užtikrinant bendrą EKG tyrimų duomenų bazę ir tuos pačius darbo įrankius specialistams
	1. Ilgalaikio EKG matavimo tyrimai

2. Paros kraujospūdžio matavimo tyrimai

3. Krūvio testo tyrimas
	

	4.
	Komplektacija
	
	

	4.1.
	Veloergometras su integruota AKS matavimo sistema
	1 vnt.
	

	4.2.
	12-kos kanalų elektrokardiografinis modulis su integruota automatine elektrodų prisiurbimo sistema
	1 vnt.
	

	4.3.
	Mobilus vežimėlis su laikikliu elektrokardiografui
	1 vnt.
	

	4.4.
	AKS manžetė veloergometrui
	Standartinė  - ≥1 vnt.

Plati – ≥1 vnt.
	

	4.5.
	EKG prisiurbimo laidas veloergometrui
	≥12 vnt.
	

	4.6.
	Daugkartiniai prisiurbimo EKG elektrodai 
	≥2 kompl.
	

	4.7.
	veloergometrinės sistemos programinė įranga užtikrininati galimybę be papildomų kaštų naudotis sistema
	1 vnt.
	

	4.8.
	Bevielis kompiuterinis kardiografas
	1 vnt. 
	

	4.9.
	Pilnai sukomplektuotas kompiuteris su spausdintuvu tyrimams atlikti
	1 vnt.
	

	5.
	Bendrieji reikalavimai
	
	

	5.1.
	Pateikti medicininio prietaiso pasą, naudojimosi instrukciją LT ir EN kalbomis
	Būtina
	

	5.2.
	Pateikti CE atitikties sertifikato kopiją
	Būtina
	

	5.3.
	Įrangos pristatymas į M.K.Čiurlionio g. 61, Varėna, montavimas, derinimas si personalo apmokymas, per 90 k.d. po sutarties pasirašymo 
	Būtina
	

	5.4.
	Aplinkosauginis reikalavimas: tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 8 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.


	Būtina
	

	5.5.
	Gamintojo įgaliojimas parduoti bei teikti techninę priežiūrą parduodamai įrangai
	Būtina
	

	5.5.
	Garantija
	≥24 mėn.
	


Pastaba - Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.


Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

  Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

______________________

