Pirkimo sąlygų priedas Nr. 10

„ 5 pd. Techninė specifikacija. LOR darbo vietos Paciento kėdė“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

5 pirkimo objekto dalis. LOR darbo vietos Paciento kėdė, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | LOR darbo vietos Paciento kėdė |  |  |
|  | Reikalavimai paciento kėdei | - Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - Kėdės aukštis reguliuojamas (vertikalus judesys) ne mažiau kaip 150 mm diapazone; - Nugaros atlošas atlenkiamas; - Kėdė pasukama aplink vertikaliąją ašį ≥ 140º; - Su reguliuojamos padėties atrama galvai; - Su pėdų atrama; - Su atlenkiamomis rankų atramomis; - Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 450 mm (neįskaitant porankių); - Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama paminkštinti; - Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų; - Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥ 160 kg. - Kėdės minkštos dalys aptrauktos dirbtine oda arba lygiaverte dezinfekuojama medžiaga. |  |
|  | Maitinimas | 220 V ±10%, 50 Hz. |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |