Pirkimo sąlygų priedas Nr. 8

„ 3 pd. Techninė specifikacija. LOR darbo vieta“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

3 pirkimo objekto dalis. LOR darbo vieta, 2 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | LOR darbo vieta |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Integruotas ištraukiamas arba koja atidaromas arba paspaudimu atidaromas atliekų konteineris arba atliekų stalčius; - Darbo vieta mobili, su ratukais; - Nejungiama prie vandentiekio ir kanalizacijos; - Visos pagrindinio modulio dalys integruotos į vieną bendrą sistemą ir sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą; - Į darbo vietą integruota moduliai/sistemos: - Siurbimo sistema; - Ausų praplovimo sistema su skysčio surinkimo indu; - Suspausto oro sistema; - Šviesos šaltinis; - Galvinis šviesos šaltinis; - Gerklų veidrodėlio šildytuvas; - Endoskopų modulis - Su vieta arba laikikliais instrumentams ir priedams. |  |
|  | Siurbimo sistema | - Vakuuminė (arba lygiavertė) sistema; - Oro srauto pratekėjimas (našumas) ≥ 50 l/min; - Vakuumas ne mažiau -85kPa - Siurbimo indas ne mažiau 1 l; - Vakuumo siurblys neperduoda vibracijų į darbo vietą ir jos modulius; - Automatinis įsijungimas paėmus atsiurbimo žarną; - Siurblys įmontuotas į darbo vietą; - Autoklavuojama, dezinfekuojama arba antibakterinė atsiurbimo žarna su greita jungtimi - 1 vnt. komplektui. - Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi – 1 vnt. komplektui. - Komplektuojama su manometru – 1 vnt. komplektui. |  |
|  | Ausų praplovimo sistema | - Palaikoma vandens temperatūra ≥ 36 ºC; - Vandens pratekėjimas ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 500 ml/min ribose. Reguliuojamas. - Kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu ir aptaškymo apsauga. - Vandens srauto reguliavimas. - Skysčio surinkimo indas. |  |
|  | Suspausto oro sistema | - Sukeliamas slėgis ne mažiau 2 bar; - Oro srauto pratekėjimas ne mažiau 10 l/min; - Rankena paruošta darbui su antgaliais. - Komplektuojama su reguliatoriumi – 1 vnt. komplektui. - Komplektuojama su manometru – 1 vnt. komplektui. |  |
|  | Šviesos šaltinis |  |  |
|  | Reikalavimai šviesos šaltiniui | - Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis; - Vieno arba dviejų kanalų; - Automatinis arba rankinis apšvietimo intensyvumo reguliavimas; - CRI indeksas šviesos šaltiniui ne mažiau 90%. - Šviesolaidis (≥ 1,5 m ilgio) – 1 vnt. Komplektui; - Skirtas tiesioginiam pajungimui prie laringoskopų ir endoskopų. |  |
|  | Galvinis šviesos šaltinis – 1 vnt. komplektui | - Baltos šviesos LED lemputė, spalvinė temperatūra ne mažiau 4500K - Ne mažiau 50000 Lux. - galvos apimties ir aukščio reguliavimas. - Šviesos srauto fokusavimo galimybė; - Akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau 3,5 darbo valandų. - Pakrovimo laikas ne daugiau 2 val. - Komplekte pakrovėjas - 1 vnt. komplektui. |  |
|  | Endoskopų modulis | Endoskopų modulį sudaro: - Endoskopinė kamera; - Vaizdo apdirbimo modulis; - Instrumentai ir priedai. |  |
|  | Endoskopinė kamera tinkama endoskopams – 1 vnt. komplektui | - Skiriamoji geba ≥ 1920×1080; - Su laidu pajungimui prie vaizdo apdirbimo modulio; - Jungtis: USB arba lygiavertė; - Atsparumas drėgmei ne mažesnis IPX7 (arba lygiavertis). |  |
|  | Vaizdo apdirbimo modulis – 1 vnt. komplektui | - Ne prastesnis negu „Full HD“; - Valdymas lietimui jautriu ekranu arba kameros galvos mygtukais, arba klaviatūros ir pelės pagalba; - Nuotraukų saugojimas ir apdorojimas; - Vaizdo įrašų saugojimas ir apdorojimas; - Programinė įranga, skirta vaizdo įrašų ir nuotraukų saugojimui ir apdorojimui, ir archyvavimui, neriboto galiojimo; - vidinė atmintis ne mažiau 500 GB. - Jungtys ≥ 2 × arba USB, arba DP (DisplayPort) arba HDMI (arba lygiavertė); - Laikiklis vaizdo apdirbimo moduliui; - Integruotas monitorius: - Ne prastesnis negu „Full HD“; - Įstrižainė ≥ 21 colių. |  |
|  | Instrumentai ir priedai: |  |  |
|  | Standus Laringoskopas – – 1 vnt. komplektui | 1) darbinis ilgis 190 mm ± 20mm; 2) matymo kampas: 70° ± 10°; 3) storis – 10 mm ± 1mm; 4) autoklavuojamas arba mirkomas. |  |
|  | Lankstus video endoskopas – 1 vnt. komplektui | 1) distalinio galo skersmuo: 3,2 ± 0,5 mm; 2) darbinis ilgis: 310mm ± 20mm; 3) užlenkimo kampas: 140° ± 20°; |  |
|  | Maitinimas | 220 V ±10%, 50 Hz. |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |