# 1 priedas „Techninė specifikacija“

LABORATORINĖ – PILOTINĖ MIKRODALELIŲ KLASIFIKAVIMO ORO SRAUTU SISTEMA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Šalutinių žemės ūkio ir maisto pramonės produktų biorafinavimo į aukštesnės vertės medžiagas maistui laboratorijos modernizavimas“ (projekto Nr. 10-093-K-0056), kuris bendrai finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ priemonių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Laboratorinė-pilotinė mikrodalelių klasifikavimo oro srautu sistema (toliau prekė).

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38900000-4, įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai.

Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindas: perkama viena sistema, kurios visos dalys turi būti tarpusavyje suderintos, pritaikytos, užtikrinant nuoseklų darbą bei rezultatų patikimumą ir palyginamumą (laboratorinis malūnas turi būti pritaikytas gaminti tokių parametrų mikrodaleles, kurios tiktų klasifikuoti konkrečiame klasifikatoriuje). Pirkimo objektą skaidant į dalis,  būtų neįmanoma užtikrinti optimalaus sistemos funkcionalumo ir suderinamumo.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 197 458,00 EUR (vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur., 00 ct.) su PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekė turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Radvilėnų pl. 19, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas –5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d.

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami techniniai rodikliai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos taikymas | Įranga skirta įvairių žemės ūkio, maisto ir kitokių biožaliavų smulkinimui ir mikrodalelių klasifikavimui oro srautu mokslinių tyrimų ir produktų kūrimo tikslais | Gamintojas ir modelis |
| 2. | Įrangos komplektavimas | Sistemą turi sudaryti šios dalys: • Sraigtinis tiektuvas • Laboratorinis – pilotinis klasifikatorius • Produktų surinkimo talpa • Klasifikavimo malūnas • Didelio efektyvumo ciklonas • Vamzdynai su spaustuvų jungtimis • Įrenginio pagrindinis rėmas su integruota armatūra ir valdymo spintele • Matavimo prietaisų ir vožtuvų spinta • Elektros valdymo sistema Visa komplektuojama įranga turi veikti kaip vientisa, tarpusavyje suderinta sistema. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Techniniai reikalavimai sistemai | 1. Reikalavimai žaliavai: 1.2. Maksimalus drėgmės kiekis apdorojimui tinkamoje žaliavoje turi būti ne mažesnis kaip 10%. 1.3. Maksimalus drėgmės kiekis apdorojimui tinkamoje žaliavoje turi būti ne mažesnis kaip 10%. 1.4. Maksimalus apdorojimui tinkamos žaliavoje dalelių dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 2. Sumaltos žaliavos dalelių dydžio intervalas turi būti ne mažesnis kaip dv97: 20 – 100 [µm]. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 3. Apdorojamos žaliavos masės intervalas turi būti ne mažesnis kaip 2 – 10 kg. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 4. Elektros reikalavimai: 400 V, 3F, 50 Hz; 24 V DC. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 5. Reikalavimai įrangos medžiagai: 1.4301 (AISI 304) arba lygiavertės kokybės medžiaga visoms su gaminiu besiliečiančioms dalims. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 6. Įranga turi atitikti šiuos direktyvų bei standartų reikalavimus: 2006/42/EC "Machinery Directive“ 2014/30/EU "EMC-Directive“ 2014/34/EU "ATEX Directive“ (only if ATEX relevant) 2014/35/EU "Low Voltage Directive" is covered by ANNEX I, 1.5.1 of Directive 2006/42/EC EN 60204-1 "Machine Safety arba lygiavertis Regulation (EC) No 1935/2004 "Materials with contact to food" | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 7. Apdorojamų žaliavų talpa turi būti aprūpinta vibracijos įtaisu pilnam jos ištuštinimui. | Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 8. Reikalavimai didelio našumo mikrodalelių klasifikatoriui: 8.1. turi būti su aštriu pjūvio tašku, užtikrinančiu staigų dalelių dydžio pasiskirstymą; 8.2. korpusas turi turėti atskiras oro ir produkto įleidimo angos; stambiųjų produktų išleidimo angos jungę vertikaliam išleidimui; smulkiųjų dalelių išleidimo angą priekyje; 8.3. ratas – mentinis; turi būti numatytas tikslus dujų praplovimas tarp rato ir smulkių dalelių išleidimo angos; guolio apsaugai velenas turi būti užsandarintas prapučiant suslėgtu oru; 8.4. rato pavara turi būti tiesioginė horizontaliu velenu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 9. Reikalavimai malūnui: 9.1. korpuso konstrukcija su integruotu, dantytu smūginiu sluoksniu; visos flanšinės jungtys apdirbtos ir aprūpintos O formos žiedo sandarikliais; 9.2. Šlifavimo diskas sumontuotas horizontaliai, su plaktuvais aplink perimetrą; diskas tiesiogiai pasiekiamas atidarius malūno dangtį; 9.3. ratas su menteliniu ratu ir aštria pjovimo riba, su kartu besisukančiu panardinimo vamzdžiu; tikslus dujų plovimas tarpui tarp klasifikatoriaus rato ir smulkių dalelių išleidimo angos; įskaitant skalavimo dujų armatūrą su slėgio matavimu/valdymu; 9.4. Veleno sandarinimas - per tikslų dujų plovimą veleno įėjimo į malimo kamerą; įskaitant skalavimo dujų armatūrą su slėgio matavimu/valdymu; 9.5. Medžiagų padavimas - tiesioginis įvadas virš šlifavimo takelio. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 10. Didelio efektyvumo ciklonas turi būti su išsiplėtimo kamera produktų atskyrimui. | Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 11. Automatinis impulsinis filtras – funkcinė dalis su 2 impulsiniais vožtuvais; produkto išleidimo anga per kūginį dugną su spaustuko jungtimi; impulsinių vožtuvų valdymą atlieka PL; laisvai reguliuojami impulsų ir pauzės intervalai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 12. Šoninio kanalo pūstuvas – su vibracijos slopintuvais ir tvirtinimo plokštėmis; įleidimo ir išleidimo duslintuvu bei vakuumo ribojimo vožtuvu | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 13. Vamzdžiai su spaustukais įrenginio komponentams sujungti. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 14. Reikalavimai pagrindiniam rėmui su integruota armatūra ir valdymo spintele: 14.1. visiškai uždara spintelė armatūrai ir valdymo sistemai; 14.2. operatoriaus skydelis (visiems procesui svarbiems parametrams reguliuoti neatidarant spintelės); 14.3. reguliuojamo aukščio kojelės horizontaliam išlyginimui. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 15. Reikalavimai instrumentų ir vožtuvų spintai: 15.1. visa armatūra, įskaitant jungiamąsias detales / vamzdynus / žarnas, sumontuota spintos viduje; 15.2. spintoje įrengta centrinė technologinių dujų įleidimo anga, iš kurios dujos paskirstomos spintos viduje atskiriems komponentams. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  |  | 16. Elektros valdymo sistema – pagal VDE 0113 ir EN 60204: 16.1. reikalinga įtampa: 400 V 50 Hz / 60 Hz + PE, saugiklis maks. 16 A; 16.2. įmontuoti komponentai: visų įrenginio komponentų maitinimo šaltinis; 24 V nuolatinės srovės valdymo įtampa; avarinio išjungimo sistema; ventiliatoriaus, klasifikatoriaus rato ir padavimo sraigto variklio valdymas; kintamo greičio pavaros; pilnas vidinis kabelių išvedžiojimas 16.3. grafinis valdymo skydas | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Sistemos funkcionalumas | Sistema turi atlikti malimo ir mikrodalelių klasifikavimo procesus pagal nurodytus reikalavimus | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5. | Garantija ir aptarnavimas | 1. Įrangai taikoma ne mažiau nei 12 mėn. garantija 2. Garantiniu laikotarpiu programinė įranga atnaujinama nemokamai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |

Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Sutarties vykdymui  taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.