## Lapas1
Klinikinės diagnostikos laboratorijos diagnostikos reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių, skirtų tyrimams atlikti su įranga gauta pagal panaudą pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI.
1. Įranga ne senesnė nei 2019 m. gamybos.
2. Tiekėjas įrangą, turi pristatyti, surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošti darbui ir suderinti/išbandyti bei apmokyti perkančiosios organizacijos personalą,
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo panaudos sutarties abiejų šalių pasirašymo dienos. Kartu su įranga panaudai, turi pateikti
užpildytą įrangos techninį pasą ir kitą, įrangos eksploatavimui, reikalingą dokumentaciją. Personalą turi apmokyti kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą (pateikti dokumentą
(pažymėjimas/sertifikatas), patvirtinantį, kad mokymus atliekantis asmuo yra gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus).
3. Visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Siūloma įranga kartu su reagentais, eksploatacinėmis medžiagomis, papildomomis priemonėmis pateiktam tyrimų skaičiui atlikti.
Galima siūlyti gamintojo originalias ar lygiavertes priemones, pilnai atitinkančias kokybinius ir techninius reikalavimus. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi
būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti atstovavimo dokumentą siūlomoms prekėms tiekti. Nagrinėjamas tik pilnas pasiūlymas, atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti įrangos pagal panaudą, kuria bus naudojamasi tol, kol pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo laboratorijos diagnostikos reagentai, eksploatacinės medžiagos,
papildomos priemonės, naudojimosi instrukcijas, įrangos priežiūros techninės planą, reagentų ir kitų papildomų priemonių aprašymus, darbo instrukcijas, saugos duomenų lapus bei atitikties dokumentus (dokumentų
originalų kopijas ir tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą) (kur tinka). Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir tiekėjo antspaudu (jei turi). Už tinkamą vertimą į
lietuvių kalbą – atsakingas tiekėjas. Tiekėjas įsipareigoja visą pateiktą informaciją, susijusią su tyrimo procesu, esant reikalui, pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo metu nedelsiant atnaujinti.
5. Pasiūlyta įranga turi būti ženklinta CE ženklu. Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus (CE sertifikatus).
6. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą kartu su įranga panaudai, turi būti gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą (arba pateikti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos
techninį aptarnavimą) įrangos eksploatavimo laikotarpiu. Tiekėjas privalo užtikrinti perduodamos įrangos techninį aptarnavimą (techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą), gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą
be papildomo mokesčio (savo sąskaitą) visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.
7. Jeigu teikiama įranga genda du mėnėsius iš eilės, dažniau nei tris kartus per mėnesį, tiekėjas privalo keisti įrangą į naują (savo sąskaita).
8. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir
perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje,
turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją,
suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
1. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 1.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
1.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės kraujo krešėjimo tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 12 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1.1.1 | Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumas (PK) | Owreno metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Siūlomas reagentas turi būti sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. | - | 600 | 500 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.2 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Rekalcifikacijos metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. | - | 600 | 500 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 1.1.3 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | Klauso metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Siūlomo reagento pakuotė turi būti ne didesnė kaip 5 ml. Stabilumas ne mažesnis kaip 2 mėnesiai laikant 2–8 °C temperatūroje. Siūlomas reagentas turi būti sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. | - | 600 | 500 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM)
1 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
1 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos turi būti naudojamos gamintojo arba trečios šalies kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Vienoje kontrolinėje medžiagoje (kiekvieno lygio) turi būti visos tiriamos analitės (PK, ADTL, Fibrinogenas). Kontrolinių medžiagų referentinės reikšmės turi būti paskaičiuotos siūlomai įrangai.
4. Nurodant kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimams atlikti, būtina nurodyti ir vienkartines talpas/mėginių mėgintuvėlius, kuomet tyrimo negalima atlikti iš mėginio pirminės talpos (pvz.: dėl per mažo mėginio tūrio ir kt.). Tokie mėginiai sudaro apie 20 proc. nuo tyrimų skaičiaus, nurodyto techninės specifikacijos 5 stulpelyje.
5. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
6. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
7. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
8. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
9. Reagentai turi būti su brūkšniniais kodais su šia užkoduota informacija: reagento pavadinimas, kodas, partijos Nr., stabilumas analizatoriuje, galiojimo laikas, kalibracijos duomenys, kontrolinių medžiagų duomenys. Pageidautina, jog reagentai būtų su gamykline kalibracija.
10. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
1.2 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.1 | Analizatoriuje integruotas spausdintuvas (arba prijungiamas spausdintuvas) |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.2 | Chronometrinio matavimo principas |  |  | Elektromagnetinis mechaninis, pagrįstas klampumo pokyčio nustatymu, arba lygiavertis. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.3 | Brūkšninio kodo identifikavimas mėginiams |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.4 | Tiriamieji mėginiai |  |  | Citruota plazma (normalios, lipeminės, hemolizuotos, ikterinės, plazmos ištyrimas be papildomų procedūrų ir be įtakos analizei) |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.5 | Mėginių talpa |  |  | Ne mažiau kaip 20 vietų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.6 | Matavimui naudojamos vienkartinės vienos rūšies (be papildomų laikmenų praskiedimui) kiuvetės su gamykloje integruotais rutuliukais. Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt. |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.7 | Analizatorius turi dvikryptę sąsają su kompiuteriu, galimybė pajungti į LIS sistemą |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.8 | Analizatoriaus gamintojo paruoštų programų spektras: protrombino laiko (II,VII, X) aktyvumo nustatymui Owren’o metodu arba lygiaverčiu, ADTL, Fib |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.9 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.10 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 1.2.11 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 2.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
2.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės gliukozės tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 12 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 2.1.1 | Gliukozė | - | - | 2000 | 800 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM)
2 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
2 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos "trečios šalies ar lygiavertės" kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, tinkami darbui su siūloma įranga.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
2.2 REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMO ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.1 | Matavimo principas |  |  | Fermentinis – amperometrinis arba lygiavertis. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.2 | Tiriamieji mėginiai |  |  | Kapiliarinis kraujas |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.3 | Mėginio tūris |  |  | Ne daugiau nei 20 µl |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.4 | Atmintis |  |  | Ne mažiau 500 tyrimų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.5 | Automatinis kalibravimas, kalibracinės kreivės braižymas |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.6 | Patologinio mėginio matavimas pakartotinai iš to pačio mėginio |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.7 | Sparta |  |  | Ne mažiau 130 testų per val. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.8 | Mėginių talpa |  |  | Ne mažiau kaip 20 vietų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.9 | Papildomos vietos standartų, kontrolių įdėjimui |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.10 | Cito (skubi) pozicija |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.11 | Matavimo ribos |  |  | Ne mažesnės nei 0,5– 50 mmol/l |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.12 | Galimybė prijungti brūkšninio kodo skaitytuvą ir analizatorių jungti į LIS sistemą. Šiuo metu įstaigoje nėra LIS sistemos, todėl turi būti galimybė kokybės kontrolių ir tyrimo atsakymą atspausdinti. |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.13 | Analizatoriuje integruotas spausdintuvas |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.14 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.15 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 2.2.16 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIU HEMATOLOGINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 3.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
3.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 12 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 12 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 3.1.1 | Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas | - | - | 3000 | 800 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | įrašo tiekėjas |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM)
3 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
3 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos "trečios šalies ar lygiavertės" kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
3.2 REIKALAVIMAI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.1 | WBC matavimo principai |  |  | Tėkmės citometrija |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.2 | Analizuojami parametrai |  |  | Ne mažiau kaip: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RDW-CV, RDW-SD, MPV, PDW, PCT, IG#, IG% (WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterograma ) |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.3 | Analizatoriaus matavimo režimai |  |  | CBC, CBC+ DIFF |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.4 | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.5 | Bandinio tūris |  |  | Ne daugiau 60µl |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.6 | Galimybė tirti kapiliarinį kraują |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.7 | Analizatoriaus sparta |  |  | Ne mažiau 20 tyrimų per valandą |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.8 | Kokybės kontrolės metodai: - L-J |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.9 | Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives kiekvienam parametrui, su galimybe stebėti ekrane ir atsispausdinti |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.10 | Vidinė analizatoriaus atmintis |  |  | Ne mažiau 300 pacientų skaitmeninių duomenų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.11 | Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.12 | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV |  |  | WBC iki 3.0 %, RBC iki 1.5 %, Hgb iki 1.5 %, MCV iki 1,5%, Plt iki 4 % |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.13 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.14 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 3.2.15 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS (K, Na, Cl) ATLIKTI AUTOMATINIU ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 4.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
4.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės biocheminiams tyrimams (K, Na, Cl) (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai | Atitikimas techninėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 12 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma Eur. be PVM | Suma Eur. su PVM | Tyrimo kaina Eur. be PVM | Tyrimo kaina Eur. su PVM | Reagentų/eksplotacinių medžiagų/papildomų priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Reagentų/eksplotacinių medžiagų/papildomų priemonių gamintojas, pavadinimas, katologo Nr.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 4.1.1 | K | - | - | 400 | 450 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 4.1.2 | Na | - | - | 400 | 450 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| 4.1.3 | Cl | - | - | 400 | 450 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ........................ Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [5 empty] | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM)
4 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
4 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos "trečios šalies ar lygiavertės" kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, tinkami darbui su siūloma įranga.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
4.2 REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ (K, Na, Cl) TYRIMŲ ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
| Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.1 | Matavimo principas |  |  | Jonų selektyvinis matavimo metodas (ISE) |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.2 | Tiriamieji mėginiai |  |  | Serumas, plazma, heparinizuotas bendras kraujas, šlapimas |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.3 | Mėginio tūris |  |  | Ne daugiau nei 60 µl |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.4 | Atmintis |  |  | Ne mažiau 200 000 tyrimų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.5 | Automatinis kalibravimas |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.6 | Tyrimo laikas |  |  | Ne ilgiau kaip 40 s |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.7 | Matuojami parametrai Matavimo ribos |  |  | Na+ 25 – 240 mmol/L K+ 1,0 – 20,0 mmol/L Cl- 25 – 250 mmol/L |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.8 | Galimybė prijungti brūkšninio kodo skaitytuvą ir analizatorių jungti į LIS sistemą. Šiuo metu įstaigoje nėra LIS sistemos, todėl turi būti galimybė kokybės kontrolių ir tyrimo atsakymą atispaudinti. |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.9 | Analizatoriuje integruotas spausdintuvas |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.10 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.11 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.12 | Valdymas |  |  | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui ekrane rodo/rekomenduoja tyrimo seką ir atliekamą procedūros eigą. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
| 4.2.13 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas