Konkurso sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos centrinė perkančioji organizacija

PASIŪLYMAS

# DĖL „Greitosios MEDICINOS pagalbos automobilis”

____________ Nr.______

(Data)

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šią prekės kainą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Perkamas kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Greitosios medicinos pagalbos automobilis (nurodyti modelį ir gamintoją) | 1 vnt. |  |  |
| PVM (..... proc.) |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Pirkimo objekto bendra kaina eurais su PVM (žodžiais): ________________ .

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, PVM sumos nenurodo, – nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eilės Nr. | Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės sąlygos | Gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės, nepaliekant žodžių „ne mažiau ir pan.) | Aiškiai nurodyti, kuriuose įrodančiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t. t.) galima rasti šias charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendra informacija: |  |  |
|  | Bazinio automobilio markė ir modelis | /Nurodyti/ | /Nurodyti/ |
|  | Greitosios medicinos pagalbos automobilio gamintojas | /Nurodyti/ | /Nurodyti/ |
|  | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m.. | /Nurodyti/ | /Nurodyti/ |
|  | Ne mažiau kaip 4 metų bazinio automobilio garantija arba ne mažiau kaip 150000 km, priklausomai nuo to, kas greičiau sueis. | /Nurodyti/ | /Nurodyti/ |
| 2. | Greitosios medicinos pagalbos automobilio charakteristikos: |  |  |
| 2.1. | Kėbulas: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Kėbulo spalva geltona arba balta, apipavidalinimas pagal LST 1299 arba lygiavertį standartą, turi būti šviesą atspindintis. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne mažiau kaip dviejų metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo. | /Nurodyti/ |  |
|  | Slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje su langu. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Slankiojančios durys paciento skyriaus kairėje pusėje be lango. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsnių kampu su langais. | /Nurodyti/ |  |
|  | Amortizuojanti vairuotojo sėdynė: - elektra reguliuojama juosmens atrama; - 2 porankiai; - sėdimosios dalies nustatymas; - aukščio reguliavimas; - svyravimų slopinimo funkcija; - sėdynių apmušalai pagaminti iš medžiagos, nepralaidžios skysčiams, lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms. | /Nurodyti/ |  |
|  | Komfortiška priekinio keleivio sėdynė: - 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama; - porankis vidinėje pusėje; - sėdimosios dalies nustatymas; - aukščio reguliavimas; - sėdynių apmušalai pagaminti iš medžiagos, nepralaidžios skysčiams, lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms. | /Nurodyti/ |  |
|  | Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų įrengtas automatinis laiptelis. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. | /Nurodyti/ |  |
| 2.2. | Masė: |  |  |
|  | Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg. | /Nurodyti/ | /Nurodyti/ |
| 2.3. | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Automobilio ilgis ne daugiau 6100 mm. | /Nurodyti/ |  |
|  | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais – ne daugiau kaip 2800 mm. | /Nurodyti/ |  |
| 2.4. | Paciento skyriaus vidiniai matmenys: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – ne mažiau 3000 mm. | /Nurodyti/ |  |
|  | Paciento skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm. | /Nurodyti/ |  |
|  | Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm. | /Nurodyti/ |  |
|  | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm. | /Nurodyti/ |  |
|  | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. | /Nurodyti/ |  |
|  | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm. | /Nurodyti/ |  |
|  | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. | /Nurodyti/ |  |
| 2.5. | Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |
|  | Dyzelinis variklis | /Nurodyti/ | /Nurodyti/ |
|  | Gamyklinė galia – ne mažiau 130 kW | /Nurodyti/ | /Nurodyti/ |
|  | Degalų bako talpa – ne mažiau 70 litrų. | /Nurodyti/ | /Nurodyti/ |
|  | Išmetamųjų dujų standarto atitiktis – ne žemiau Euro 6. | /Nurodyti/ | /Nurodyti/ |
| 2.6. | Transmisija ir pakaba: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Gale ir priekyje viengubi ratai. Ne mažiau R16. | /Nurodyti/ |  |
|  | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai. | /Nurodyti/ |  |
| 2.7. | Saugumas: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Priekiniai rūko žibintai. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Galinio vaizdo kamera. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
| 2.8. | Įranga: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Pagrindinė 12V AGM baterija ne mažiau 90 Ah. | /Nurodyti/ |  |
|  | Papildoma 12V AGM baterija ne mažiau 90 Ah. | /Nurodyti/ |  |
|  | Ne mažiau 250 A galios generatorius. | /Nurodyti/ |  |
|  | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Automobilyje yra integruotas radijas, garsiakalbiai automobilio salono priekyje. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Apšvietimo lemputė vairuotojui. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Dienos šviesos, naudojamos darbui dienos metu ar budėjimo režimui, nejungiant visos apšvietimo sistemos. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Atsarginis ratas, atitinkantis transporto priemonę. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Purvasaugiai priekyje ir gale. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Pakoja gale, viso pločio (ant galinio bamperio). | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Priekiniai LED artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | - Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas, - elektrinis oro šildytuvas (ne mažiau 400 W), - stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio bakeliu (ne mažiau 7 l), - priekinių žibintų apiplovimo sistema, - šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai. | /Nurodyti/ |  |
| 3. | MEDICININIO SKYRIAUS ĮRANGOS REIKALAVIMAI |  |  |
| 3.1. | Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Elektrinis 230 V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia prie minus 250C – ne mažiau 2000 W. | /Nurodyti/ |  |
|  | Oro kondicionierius su valdymo skydeliu su monitoriumi. Galia ne mažesnė kaip 8.0 kW. | /Nurodyti/ |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau kaip 200 m3/h | /Nurodyti/ |  |
|  | Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio. Galia ne mažesnė kaip 5.0 kW. | /Nurodyti/ |  |
| 4. | Elektros instaliacija: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai. Ne mažiau kaip du atskiri USB lizdai. | /Nurodyti/ |  |
|  | 230 V instaliacija. Išorinė 230 V pajungimo rozetė. Ne mažiau 8 m 230 V išorinio pajungimo kabelis. | /Nurodyti/ |  |
|  | Automatinis dviejų akumuliatorių pakrovėjas ir įtampos keitiklis viename korpuse. Krovimas nuo 230 V, ne mažiau 50A. Įtampos keitiklis iš 12V į 230V, galia prie plius 250C ne mažiau 1000W. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. | /Nurodyti/ |  |
|  | Valdymo pultas su lietimui jautriu monitoriumi paciento skyriuje, turintis šias funkcijas: - Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; - Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - Laiko indikacija ekrane; - Lauko ir vidaus temperatūra; | /Nurodyti/ |  |
|  | Valdymo pultas su lietimui jautriu monitoriumi vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas: - Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; - Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - Laiko indikacija ekrane; - Abiejų baterijos įtampų indikacija; - Lauko ir vidaus temperatūra; | /Nurodyti/ |  |
| 5. | Šviesos - garso signalizacija ir apipavidalinimas: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Ant Greitosios pagalbos automobilio stogo priekinės dalies įrengta LED (puslaidininkių šviesos diodų) švyturėlių juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų ne daugiau 60 mm, juostos ilgis ne mažiau 1500 mm. Kampuose ne mažiau kaip 4 moduliai, kiekviename ne mažiau kaip po 6 LED diodus. Priekyje ir gale ne mažiau kaip 16 modulių, kiekviename ne mažiau kaip po 3 LED diodus. | /Nurodyti/ |  |
|  | Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekinėse grotelėse. LED švyturėlio parametrai: - Ilgis – nuo 90 iki 100 mm - Plotis – nuo 35 iki 40 mm; - Gylis – nuo 5 iki 10 mm. - Ne mažiau 6 LED diodų su optika; - LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; | /Nurodyti/ |  |
|  | Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekinio bamperio šonuose. Po vieną kiekvienoje pusėje. LED švyturėlio parametrai: - Ilgis – nuo 90 iki 100 mm - Plotis – nuo 35 iki 40 mm; - Gylis – nuo 5 iki 10 mm. - Ne mažiau 6 LED diodų su optika; - LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; | /Nurodyti/ |  |
|  | Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai ant išorinių galinio vaizdo veidrodėlių korpusų. LED švyturėlio parametrai: - Ilgis – nuo 90 iki 100 mm - Plotis – nuo 35 iki 40 mm; - Gylis – nuo 5 iki 10 mm. - Ne mažiau 6 LED diodų su optika; - LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; | /Nurodyti/ |  |
|  | Dvi avarinio mirksėjimo lemputės galinėse duryse, įsijungiančios atidarius galines duris. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Du 100W integruoti garsiakalbiai automobilio priekyje. Garsiakalbiai privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. Turi būti įrengtas valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ne mažiau 200W. Ne mažiau kaip 4 sirenos tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo), mygtukai sirenos garso reguliavimui. „Horn“ įspėjimo funkcija. | /Nurodyti/ |  |
|  | Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki 20% šviesos laidumo, bei 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai: - Šviesos srautas: ne mažiau 1700 lm. - Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. - Darbinė temperatūra nuo -400C iki + 600C. - Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. - Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm. - Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. - Atitinka ECER10 arba lygiavertį standartą. - Atsparumas aplinkai ne mažiau kaip IPX7 arba lygiavertis standartas. - Aliuminio liejinio korpusas. | /Nurodyti/ |  |
| 6. | Medicinos skyriaus apšvietimas: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Į medicininio skyriaus lubas integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau 8 LED lempų, kiekviena ne mažiau 1000 liumenų. | /Nurodyti/ |  |
|  | Ne mažiau kaip du taškiniai LED žibintai virš neštuvų galvūgalio. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų esančias spinteles. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
| 7. | Medicininio skyriaus įrengimas: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Neslidžios grindys, pasižyminčios padidintu atsparumu nusidėvėjimui, antistatinės, lengvai valomos, atsparios skysčiams (įskaitant biologinius skysčius ir kraują), drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. | /Nurodyti/ |  |
|  | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš termoplastiko ABS ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. | /Nurodyti/ |  |
|  | Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. Kairėje sienoje ne mažiau kaip trys bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Du įrangos tvirtinimo bėgeliai. Trys įrangos tvirtinimo plokštės. | /Nurodyti/ |  |
|  | Ne mažiau 20 mm kėbulo (sienos, lubos) šilumos-garso izoliacija. | /Nurodyti/ |  |
|  | Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su durimis, kuriose yra atidaromas langas. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Įrangos skyrius už kairės pusės slankiojančių durų. Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta. Ne mažiau kaip 4 lentynos, iš kurių trys yra reguliuojamo aukščio. Kiekvienoje lentynoje fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai. Įranga nuo šių lentynų pasiekiama ir iš vidaus ir iš lauko per kairės pusės slankiojančias duris. Vieta dviems deguonies balionams po 10 litrų su fiksavimo mechanizmais. | /Nurodyti/ |  |
|  | Priekyje neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis: - su keturtakčiais saugos diržais; - montuojama ant nejudamos nišos, paaukštinimo – fiksuoto kelmo; - neturi būti bėgelių automobilio grindyse; - sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 100 mm; - atlenkiama sėdima dalis; - pasukimo mechanizmas ne mažiau 180º; - reguliuojamo kampo nugarėlė. | /Nurodyti/ |  |
|  | Dešinėje neštuvų viena sėdynė, su šiomis funkcijomis: - su keturtaškiais saugos diržais; - montuojama virš ratų arkos; - neturi būti bėgelių automobilio grindyse; - sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 500 mm; - atlenkiama sėdima dalis; - pasukimo mechanizmas ne mažiau 180º; - reguliuojamo kampo nugarėlė. | /Nurodyti/ |  |
|  | Kairėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė: - spintelėje yra ne mažiau kaip penki skyriai; - uždaromi su permatomomis durelėmis; - durelės be rankenėlių; - atsidaro – užsidaro paspaudimu; - spintelės viduje įrengtas LED apšvietimas; - spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. | /Nurodyti/ |  |
|  | Dešinėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė: - spintelėje yra ne mažiau kaip trys skyriai; - uždaromi su permatomomis durelėmis; - durelės be rankenėlių,; - atsidaro – užsidaro paspaudimu; - spintelės viduje įrengtas LED apšvietimas; - spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. | /Nurodyti/ |  |
|  | Kairėje sienoje perstumiama modulinė sistema, tvirtinama profilyje, skirta medicininei įrangai tvirtinti. Ne mažiau 3 modulių. | /Nurodyti/ |  |
|  | Kairėje sienoje spintelė vakuuminiam čiužiniui, uždaroma pakeliamu į viršų ištisiniu dangčiu. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. | /Nurodyti/ |  |
|  | Greitosios pagalbos automobilio medicinos skyriuje privalo būti papildomos fiksavimo vietos šiai įrangai: - Elektrokardiografas; - Defibriliatorius; - DPV aparatas; - Atsiurbėjas; - Automatinis krūtinės paspaudėjas; - Kaklo įtvarai; - Gimdymo rinkinys; - Vaistai ir kiti medikamentai. | /Nurodyti/ |  |
|  | Dešiniame šone, virš sėdynės pasilaikymo turėklas. Pasilaikymo turėklas išilgai lubų, prie galinių, bei dešinės pusės durų. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Lašinės sistemos laikikliai lubose. Ne mažiau trijų kabliukų. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Deguonies instaliacija: centrinė instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis. | /Nurodyti/ |  |
|  | - Medicininio deguonies srauto matuoklis su greitąja jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimu su dozatoriumi (deguonies kaukei pajungti) – 2 vnt., - deguonies balionų slėgio reduktorius - 2 vnt., - Deguonies drėkintuvai – 2 vnt. Reduktorių tipas suderinamas su perkančiąja organizacija pasirašius sutartį. | /Nurodyti/ |  |
| 8. | Neštuvų platforma: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Neštuvų platforma: - Išbandyta 10G pagreičio bandymais pagal EN1789. - Šoninis poslinkis ne mažiau 250 mm. - Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. | /Nurodyti/ |  |
| 9. | Kita saugumo įranga įrengta automobilio komplektacijoje: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | 2 kg milteliniai gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Liemenė vairuotojui, avarinis ženklas. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Vaistinėlė | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
|  | Plaktukas avariniam langų išdaužimui ir peilis diržų perpjovimui. | Pasirinkti: /Taip/ /Ne |  |
| 10. | Garantija medicininiam skyriui ir medicininei įrangai: |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
|  | Ne mažiau 2 metų medicininio skyriaus ir visai papildomai sumontuotai įrangai. | /Nurodyti/ |  |

Pagrindiniai neštuvai:

| Nustatyti reikalavimai | Gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės, nepaliekant žodžių „ne mažiau ir pan.) | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu) |
| --- | --- | --- |
| Neštuvai gulinčiam pacientui pervežti Greitosios medicinos pagalbos automobilyje: - Automatiškai iškleidžiama važiuoklė su ratukais. - 4 pasukami ratukai 3600 kampu ne mažiau kaip 200 mm skersmens. - Ne mažiau kaip 5 aukščio pozicijos. - Iš priekio ir galo galimas neštuvų aukščio reguliavimas. - Čiužinys, saugos diržai. - Greito fiksavimo mechanizmas automobilyje. - Išbandyti 10G pagreičiu pagal EN1789 standartą. - Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. | /Nurodyti/ |  |

KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI: Papildomus dokumentus, įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 lentelės 1 punkto 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 papunkčių ir  2 punkto 2.2.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 papunkčių reikalavimams (gamintojų techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius duomenis).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą). |

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |