## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## AUTOMATINIAI ŽASTINIAI KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Numatoma įsigyti: automatinius žastinius kraujospūdžio matuoklius (toliau – prekė).

Įsigytos prekės bus naudojamos pacientų namų aplinkoje ir skirtos nuotoliniam pagrindinių gyvybinių rodiklių (arterinio kraujospūdžio ir pulso) fiksavimui. Rodikliai bus automatiškai  perduoti į VšĮ Antakalnio poliklinikos suteikiamą internetinę duomenų platformą (toliau – Platforma). Platforma suteiks galimybę analizuoti surinktus pacientų sveikatos rodiklių duomenis, generuoti ataskaitas, kurti ir valdyti individualius priežiūros planus, bendrauti su pacientais bei gauti įspėjimus apie būklės pokyčius ar nukrypimus nuo plano.

Įsigyjamos prekės leis: užtikrinti nuolatinį ir objektyvų pacientų sveikatos stebėjimą ne stacionarinėmis sąlygomis; laiku identifikuoti sveikatos būklės pokyčius ar pablogėjimus; skatinti pacientų įsitraukimą į savo sveikatos būklės valdymą; optimizuoti sveikatos priežiūros specialistų darbą, leidžiant jiems priimti sprendimus remiantis realaus laiko duomenimis.

1.2. Prekių kiekis – 299 vnt.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Prekių techniniai parametrai ir reikalaujama charakteristika:

| Eil Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 2. | Automatiniai žastiniai kraujospūdžio matuokliai |  |
| 2.1. | Prekė turi turėti integracinę sąsają, naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK), nuolatiniam automatiniam duomenų apsikeitimui be papildomų vartotojo veiksmų | Būtina |
| 2.2. | Prekė turi turėti Bluetooth sąsają duomenų perdavimui į išmaniuosius įrenginius. Prekė turi būti suderinama su mobiliosiomis operacinėmis sistemomis Android ir iOS | Bluetooth sąsaja. Prekė suderinama su mobiliosiomis operacinėmis sistemomis Android ir iOS |
| 2.3. | Pulso aritmijų aptikimas | Būtina |
| 2.4. | Kraujospūdžio matuoklis turi turėti funkciją, kuri padeda pasirinkti optimalų oro pripūtimą į manžetę patogesniam paciento kraujospūdžio išmatavimui | Būtina |
| 2.5. | Kraujospūdžio matuoklis po kiekvieno matavimo turi parodyti ekrane indikatorių, jeigu paciento kraujospūdis yra padidėjęs atsižvelgiant į Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) klasifikaciją | Būtina |
| 2.6. | Judesio indikatorius – aptinka rankos judesius matavimo metu | Būtina |
| 2.7. | Datos ir laiko funkcija | Būtina |
| 2.8. | Išsikraunančių baterijų indikatorius | Būtina |
| 2.9. | Galima naudoti su įkraunamomis baterijomis arba iš elektros tinklo | Būtina |
| 2.10. | Kraujospūdžio matavimo ribos | Ne daugiau nei nuo 40 iki ne mažiau nei 260 mmHg |
| 2.11. | Pulso matavimo ribos | Ne daugiau kaip nuo 40 iki ne mažiau nei 180 dūžių per minutę |
| 2.12. | Kraujospūdžio matavimo tikslumas | Ne daugiau nei ±3 mmHg |
| 2.13. | Pulso dažnio tikslumas | Ne daugiau nei ±5 % rodmens vertės |
| 2.14. | Ekranas | LCD ekranas arba lygiavertis su spalviniu kraujospūdžio indikatoriumi |
| 2.15. | Manžetė | Standi, universalaus ilgio bei dydžio, tinka žastui ne siauresniame intervale nei 22–42 cm apimties |
| 2.16. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |