MIKROORGANIZMŲ GREITO NUSTATYMO ŠLAPIME TYRIMUS ATLIEKANČIO AUTOMATIZUOTO ANALIZATORIAUS NUOMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai nurodomi siūlomi techniniai parametrai) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas | - | įrašo tiekėjas |
| 1. | Techniniai reikalavimai analizatoriui: |  |  |
| 1.1. |  | Nuomai turi būti pateiktas naujas (nenaudotas) automatizuotas mikroorganizmų greito aptikimo šlapime analizatorius, sukomplektuotas su akumuliatoriniu nepertraukiamo maitinimo šaltiniu ir integruotu spausdintuvu (tyrimo rezultatų spausdinimui). | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Analizatoriaus paskirtis | Analizatorius turi būti tinkamas 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, kiekybiškai įvertinti mikroorganizmų kiekį mėginyje, naudojant šviesos sklaidos technologiją (arba lygiavertę), leidžiančią aptikti tik gyvus mikroorganizmus | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Reikalavimai analizatoriui | - Aptikti mikroorganizmų augimą terpėje su šlapimo mėginiu; - Pateikti ekrane mikroorganizmų augimo kreives; augimo kreives turi būti galima peržiūrėti tyrimo metu; - Nustatyti mikroorganizmų koncentraciją ir rezultatą pateikti kolonijas formuojančiais vienetais mililitre (KFV/ml). - Galima papildyti analizatorių naujais mėginiais nestabdant jo darbo. - Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip 50 mėginių. - Prieš tyrimą nereikalingas joks mėginio apruošimas. - Tyrimo galutinis neigiamas rezultatas pateikiamas ne vėliau kaip per 4 valandas. - Tyrimo galutinis teigiamas rezultatas pateikiamas ne vėliau kaip per 5 valandas. - Galimybė atspausdinti tyrimo rezultatus analizatoriuje integruotu spausdintuvu. | įrašo tiekėjas |
| 1.4. |  | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus žymėjimą CE ženklu, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.5. |  | Naudojimo instrukcijos (vartotojo vadovai) kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikiami anglų kalba elektronine, o laimėjimo atveju – lietuvių ir anglų kalbomis spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.6. |  | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 8 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 12 val. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas |
| 2. | Reikalavimai vykdant analizatoriaus nuomos sutartį tiekiamiems reagentams ir papildomoms priemonėms: | - Kartu su analizatoriumi turi būti pateikti visi 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingi reagentai (terpė išpilstyta steriliuose buteliukuose, sandariai uždaryti) ir papildomos priemones. - Reagentai ir papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su analizatoriumi (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). - Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2.1. |  | Reagentų kokybė, žymėjimas, kartu su reagentais pateikiama informacija turi atitikti In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti reagentų CE sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus liudijančių galiojančių dokumentų kopijas). | įrašo tiekėjas |

1 priedas

| Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 5 metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Mikroorganizmų greitas aptikimas šlapime automatizuotu analizatoriumi |  | 69 000 |