Priedas Nr. 1 :Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Sutartis Nr. SU-2136 su Lietuvos mokslo taryba „Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo veiklos plano finansavimo sutartis 2024-2027 m.“, sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712 „Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje [CERN] 2022-2027 m. veiksmų planas“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Holo efekto matavimo sistema (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, laboratorija B210 Lietuva.

  - Prekių kiekis ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir (ar) apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Holo efekto matavimo sistema | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 4 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Holo efekto matavimo sistema – 1 kompl. |  |  |  |
| Elekromagnetas Holo efekto matavimo sistemai – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |
| 1. | Magneto poliai | Dviejų tipų magneto poliai: - plokšti, skersmuo 40.2 cm - kūginiai, skersmuo 10.2 cm |  |
| 2. | Maksimalus magnetinis laukas | Ne mažesnis kaip 1 T, kai atstumas tarp polių lygus 0.5 cm, o magneto polių diametras ne mažesnis nei 4 cm. Ne mažesnis kaip 2 T, kai atstumas tarp polių lygus 0.5 cm, o magneto polių diametras ne mažesnis nei 1 cm. |  |
| 3. | Stovas magnetui, leidžiantis pozicionuoti magnetą ir bandinio laikiklį taip, kad magnetinis laukas būtų statmenas bandinio paviršiui | Būtinas. |  |
| Maitinimo šaltinis elektromagnetui – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją |  |
| 4. | Darbinės įtampos intervalas | Ne siauresnis kaip 0-60 V. |  |
| 5. | Darbinės srovės intervalas | Ne siauresnis kaip 0-10 A. |  |
| 6. | Valdymas programine įranga * | Būtinas. |  |
| 7. | Magneto automatinio demagnetizavimo funkcija siekiant išvengti hiterezės efektų, keičiant magnetinio lauko poliškumą. | Būtina. |  |
| Bandinių laikiklis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją |  |
| 8. | Bandinio laikiklis | Specialus bandinio laikiklis su elektriniais zondais skirtas 100.5 mm100.5 mm, 120.5 mm120.5 mm, 140.5 mm140.5 mm dydžio bandinių prijungimui. |  |
| Elektronikos blokas Holo efekto matavimo sistemai – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją |  |
| 9. | Elektronikos bloko srovės šaltinio parametrai: - Srovės intervalas - Įtampos išėjime intervalas - Varža išėjime - Mažiausia srovės skiriamosios gebos vertė - Srovės valdymo rezoliucija | Ne siauresnis kaip 1 nA – 10 mA (apatinė riba ne didesnė kaip 1 nA, viršutinė riba ne žemesnė kaip 10 mA) Ne siauresnis kaip -10 – +10 V (apatinė riba ne didesnė kaip -10 V, viršutinė riba ne mažesnė kaip +10 V). Ne mažesnė kaip 1013 Ne didesnė kaip 25 pA Ne mažesnė kaip 12 bit |  |
| 10. | Elektronikos bloko įtampos matuoklio parametrai: - Įtampos intervalas - Mažiausia įtampos skiriamosios gebos vertė - Varža įėjime | Ne siauresnis kaip 10 V – 10 V (apatinė riba ne didesnė kaip 10 µV, viršutinė riba ne mažesnė kaip 10 V). Ne didesnė kaip 1 V Ne mažesnė kaip 1015 |  |
| 11. | Relių blokas automatiniam matavimo režimų perjungimui | Būtinas |  |
| 12. | Programinė įranga sistemos valdymui* | Būtina |  |
| Keičiamos temperatūros bandinio kamera su valdymo bloku – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją |  |
| 13. | Temperatūros keitimo intervalas | Ne mažesnis kaip -190C - +400C (apatinė riba ne didesnė kaip -190 °C, viršutinė riba ne mažesnė kaip +400 °C). |  |
| 14. | Nuokrypis nuo nustatytos temperatūros vertės | Ne didesnis kaip ±0.1°C |  |
| 15. | Elektrinių įvadų į bandinio kamerą skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 16. | Elektrinių įvadų į bandinio kamerą standartas | BNC arba lygiavertis |  |
| 17. | Elektrinių zondų bandinio kameroje skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 18. | Bandinio kameros nemagnetinės srities spindulys nuo bandinio centro | Ne mažesnis kaip 40 mm |  |
| 19. | Vakuuminis siurblys bandinio kameros vakuumavimui | Būtinas |  |
| 20. | Šaldymo sistemos tipas | Skysto azoto |  |
| 21. | Komplektacija* | Turi būti patiekti visi būtini kabeliai, jungtys, adapteriai, žarnos ir kiti būtini Prekių elementai, reikalingi sistemos surinkimui ir pilnavertės įrangos eksploatacijos užtikrinimui. |  |
| 22. | Sistemos mazgų suderinamumas * | Visi sistemos mazgai turi būti tarpusavyje suderinti. |  |
| 23. | Prekės pristatymas ir parengimas darbui * | Įranga turi būti pristatyta į Pirkėjo patalpas, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. Tiekėjas atsako už įrangos įdiegimą ir tinkamą parengimą darbui. Įdiegimo procesas bus laikomas baigtu, kai įrangos veikimas bus pademonstruotas ir atitiks gamintojo nurodytus standartus. |  |
| 24. | Garantija* | 3 metai nuo Prekių įdiegimo datos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.