VŠĮ „VILNIAUS PIRKIMŲ AGENTŪRA“

MEDICINOS SRITIES PIRKIMŲ SKYRIUS

Pirkimo suinteresuotam dalyviui 			         	      	 			2026-05-11

DĖL ATSAKYMO Į DALYVIO GAUTĄ KLAUSIMĄ

VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra (toliau – VPA) vykdo tarptautinės vertės pirkimą atviro konkurso būdu „NVP-201434 Medicininė įranga“ (CVP IS pirkimo ID 7375439) (toliau – Pirkimas). VPA pirkimo procedūros atlieka kitai perkančiajai organizacijai VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikai (toliau – Perkančioji organizacija).

VPA Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo suinteresuoto dalyvio prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo sąlygas.

VPA, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiose sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuoto dalyvio pateiktą prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus, teikia atsakymą į klausimus:

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Klausimas* | Atsakymas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS „ULTRAGARSO APARATAS“ |  |  |  |
| 1. | Techninės specifikacijos 8.b) punktas „Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai: Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija“ | SIŪLOME NAIKINTI | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad automatinės funkcijos (kaip automatinis spektrinių kreivių matavimas realiu laiku bei kraujotakos krypties, greičio skalės bei kampo korekcija) užtikrina tikslesnį ir greitesnį tyrimo rezultatų įvertinimą, mažina žmogaus klaidos tikimybę ir užtikrina aukštesnį diagnostikos lygį kardioechoskopijos tyrimo metu. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas ir prie jų komplektuojamus daviklius, daugelio tiekėjų / gamintojų produkcija atitinka šį reikalavimą. |
| 2. | Techninės specifikacijos 11.2.1 punktas „Konveksinis daviklis: Apžiūros kampas > 70o“ | PAKEISTI Į: Apžiūros kampas ne mažiau 60o | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Perkama universali sistema, su kuria dirbs skirtingus poreikius turintys specialistai, todėl svarbios kuo platesnės aparato techninės galimybės. Apžiūros kampo reikalavimas yra esminė techninė charakteristika, tiesiogiai susijusi su prietaiso ergonomika, matymo lauko pločiu ir diagnostinio darbo kokybe. Didesnis apžiūros kampas užtikrina platesnį matymo lauką, geresnį operatoriaus darbo komfortą ir tikslesnį vaizdo vertinimą. Papildomai mažinti reikalavimo nėra pagrindo, nes tai neatitiktų Perkančiosios organizacijos poreikių. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas, daugelio tiekėjų / gamintojų produkcija atitinka šį reikalavimą. |
| 3. | Techninės specifikacijos 11.3.1 punktas „Sektorinis daviklis: Apžiūros kampas > 120o“ | PAKEISTI Į: 11.3.1. Apžiūros kampas ne mažiau 89o | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad sektorinio daviklio padidintas apžiūros kampas (> 120o) naudingas atlikti echokardiografinį širdies anatomijos ištyrimą ne tik viršutinėje keturių kamerų (A4C) projekcijoje, bet ir parasterninės ilgosios ašies (PLAX) bei parasternalinė trumposios ašies - priekinio skilvelio (PSAX-AVL) projekcijose. Taip pat dažniausiai naudojamas širdies struktūrų anatomijai įvertinti, vožtuvų funkcijai analizuoti, ir kai kuriais atvejais – norint identifikuoti patologijas, tokias kaip vožtuvų ligos, širdies sienelių sustorėjimas ar kitos struktūrinės anomalijos. Be to, platesnis apžiūros kampas naudingas atliekant transkranijinės doplerografijos (TCD) tyrimus, kai galime stebėti kraujagyslių tinklą didesniame paviršiaus plote, tai leidžia tiksliau pamatyti atvaizduojamą kraujagyslių tinklą ir greičiau identifikuoti pakitimus. |
| 8 PIRKIMO OBJEKTO DALIS „BINOKULINIS REFRAKTOMETRAS“ |  |  |  |
| 1. | Techninės specifikacijos 12 punktas „Prietaise integruotos jungtys:USB, DVI, R J-45, WLAN“ | PAKEISTI Į: 12. Prietaise integruotos jungtys: USB, WLAN Praktikoje nebenaudojami ir dažnai nebegaminami prietaisai su DVI ir R J-45 jungtimis <...>. USB ir WLAN pilnai užtikrina, kad būtų pilnai naudojamas prietaisas. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Perkančioji organizacija, rengdama techninę specifikaciją, nustatė reikalavimus prietaiso jungtims siekdama užtikrinti plataus spektro techninį suderinamumą, stabilų duomenų perdavimą bei prietaiso integraciją į Perkančiosios organizacijos darbo aplinką viso prietaiso eksploatavimo laikotarpiu. Techninėje specifikacijoje nurodytos jungtys (USB, DVI, RJ‑45, WLAN) nėra skirtos įtvirtinti konkrečių gamintojo sprendimų ar riboti technologinę pažangą, tačiau sudaro sąlygas pasirinkti įrenginį, kuris būtų suderinamas su skirtingomis esamomis ir planuojamomis integracijos priemonėmis, periferiniais įrenginiais ir duomenų perdavimo infrastruktūra, įskaitant situacijas, kai reikalingas laidinis, bevielis ar atsarginis ryšio būdas. Pažymime, kad pirkimo dokumentuose nėra reikalavimo naudoti visas nurodytas jungtis vienu metu – jos apibrėžia leistiną ir pageidaujamą techninių galimybių spektrą, užtikrinantį prietaiso funkcionalumą, patikimumą ir universalų pritaikomumą Perkančiosios organizacijos veikloje. Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija tiekėjo prašymo keisti techninės specifikacijos sąlygų pirkimo vykdymo metu laiko nepagrįstu. |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

CVP IS nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra 2026-05-18 10:00 val., todėl vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo 3 punktu „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos“, pasiūlymų pateikimo terminas nėra keičiamas.