Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS ĮRANGOS (ULTRAGARSO APARATAS) PIRKIMAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių kalba arba anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymo specializacija | Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas. |  |  |
| 2. | Prietaiso architektūra | Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 380 dB. |  |  |
| 3. | Prietaiso ergonomika | 1. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto; 2. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti; |  |  |
| 4. | Dvimačio vaizdo savybės | 1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija; 2. Aukštesnių harmonikų registravimas. 3. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame tyrimo gylyje („nSight beamforming“, „cSound“, „InFocus“ arba lygiavertė technologija); 4. Galimybė keisti širdies tyrimams skirto daviklio tyrimo lauko plotį ir sektoriaus pakreipimo kampą. |  |  |
| 5. | Vienmatis vaizdinimas | 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 2. Spalvinės tėkmės; 3.Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas realiame laike. |  |  |
| 6. | Kraujotakos režimai |  |  |  |
| 6.1 | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. PW (pulsinis dopleris); 2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; 5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; 6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |  |  |
| 6.2 | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu; 4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį. |  |  |
| 7. | Vaizdų išsaugojimas | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą; 2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, 3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |  |  |
| 8.1 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Matricinio tipo sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 3,8 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, kristalų kiekis ne mažesnis už 200; |  |  |
| 8.2 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Linijinis daviklis skirtas kaklo kraujagyslių tyrimams kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 9,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis už 160 |  |  |
| 9. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | Ne mažiau kaip 40 cm |  |  |
| 10. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise | 1.Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; 2.Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui; 3. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką (automatinis vaizdų atpažinimas, sienelių kontūro ir judesių detekcija, rezultatų pateikimas); |  |  |
| 11. | DICOM standarto programinė įranga | 1. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM structured report, DICOM DICOM worklist; DICOM store arba DICOM send; DICOM Query/Retrieve); 2. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw data); 3. Prietaisas prijungiamas prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. |  |  |
| 12. | Vaizdo monitoriaus savybės | 1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Ne mažesnė kaip 21,5 colio įstrižainė. |  |  |
| 13. | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG; |  |  |
| 14. | Priedai ir jų savybės | EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas. |  |  |
| 15. | Išėjimo sąsajos | - Ethernet; - HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI; - USB jungtis. |  |  |
| 16. | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų | Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius |  |  |