Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

CAD / CAM įrangos komplekto techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Siūlomos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezavimo įrenginys su programine įranga ir priedais (1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai įrenginiui: |  |  |
| 1.1.1. | Frezuojamos medžiagos | Frezavimo įrenginyje turi būti galima apdirbti tokias medžiagas, kaip: - Cirkonis; - Vaškas; - PMMA; - Gipsas; - PEEK; - PEKK; - Stiklo pluoštas; - Kompozitinė derva; - Nesinterizuotas chromas-kobaltas. |  |
| 1.1.2. | Ruošinio skersmuo | 98 mm ± 0,5 mm |  |
| 1.1.3. | Darbinis greitis | XYZ ašyse: 6–1800 mm/min. |  |
| 1.1.4. | Veleno sukimosi greitis | Ne siauresnėse ribose negu 6000–30000 aps./min |  |
| 1.1.5. | Frezavimo įrankių kotelio skersmuo | 4 mm ± 0,1 mm |  |
| 1.1.6. | Frezavimo įrankio leistinas ilgis | Ne daugiau negu 55 mm |  |
| 1.1.7. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 1.2. | Reikalavimai programinei įrangai: |  |  |
| 1.2.1. | Sąsaja su naudotoju | Su intuityviu darbų eigos / procesų planavimu ir valdymu |  |
| 1.2.2. | Apdirbamos medžiagos | Palaiko įvairias dantų technikų laboratorijose naudojamas medžiagas, tarp kurių ir 1.1.1. punkte išvardintas medžiagas |  |
| 1.2.3. | Įrankių kelio generavimas | Programinė įranga geba generuoti tikslius ir efektyvius įrankių kelio algoritmus |  |
| 1.2.4. | Daugiapakopių įrankių sistema | Integruota automatinė įrankių keitimo sistema: - Galima parinkti kelis įrankius sudėtingoms frezavimo operacijoms; - Užtikrinamas nenutrūkstamas frezavimo procesas. |  |
| 1.2.6. | Simuliacija | Pateikiama sugeneruoto įrankio/-ių kelio ir frezavimo simuliacija procesui patikrinti |  |
| 1.2.7. | Sąsaja su kitomis programomis | Programinė įranga suderinama su dauguma dantų technikų laboratorijose naudojamomis CAD programomis ir atviros architektūros sistemomis |  |
| 1.2.8. | Atnaujinimas | Galimybė reguliariai atnaujinti esamą (instaliuotą) programinę įrangą, siekiant užtikrinti suderinamumą su naujomis medžiagomis ir frezavimo staklėmis; |  |
| 1.2.9. | Bibliotekos | Vartotojams gali kurti ir valdyti įrankių, medžiagų ir frezavimo strategijų bibliotekas |  |
| 2. | 3D skeneris su programine įranga (1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai įrenginiui: |  |  |
| 2.1.2. | Įrenginio tipas | Pastatomas ant stalo |  |
| 2.1.4. | Kamera | - Tipas: dviguba UHD (ULTRA HD) kamera (arba lygiavertė); - Skiriamoji geba: 5MP (megapikselių). |  |
| 2.1.5. | Skenuojamo modelio fiksacija | Modelis gali būti skenuojamas be fiksacijos prie skenavimo padėklo |  |
| 2.1.6. | Duomenų saugojimo formatas | Nuskenuoti objektai išsaugomi STL, OBJ (arba lygiaverčiu) formatu |  |
| 2.1.7. | Spalvos atvaizdavimas | Skenuojant į virtualią erdvę perkeliama ir modelio spalva (atliekamas spalvotas skenavimas) |  |
| 2.1.8. | Skenavimo tikslumas | Ne daugiau kaip 7 µm (mikronai) |  |
| 2.1.9. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 2.2. | Reikalavimai programinei įrangai: |  |  |
| 2.2.1. | Duomenų formatas | Programa priima ir apdoroja STL (arba lygiaverčius) duomenų formatus |  |
| 2.2.2. | Programinėje įrangoje įdiegti įrankiai | Programinėje įrangoje esantys įrankiai įgalina: - Gaminti lanko atraminius protezus; - Gaminti plokšteles; - Gaminti implantuojamus protezus; - Gaminti titanines (arba lygiavertes) atramas; - Gaminti kapas; - Apdoroti intraoraliniu skeneriu sugeneruotus duomenis (3D vaizdus). |  |
| 2.2.3. | Atnaujinimas | Galimybė reguliariai atnaujinti esamą (instaliuotą) programinę įrangą, siekiant užtikrinti suderinamumą su naujomis medžiagomis ir frezavimo staklėmis; |  |
| 3. | Sukepinimo (sinterizavimo) krosnis (1 vnt.) |  |  |
| 3.1. | Didžiausia pasiekiama temperatūra | ≥ 1650 °C |  |
| 3.2. | Didžiausios temperatūros pasiekimo laikas | Ne daugiau negu 60 minučių |  |
| 3.4. | Vidinė krosnies ertmės matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne mažiau kaip 110 x 120 x 120mm |  |
| 3.5. | Proceso stebėjimas nuotoliniu būdu | Turi būti galimybė stebėti procesą realiu laiku per nuotolį (pvz., naudojantis internetu) |  |
| 3.6. | Procesų duomenų įrašymas ir saugojimas | Duomenis galima įrašyti ir saugoti: - Vidinėje atmintyje; - USB laikmenoje. |  |
| 3.7. | Galingumas | Ne daugiau kaip 2,9 kW |  |
| 3.8. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

| 4. | Intraoralinis skeneris |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Reikalavimai įrenginiui: |  |  |
| 4.1.1 | Skenavimo greitis | Iki 70 kadrų per sekundę (FPS). |  |
| 4.1.2 | Tikslumas | (visas žandikaulis) : 10,9 µm ± 0,98 |  |
| 4.1.3 | Vaizdavimas | 3D judančio vaizdo technologija, 3D spalvotas srautinis perdavimas. |  |
| 4.1.4 | Apsauga nuo rasojimo | Adaptyvi apsaugos nuo rasojimo technologija. |  |
| 4.1.5 | Antgalis | Iki 22,2 x 15,9 mm, 45 laipsnių kampas, apverčiamas, galima autoklavuoti (iki 100 kartų). |  |
| 4.1.6 | Jungtys | USB 3.1 Gen1 (C tipo maitinimo šaltinis). |  |
| 5. | Modeliavimo programinė įranga |  |  |
| 5.1. | Reikalavimai programai |  |  |
| 5.1.1 | Dantų Modeliavimas | Apimantis visas pagrindines funkcijas (koronėlės, tiltai, įklotai, laminatės), pažangias implantų ir barų dizaino galimybes, virtualų artikuliatorių, TruSmile modulį, DICOM peržiūrą, modelio kūrimą ir plačią medžiagų bei implantų sistemų biblioteką, skirtą pilnam dantų protezų projektavimui. |  |

| 6. | 3D spausdintuvas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Technologija | Low Force DisplayTM (LFD) |  |
| 6.2 | Sluoksnio storis | Nuo 25mikronų iki 200 mikronų |  |
| 6.3 | XY skiriamoji geba | Iki 50 mikronų |  |
| 6.4 | Vidutinis spausdinimo greitis | Nuo 10mm/val iki 40 mm/val |  |
| 6.5 | Maksimalus spausdinimo | Nuo 50mm/val iki 100 mm/val |  |
| 6.6 | Priimami failų tipai | STL, OBJ, 3MF |  |
| 7. | Plovimo vonelė |  |  |
| 7.1 | Maksimalus detalės dydis | Iki 20 x 14.5 x 19.5 cm |  |
| 7.2 | Suderinami tirpikliai IPA | (izopropilo alkoholis), TPM, vanduo. |  |
| 8. | Kietinimo lempa |  |  |
| 8.1 | Šviesos šaltinis : | 48 multi-directional LEDs (kryptiniai šviesos diodai) |  |
| 8.2 | Suderinami tirpikliai IPA | (izopropilo alkoholis), TPM, vanduo. |  |
| 8.3 | LED | bangos ilgis 405 nm arba 385 nm |  |
| 9. | Trauka (siurblys) |  |  |
| 9.1 | Galia | Iki 490 W (prie 230 V). |  |
| 9.2 | Maksimalus oro srautas | Iki 2500 l/min. |  |
| 9.3 | Maksimalus vakuumas | Iki 219 hPa (mbar). |  |
| 9.4 | Triukšmo lygis | iki 55 dB(A). |  |
| 9.5 | Filtravimas | M klasės filtras, bemaišė technologija su mechaniniu valymu. |  |
| 9.6 | Dulkių talpa | Me mažesnė nei 2,5 l. |  |