Kvietimo priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0023 „Įrangos, skirtos branduolių magnetinio rezonanso spektroskopijos diegimui fermentinių konversijų tyrimams, įsigijimas (AGRICELL)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Stalinis branduolių magnetinio rezonanso spektrometras ir susijusios paslaugos (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. 2. | Stalinis branduolių magnetinio rezonanso spektrometras | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 110 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Stalinis branduolių magnetinio rezonanso spektrometras |  |  |  |
| 1. | Įrangos gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį |  |
| 2. | Paskirtis | Sistema skirta įvairių junginių identifikavimui branduolių magnetinio rezonanso metodu (BMR). |  |
| 3. | Bendri reikalavimai | Stalinis, kompiuteriu valdomas BMR spektrometras, nereikalaujantis kriogeninių skysčių matavimui (magneto aušinimui). Sistema turi palaikyti trimatį impulsinio lauko gradientą, pritaikytą gradientiniams matavimo metodams. Korpusas plieninis-aliuminis arba lygiavertis, paviršius dengtas atspariomis, darbui laboratorijoje pritaikytomis dangomis. Mėginio analizė su standartiniais 5 mm stikliniais mėgintuvėliais. |  |
| 4. | Darbinis dažnis / Magnetas | Ne mažiau kaip 80 MHz (1H) / Ne silpnesnis nei 1,9 T magnetas |  |
| 5. | Matuojami elementai | Ne mažiau kaip 1H, 13C, 19F, 15N |  |
| 6. | Galimybė matuoti skirtingus elementus tame pačiame mėginyje | Būtina visiems matuojamiems elementams. Skirtingų elementų matavimai tam pačiam mėginiui (viename matavime sudarant matuojamų elementų seką) atliekami pilnai automatiškai, be poreikio stabdyti matavimą, perkalibruoti įrenginį ar keisti jo mechanines dalis. |  |
| 7. | Atliekant skirtingų elementų matavimus, išlaikomas tas pats jautrumas ir rezoliucija | Būtina |  |
| 8. | Matavimų jautrumas | Ne blogiau kaip: 200:1 (matuojant 1% Etilbenzeną) |  |
| 9. | Spektro rezoliucija (prie smailės aukščio) | Ne mažesnė kaip: <0,25 Hz (50 %) <9 Hz (0,55 %) <17 Hz (0,11 %) |  |
| 10. | Programinė įranga * | Programinė įranga su neribota licencija pilnai suderinama su gamintojo siūloma įranga, jos valdymui, duomenų gavimui, apdorojimui, įvertinimui. |  |
| 11. | Tirpiklio signalo slopinimo funkcija | Neturi reikalauti mėginio skiedimo deuteruotuose tirpikliuose. Turi būti galimybė matuoti vandeniniuose tirpaluose ir automatiškai slopinti tirpiklio signalą. |  |
| 12. | Kompiuteris įrenginio valdymui * | 1. Jei sistema valdoma atskiru kompiuteriu, kompiuterinės darbo stoties techninės savybės turi būti pilnai suderintos su siūlomos sistemos ir programinės įrangos gamintojo keliamais reikalavimais. Privaloma komplektuoti su visomis reikalingomis jungtimis ir priedais būtinais prietaiso valdymui bei su visomis kompiuterinės darbo stoties licencijomis pilnam sistemos funkcionalumui užtikrinti. 2. Jei sistema valdoma integruotu kompiuteriu, sistema turi būti pateikiama pilnai sukomplektuota su integruotu valdymo kompiuteriu ir visomis licencijomis pilnam sistemos funkcionalumui užtikrinti. 3. Jei sistema valdoma atskiru kompiuteriu kartu turi būti pateikiami klaviatūra, pelė ir monitorius (ne mažiau kaip 24 colių įstrižainės). * Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamai kompiuterinei valdymo įrangai arba atskiroms jos dalims taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir (arba) VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ reikalavimus, Sutarties vykdymo metu pristačius prekes, pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus/paaiškinimus. | Pasiūlymo pateikimo metu papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama, tačiau būtina aprašyti siūlomą reikšmę |
| 13. | Maitinimas | Prietaisas turi būti pritaikytas jungti į 220 V, 50 Hz elektros tinklą. |  |
| 14. | Įrangos pristatymas, instaliavimas * | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. | TAIP/NE. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 15. | Personalo mokymai * | Mokymai ≥ 2 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 1 akademinių val. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju Sutarties vykdymo metu. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 16. | Magnetinio lauko saugumas | Magnetinio lauko nuotėkis už sistemos ne didesnis nei 2 Gauss |  |
| 17. | Garantija * | Ne trumpesnė nei 12 mėn. | TAIP/NE. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.