Konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

5. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

8.1.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

8.4.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

9. Personalo mokymai:

9. 1. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥0,5 akademinė val.

10. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo pasirašytą patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lanksčių endoskopų džiovinimo spinta | Pritaikyta lanksčių endoskopų saugojimui ir džiovinimui | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją. |  |
| 2 | Durys rakinamos raktu | Būtina |  |  |
| 3 | Lanksčių endoskopų saugojimo spinta dviejų durų arba vienų durų | Būtina |  |  |
| 4 | Spintos išoriniai matmenys | plotis: ≤ 1800 mm; gylis: ≤ 900 mm; aukštis: ≤ 2300 mm. |  |  |
| 5 | Kiekvienam saugomam endoskopui skirta spintos pločio | ≥ 9 cm |  |  |
| 6 | Pagaminta iš milteliniais dažais dengto plieno arba iš ne žemesnės negu AISI markės nerūdijančio plieno arba lygiaverčių medžiagų | Būtina |  |  |
| 7 | Vienu metu gali būti saugomi arba džiovinami lakstūs endoskopai | ne mažiau kaip 9 vnt. |  |  |
| 8 | Endoskopai dedami į vientisą spintos kamerą (nėra jokių papildomų spintos vidų dalinančių pertvarų) | Būtina |  |  |
| 9 | Endoskopų saugojimo laikas be pakartotinės dezinfekcijos | ≥ 72 val. |  |  |
| 10 | Endoskopų saugojimo laikas po dezinfekcijos, esant tinkamoms, gamintojo numatytoms sąlygoms (be perteklinės oro taršos) | ≥168 val. |  |  |
| 11 | Endoskopo pakabinimui vertikalioje padėtyje sumontuotos pakabos, įskaitant ilgiausius kolonoskopus, neleidžia prisiliesti su bet kuria endoskopo dalimi spintos dugno. Laisvo kondensato nutekėjimo į spintos dugną ribojimas yra draudžiamas. | Būtina |  |  |
| 12 | Dugne yra skysčių nuvarvėjimo surinkimo padėklas | Būtina |  |  |
| 13 | Ne žemesnės kaip HEPA 13 klasės arba lygiavertė oro filtravimo sistema | Būtina |  |  |
| 14 | Oro cirkuliacija spintoje be pajungimo prie pastato ventiliacinės sistemos | Būtina |  |  |
| 15 | Komplektacija | Pajungimo adapteriai Perkančiojoje organizacijoje esamiems Olympus gamintojo endoskopams: 1. gastroskopams GIF-Q165, GIF-H185; 2. kolonoskopams CF-Q165L, CF-H185L. |  |  |
| 16 | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 17 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |