## Tyrimai ir poreikis
Lentelė Nr. 1
Reagentai ir pagalbinės priemonės gliukozės tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Centro poliklinikos (CP) Klinikinės laboratorijos (KL) padalinių sąrašas, gliukozės tyrimų sąrašas ir preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui
Eil. Nr. | CP KL padalinio trumpinys | CP KL padalinio pavadinimas | CK KL padalinio adresas | CP KL padalinio darbo dienų sk. per savaitę* | Gliukozės tyrimų preliminarus sk. 60 mėn. laikui**
1 | DC-KL CITO | Diagnostikos centro Klinikinė laboratorija, CITO poskyris | Pylimo g. 3 | 6 | 28500
2 | N-KL | Naujamiesčio PASPC Klinikinė laboratorija | K. Kalinausko g. 4 | 5 | 5500
3 | L-KL | Lukiškių PASPC Klinikinė laboratorija | Gedimino pr. 27 | 5 | 9000
4 | GV-KL | Gerosios Vilties Klinikinė laboratorija | Gerosios Vilties g. 1A | 5 | 5500
5 | V-KL | Vytenio Klinikinė laboratorija | Vytenio g. 59 | 5 | 7500
6 | S-KL | Senamiesčio PASPC Klinikinė laboratorija | Pylimo g. 56 | 5 | 4000
|  |  |  | VISO: | 60000
* - Padalinių didžiausio intensyvumo darbo valandos yra nuo 7 val. iki 12 val.
** - Gliukozės tyrimai pagal KLTN kodus (lentelėje žemiau). Prietaisu turi būti galima atlikti visus lentelėje žemiau išvardintus tyrimus, visose tiriamosiose medžiagose visuose padaliniuose. KLTN - Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūra (versija 1.0.9, 2026-04-08). Prieinama Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinėje sistemoje (MNKV IS) adresu https://www.medicinosnk.lt/. LTM - laktozės toleravimo mėginys. GTM - gliukozės toleravimo mėginys.
Eil. Nr. | KLTN kodas | Tyrimo pavadinimas | Tiriamoji medžiaga | Matavimo vienetai | Metodas
1 | 14749-6 | Gliukozė serume arba plazmoje | Serumas arba plazma su fluoridu | mmol/l | Fermentinis-amperometrinis
2 | 14743-9 | Gliukozė kapiliariniame kraujyje | Kapiliarinis kraujas su heparinu | mmol/l | Fermentinis-amperometrinis
3 | 59157-8 | Gliukozė, prieš išgeriant 50 g laktozės (LTM 1) | Kapiliarinis kraujas su heparinu | mmol/l | Fermentinis-amperometrinis
4 | 69943-9 | Gliukozė, po 20 min išgėrus 50 g laktozės (LTM 2) | Kapiliarinis kraujas su heparinu | mmol/l | Fermentinis-amperometrinis
5 | 69944-7 | Gliukozė, po 40 min išgėrus 50 g laktozės (LTM 3) | Kapiliarinis kraujas su heparinu | mmol/l | Fermentinis-amperometrinis
6 | 14755-3 | Gliukozė, po 60 min išgėrus 50 g laktozės (LTM 4) | Kapiliarinis kraujas su heparinu | mmol/l | Fermentinis-amperometrinis
7 | 14996-3 | Gliukozė prieš išgeriant 75 g gliukozės (GTM 0) | Plazma su fluoridu | mmol/l | Fermentinis-amperometrinis
8 | 51597-3 | Gliukozė, po 1 val. išgėrus 75 g gliukozės (GTM 1) | Plazma su fluoridu | mmol/l | Fermentinis-amperometrinis
9 | 14995-5 | Gliukozė, po 2 val. išgėrus 75 g gliukozės (GTM 2) | Plazma su fluoridu | mmol/l | Fermentinis-amperometrinis

## Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas
Lentelė Nr. 2 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentai ir pagalbinės priemonės gliukozės tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
A dalis: tyrimų įkainis ir bendra pasiūlymo kaina
Eil. Nr. | Tyrimas | CP padalinys(-iai) | Preliminarus tyrimų sk. maksimaliam 60 mėn. laikui | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
1 | Gliukozė | Visi | 60000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  |  |  | PVM (5 proc.)*, Eur: | įrašo tiekėjas
| PASTABA: įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio. |  |  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | įrašo tiekėjas
| * - Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas; Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl. |  | tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas
B dalis: Siūlomi tyrimų reagentai ir papildomos priemonės
Eil. Nr. | Komercinis reagentų ir/ar priemonių pavadinimas | Reagentų ir papildomų priemonių kodas (REF kodas) | Reagentų ir papildomų priemonių gamintojas, šalis | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių sk. (nurodytam tyrimų skaičiui) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių dydis (nurodytam tyrimų skaičiui)
1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
n | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
PASTABA: tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimams atlikti reikalingus reagentus ir/ar papildomas priemones (žr. reikalavimų tyrimams 4 p.) šioje specifikacijoje nurodytiems tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus reagentus ir/arba papildomas medžiagas. Priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį. Skaičiuojant VKK medžiagų poreikį, tiekėjas turi atsižvelgti į preliminarų tyrimų skaičių maksimaliam 60 mėn. laikui ir į perkančiosios organizacijos numatomą įrangos naudojimą kiekvieno padalinio darbo dienomis, laikyti, kad VKK tyrimų poreikis yra lygus bendram 60 mėn. padalinio darbo dienų skaičiui (laikyti, kad 5 d. d. savaitė atitinka 252 d. d. per metus, o 6 d. d. savaitė - 303 d. d. per metus; žr. lentelę Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis").

## Reikalavimai tyrimams
Lentelė Nr. 3
Reagentai ir pagalbinės priemonės gliukozės tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi bendrieji reikalavimai tyrimams
Eil. Nr. | Reikalavimas
1 | Reagentai ir įranga turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento (IVDR) (2017/746/ES) nustatytus reikalavimus arba in vitro diagnostikos direktyvos (IVDD) (98/79/EC) reikalavimus, jeigu siūlomiems produktams pagal IVDR 110 straipsnį vis dar galioja IVDD išduoti sertifikatai. *
2 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys atitiktį techniniams reikalavimams *: 1. siūlomos įrangos (analizatorių, tarpinės programinės įrangos) naudojimosi instrukcijos, kiti gamintojo parengti techniniai aprašai; 2. tyrimams atlikti naudojamų reagentų ir papildomų priemonių naudojimosi instrukcijos. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai ar atskiri puslapiai.
3 | Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga, išskyrus atvejus, kai vidaus kokybės kontrolės (VKK) procedūroms užtikrinti yra siūlomos trečiųjų šalių VKK medžiagos. Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir lygiaverčiai sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad naudojami reagentai ir papildomos priemonės yra ne tik validuotos, bet ir visiškai atitinka gamintojo nurodytą paskirtį, reglamentus ir nepraranda jokių saugos ar kokybės funkcijų. Tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti išsamų dokumentuotą pagrindimą. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
4 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos papildomos priemonės (kalibrantai, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Reagentų/priemonių turi būti pasiūlyta pakankamai numatytam tyrimų kiekiui, atsižvelgiant į reagentų/priemonių sąnaudas ir jų galiojimo laiką. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti papildomos dokumentacijos sąnaudų skaičiavimams patikrinti, jei tokios informacijos nėra 2 p. reikalaujamoje dokumentacijoje. Jeigu sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad numatytų priemonių kiekis nepakankamas, tiekėjas trūkstamas priemones privalo tiekti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
5 | Siekiant užtikrinti visas kliniškai reikšmingas tyrimo sritis, privalo būti pasiūlytos ne mažiau kaip 2 lygių vidaus kokybės kontrolės (VKK). Tiekėjas turi įvertinti tai, kad ne mažiau 2 lygių VKK turi būti atliekamos prieš atliekant tyrimus tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per parą, jeigu tą parą atliekamas tyrimas, taip pat atliekamos esant poreikiui (kai VKK neatitinka keliamų reikalavimų, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. VKK atvejų)). Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. numatytų tyrimų).
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų saugai, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
* - Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos: (a) anglų kalba ir (b) vertimas į lietuvių kalbą, jeigu originalo kalba nėra anglų. Vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia, jeigu originalo kalba yra anglų. Dokumentams, pateiktiems kitomis kalbomis nei lietuvių ar anglų, privalomas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinimų ir, esant pagrįstoms abejonėms dėl vertimo tikslumo, pareikalauti patvirtinto vertimo.

## Reikalavimai įrangai
Lentelė Nr. 4 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentai ir pagalbinės priemonės gliukozės tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi techniniai reikalavimai įrangai
Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)**
1 | BENDRIEJI REIKALAVIMAI | ----- | -----
1.1 | Siūlomi analizatoriai privalo būti visiškai nauji - nenaudoti, neatnaujinti (angl. not refurbished), nebandyti komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstraciniai, nepradėti eksploatuoti, turintys gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatoriai gali būti pagaminti ne seniau kaip 2025 m., tačiau turi atitikti visiškai naujų analizatorių sąvoką. | įrašo tiekėjas (nurodant siūlomos įrangos pagaminimo datas) | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį. Pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.).
1.2 | Kiekvienam padaliniui tiekėjas turi pasiūlyti po vieną analizatorių gliukozės tyrimams kapiliariniame kraujyje, serume arba plazmoje atlikti. Visi siūlomi analizatoriai privalo būti identiški, t. y. tokio pačio modelio. | įrašo tiekėjas (nurodant siūlomų analizatorių pavadinimą, tipą / modelį, gamintojo pavadinimą ir kilmės šalį) | įrašo tiekėjas
1.3 | Analizatorių matavimo principas - fermentinis-amperometrinis. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.4 | Analizatorius turi turėti integtuotą (įrangoje įdiegtą) kompiuterį su analizatoriaus gamintojo įdiegta specializuota (analizatoriaus valdymui skirta) programine įranga. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas (Nurodyti analizatoriaus valdymo programinės įrangos pobūdį (pvz. integruota / embedded), gamintoją, versiją, kilmės šalį bei patvirtinti, kad specializuota programinė įranga yra neatsiejama analizatoriaus dalis ir neturi atskiro komercinio pavadinimo (jei taikoma) | įrašo tiekėjas
1.5 | Analizatoriai turi būti komplektuojami su spausdintuvu arba spausdintuvas gali būti integruotas į pačius analizatorius originaliems rezultatams spausdinti. Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti spausdintuvo eksploatacinių priemonių tiekimą. | įrašo tiekėjas (jeigu siūlomas išorinis spausdintuvas, nurodyti modelį, gamintoją) | įrašo tiekėjas
1.6 | Analizatoriai turi būti su brūkšninių kodų skaitytuvu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.7 | Analizatoriai turi būti komplektuojami su tinkamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu(-iais) (toliau - UPS), kurie eliminuotų didelius elektros tinklo įtampos svyravimus/viršįtampius ir taip apsaugotų įrangą nuo sugadinimo. UPS turi turėti bent 20-30 % didesnę galią nei bendra konkretaus padalinio prijungtos įrangos (analizatorius(-iai), išorinis spausdintuvas (jei siūlomas) ir pan.) apkrova. (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) | įrašo tiekėjas (Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį, taip pat nurodomi UPS pavadinimai, tipai / modeliai, gamintojų pavadinimai ir jų kilmės šalis.) | įrašo tiekėjas (Pateikiami įrangos, papildomos įrangos (išorinių spausdintuvų (jei taikoma), UPS galią patvirtinantys gamintojo dokumentai)
1.8 | Visi analizatoriai arba tarpinė programinė įranga, jeigu siūloma (žr. lentelę Nr. 5 Ekonominis naudingumas (T)) diegimo metu bus inegruojama į LIS (laboratorija turi UAB "Rivosana" LIS licenciją). Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su analizatoriais susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam analizatorių (arba programinės įrangos) integravimui į LIS. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas (visi LIS integracijai naudojami programiniai komponentai (įskaitant tvarkykles, sąsajas, tarpines programines įrangas (middleware) ar kitus sprendinius) turi būti identifikuoti nurodant pavadinimą, paskirtį, gamintoją ir kilmės šalį) | įrašo tiekėjas
1.9 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai perduotos įrangos techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą sutarties galiojimo terminą. | įrašo tiekėjas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
2 | REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS ANALIZATORIAMS | ----- | -----
2.1 | Analizatoriaus mėginių karuselė (padėklas) turi talpinti ne mažiau kaip 20 mėginių. Turi būti atskiros pozicijos kalibrantui (standartui) ir vidaus kokybės kontrolės (VKK) mėginiams. Būtina pozicija tyrimams, užsakomiems skubos tvarka (STAT, CITO) (gali būti mėginių karuselės sudėtyje). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2 | Analizatorius turi turėti budėjimo (angl. stand-by) režimą, užtikrinantį nuolatinę sistemos parengtį darbui, leidžiantį pradėti tyrimus be papildomo įšilimo laiko ir palaikantį analitinės sistemos stabilumą tarp tyrimų. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3 | Analizatoriai turi turėti automatinio kalibravimo funkcionalumą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.4 | Analizatorius turi sunaudoti ne daugiau kaip 20 µl mėginio. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.5 | Gliukozės matavimo ribos - ne siauresnės nei 0,5-50 mmol/l. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.6 | Gliukozės metodo variacijos koeficientas (CV) ne didesnis nei 3 %. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.7 | Analizatoriai turi automatiškai pateikti plazmai ekvivalentiškus gliukozės rezultatus be papildomų vartotojo veiksmų pagal IFCC rekomendacijas. *** | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.8 | Analizatoriaus našumas - ne mažesnis nei 120 tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.9 | Gliukozės sensoriaus (membranos) tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 60 dienų arba juo turi būti galima atlikti ne mažiau nei 7000 gliukozės tyrimų. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.10 | Analizatoriaus atmintis turi talpinti ne mažiau kaip 500 pacientų tyrimų rezultatų. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.11 | Analizatoriaus turi užtikrinti duomenų atsekamumą - kartu su rezultatais pateikti šiuos duomenis: 1) tyrimo atlikimo data ir laikas; 2) analizatoriaus pavadinimas su serijiniu numeriu; 3) kalibracijos CV; 4) sensoriaus (membranos) voltažas; 5) sensoriaus (membranos) amžius. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. ** - Pateikiant siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
*** - D'Orazio P et al. Approved IFCC recommendation on reporting results for blood glucose: International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Scientific Division, Working Group on Selective Electrodes and Point-of-Care Testing (IFCC-SD-WG-SEPOCT). Clin Chem Lab Med. 2006;44(12):1486-90.

## Ekonominis naudingumas (T)
Lentelė Nr. 5 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentai ir pagalbinės priemonės gliukozės tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Techniniai pranašumai (T)
Atitikimas papildomiems reikalavimamas vertinamas naudingumo balais (skiriamų balų skaičių žr. kiekvieno papildomo reikalavimo aprašyme). Papildomi reikalavimai šifruojami C1-C3 kodais. C(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 25).
Eil. Nr. | Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus T parametrai | Skiriamų balų skaičius | T šifras | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)*
1 | Kartu su analizatoriais yra siūlomas tarpinės programinės įrangos (angl. middleware) sprendimas (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos), užtikrinantis galimybę: 1. apjungti ir integruoti siūlomus gliukozės analizatorius su įstaigos LIS; 2. nuotoliu valdyti prijungtus analizatorius, keisti jų nustatymus, stebėti jų būseną (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas); 3. tvarkyti prijungtų analizatorių gliukozės tyrimų duomenis ir atlikti saugomų duomenų paiešką; 4. kaupti prijungtų analizatorių VKK duomenis ir užtikrinti ilgalaikį pacientų rezultatų saugojimą be papildomo archyvavimo poreikio; 5. generuoti ir spausdinti (arba išsaugoti *.pdf formatu) pacientų tyrimų ataskaitas; 6. užtikrinti analizatoriaus vartotojų (operatorių) atsekamumą. PASTABA. Perkančioji organizacija numato, kad sprendimas bus diegiamas Perkančiosios organizacijos suteiktuose virtualiuose resursuose, kurie yra teikiami Perkančiosios organizacijos naudojamame duomenų centre pagal galiojančią sutartį su Valstybės duomenų centru (AB „Telecentras“). Papildomi balai skiriami, jei siūlomas tarpinės programos (angl. middleware) sprendimas užtikrina visas išvardintas funkcijas. Papildomi balai neskiriami, jei nors viena funkcija nėra užtikrinama. | 20 | C1 | įrašo tiekėjas (nurodomas siūlomos tarpinės (angl. middleware) programinės įrangos pavadinimas, versija, gamintojas, kilmės šalis) | įrašo tiekėjas
2 | Analizatoriuose esanti naudotojo sąsaja yra lietuvių kalba (pagrindiniai meniu, funkcijos ir pranešimai vartotojui). | 2 | C2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | Hemolizuoto mėginio stabilumas mėgintuvėlyje kambario temperatūroje yra ne trumpesnis nei 4 dienos. | 3 | C3 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
| C(max): | 25
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti konkrečias reikšmes. Pateikiant siūlomo prietaiso techninio parametro ar tyrimo metodo atitikimą pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomos įrangos atitikimo kokybės kriterijaus parametrams (C1 – C3) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) kriterijaus parametrams įvertinti.