SPS 1 priedas

Porankiai prie angiografo pacientui (Nr. 11811)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Prekių garantinis terminas - ne mažiau kaip 12 mėn.

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

1.1 poz. PORANKIS ANGIOGRAFIJOS OPERACINĖS STALUI SU DARBO PAVIRŠIUMI (STALIUKU) IR APSAUGOS NUO JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS (JS) ŠONINIU EKRANU - 1 vnt.

| Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas | Nurodyti |  |
| 1. | Įrangos paskirtis | - Paciento rankos stabilizavimui ir pozicionavimui atliekant endovaskulines ir kitas intervencines radiologijos/kardiologijos procedūras per radialinę arteriją tiek distalinėje, tiek proksimalinėje srityje, naudojant vaizdinimo sistemas (C-lankas, Angiografas). - Užtikrina tinkamą riešo ir dilbio padėtį, sudarant sąlygas ergonomiškam gydytojo darbui (integruotas darbo paviršius – staliukas). - Sumažina išsklaidytos nuo paciento jonizuojančiosios spinduliuotės kiekį personalui (šoninis ekranas - apsauga nuo JS). |  |
| 2. | Funkcionalumas | Turi būti galimybė naudoti tiek dešinę, tiek kairę paciento ranką gydytojui dirbant iš dešinės pusės (papildomas laikiklis kairei rankai). Turi būti galimybė reguliuoti ir užfiksuoti paciento riešo padėtį skirtingose padėtyse. |  |
| 3. | Suderinamumas | Įranga turi būti tinkama atliekant radiologines procedūras su angiografijos aparatais (C-lankais). Įrangos tvirtinimo prie stalo dalies aliuminio ekvivalentas ≤ 0,8 mm. |  |
| 4. | Konstrukcija/ komplektacija | - Paciento rankos standi atrama. - Atramos paminkštinimas. - Darbo paviršiaus (staliukas) su integruota apsauga nuo išsklaidytos JS (šoninė apsauga). - Papildomas laikiklis kairės rankos prieigai. |  |
| 5. | Medžiaga | Rankos atramos dalis turi būti pagaminta iš rentgeno spinduliuotei skaidrių medžiagų (anglies pluošto arba lygiaverčių). Įranga turi turėti integruotą išsklaidytos JS šoninę apsaugą ≥ 0,5 mm švino ekvivalento. Šios dalies aukštis ne mažesnis kaip 15 cm, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm. Dalys pagamintos iš lengvai valomos medžiagos. |  |
| 6. | Tvirtinimas | Įranga turi būti lengvai tvirtinama prie angiografijos stalo be papildomų įrankių. |  |
| 7. | Dydžio reguliavimas | Įranga turi būti universali – tinkama įvairaus dydžio pacientams. Turi būti galimybė reguliuoti rankos atramos poziciją pagal paciento rankos ilgį. Ilgio keitimas ≥ 10 cm. Darbo paviršiaus padėties (staliuko) keitimas išilgai stalo ≥10 cm. |  |

1.2 poz. PORANKIS ANGIOGRAFIJOS OPERACINĖS, KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS, MAGNETINIO REZONANSO STALUI PACIENTO RANKŲ FIKSAVIMUI VIRŠ GALVOS – 2 vnt.

| Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas | Nurodyti |  |
| 1. | Paskirtis | Įranga skirta paciento stabiliam ir patogiam rankų fiksavimui ir palaikymui virš galvos atliekant radiologinės, intervencinės radiologijos/kardiologijos procedūras. Įranga turi suteikti galimybę laikyti/tvirtinti vieną arba abi paciento rankas virš galvos gulimoje padėtyje. |  |
| 2. | Suderinamumas | Įranga turi būti tinkama atliekant radiologines procedūras su Angiografijos aparatais (C-lankais), kompiuteriniais tomografais (KT), magnetinio rezonanso aparatais (MRT). |  |
| 3. | Medžiaga | Įranga turi būti tinkama naudoti MRT tyrimams (MR Safe arba MR Conditional). Įrangos tvirtinimo prie operacinio stalo dalies aliuminio ekvivalentas ≤ 0,8 mm (pralaidi rentgeno spinduliuotei). |  |
| 4. | Tvirtinimas | Turi būti galimybė - įrangą uždėti, reguliuoti ir nuimti bet kuriame procedūros/tyrimo etape. Porankio platformos aukštis virš stalo reguliuojamas pagal pacientą. Komplektacijoje pateikiami visi modelio numatyti dirželiai rankų tvirtinimui prie įrangos. |  |
| 5. | Paciento dydis | Įranga turi būti universali – tinkama įvairaus dydžio pacientams, kurių svoris nuo 15 kg iki 120 kg (arba platesnis intervalas), arba pateikiami keli modeliai, dengiant 15-120 kg arba platesnį pacientų svorių intervalą |  |

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Įsakymas). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Įsakymu, 4.4.4 papunktį.

- Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- Prekės pristatomos ne piko metu.