2 priedas

ECHOSKOPAS

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, ir/ar prospektus ir/ar kitą dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais). Tais atvejais, kai parametrų atitiktį patvirtinantys gamintojo dokumentai yra pateikti anglų kalba, jų vertimų į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu pateikti neprivaloma. Jei šių dokumentų turinys Perkančiajai organizacijai yra aiškus, vertimai gali būti nereikalaujami. Priešingu atveju, Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti vertimus į lietuvių kalbą. Pateiktame gamintojo dokumente turi būti pažymėta, kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras. Pasiūlymo formoje (1 priedo grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės") turi būti nurodytas gamintojo dokumento puslapis, kuriame yra ši žyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2.1. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo  (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Prekės pristatymo metu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą gali atlikti gamintojas arba gamintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę vykdyti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą, arba tiekėjas gali būti pasirašęs sutartį su tokią teisę turinčiu asmeniu.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

5. Kartu su įranga pateikiama vartojimo instrukcija lietuvių kalba.

6. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus, įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1-18 techninės specifikacijos punktų reikalavimams. Atitiktis techninės specifikacijos 19-20 punktuose nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Echoskopas 1 vnt. |  |
| 1. | Taikymo specializacija | Pilvo organų, smulkiųjų struktūrų, krūtų tyrimams, kraujagyslių ir širdies tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas |
| 2. | Prietaiso architektūra | Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 370 dB. |
| 3. | Prietaiso ergonomika | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 4. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; |
| 4. | Dvimačio vaizdo savybės | 1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija; 2. Aukštesnių harmonikų registravimas. 3. Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ne mažesnis kaip 50 cm. 4. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; |
| 5. | Vienmatis vaizdinimas | 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 2. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas |
| 6. | Kraujotakos režimai: |  |
| 6.1 | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. PW (pulsinis dopleris); 2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 4. Spektrinė audinių doplerografija; 5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; 6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |
| 6.2 | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu; 4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį. |
| 7. | Vaizdų išsaugojimas | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą; 2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, 3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |
| 8. | Kompletuojami ultragarsiniai davikliai: |  |
| 8.1 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnio diapazonas ≤ 1,4 iki ≥ 5,0 MHz, skenavimo kampas ≥ 80°, kristalų kiekis ≥ 80; |
| 8.2 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Konveksinis daviklis skirtas pilvo tyrimams kurio dažnių diapazonas ≤ 1,8 iki ≥ 5,0 MHz, skenavimo kampas ≥70°, kristalų kiekis ≥ 160; |
| 8.3 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Linijinis daviklis skirtas kaklo kraujagyslių tyrimams kurio dažnių diapazonas ≤ 3,0 iki ≥ 8,0 MHz; |
| 8.4 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Linijinis daviklis skirtas kaklo krūtų ir smulkiųjų struktūrų tyrimams kurio dažnių diapazonas ≤ 4,0 iki ≥ 15,0 MHz, kristalų kiekis ≥ 900; |
| 9. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise | Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; |
| 10. | DICOM standarto programinė įranga | - DICOM siuntimas arba DICOM saugojimas arba lygiavertis formatas; - DICOM užklausa ir gavimas; - DICOM darbų sąrašas. |
| 11. | Vaizdo monitoriaus savybės | 1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Ne mažesnė kaip 22 colio įstrižainė. |
| 12. | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG; |
| 13. | Priedai ir jų savybės | EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas. |
| 14. | Išėjimo sąsajos | - Ethernet; - HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI; - USB jungtis. |
| 15. | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų | Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius |
| 16. | Juodai baltas vaizdo spausdintuvas | Būtina |
| 17. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. punktu(-ais). | Būtinas gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |
| 18. | Siūlomas medicinos prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prietaiso CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris. | Kartu su pasiūlymu. |
|  | Kiti reikalavimai: |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis | ne mažiau 24 mėn. |
| 20. | Siūloma įranga turi būti nauja, o ne atnaujinta (angl. refurbished). | Būtina |

_____________________________________