## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 2 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA
1. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija išrenka pagal kainą ir kokybę.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas - tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
|  | 1) Prekės kaina (K) | 75
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) | 25
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| Portabilus gama probe kaina (K) |  |  |  |  | X = | 75
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 25
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
| T1 | Bendras sistemos su pernešimui dedikuotu dėklu ≤ 5kg | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T2 | Prietaiso svoris ≤ 2 kg | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T3 | 7.2 punkte minimas ekranas ar monitorius 8-12 colių įstrižainės ribose | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.45 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T4 | 8.4 punkte numatyto daviklio masė ≤ 210 g | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Pasiūlymo ekonominio naudingumo apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) **:
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.25, T2 = L2 = 0.25, T3 = L3 = 0.45, T4 = L4 = 0.05. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
** | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Pirkimo sąlygas parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^4▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Gama zondas (portabilus gama probe) |  |  | 2 |  | 0 | 0
2. Siūlomi Techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | Bendras sistemos su pernešimui dedikuotu dėklu ≤ 5kg
T2 | Prietaiso svoris ≤ 2 kg
T3 | 7.2 punkte minimas ekranas ar monitorius 8-12 colių įstrižainės ribose
T4 | 8.4 punkte numatyto daviklio masė ≤ 210 g

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis ir sąlygos:
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 20 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 20 slaugytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos),
3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).

## Techninė specifikacija
Gama zondas (portabilus gama probe)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Įrenginio pavadinimas | Kilnojama gama fotonų detektoriaus sistema/ Kilnojama gama zondo sistema
3 | Skirta darbui su radionuklidais | 99mTc, 131I, 125I, 123I, 18F, 177Lu
4 | Įsigijamų įrenginių komplektacija: | 1. Valdymo įrenginys su skaitmenizuotu ekranu - 1 vnt.
2. Suderinami su valdymo įrenginiu universalus gama zondas - 1 vnt.
3. Pritaikytas sistemos pernešimui ar pervežimui dėklas - 1 vnt.
5 | Bendras sistemos su pernešimui dedikuotu dėklu ar dedikuotu dėklu su ratukais svoris (turi būti originalus dėklas. Netinka modifikuoti dėklai. Pakeitimas maišeliais ar pan. yra netinkami ir tokie pasiūlymai bus atmesti). | ≤ 7 kg
6 | Prietaiso svoris | Ne daugiau nei 5,5 kg
7 | Bendrieji reikalavimai valdymo įrenginiui: | 1. Pakraunamas arba veikiantis nuo kintamosios srovės valdymo įrenginys
2. Rezultatų išvesties ekranas arba monitorius, kurio įstrižainės dydis ne mažesnė nei 5,5 colio
3. Ekrane atvaizduojama skaitinė taškų vertė (cps; ang. counts per second)
4. Reguliuojamas garso signalo lygis
5. Reguliuojamas daviklio jautrio lygis
6. Susieto daviklio prijungimo informacija/būklės indikatorius
7. Galimybė nustatyti ir konfigūruoti skirtingus izotopus
8. Pateikiama pasirinkto radionuklido informacija
8 | Bendrieji reikalavimai gama zondui: | 1. Detektorių tipas scintiliacinis
2. Gama zondo forma standartinė tiesi
3. Bendras ilgis ≤ 270 mm
4. Daviklio masė ≤ 220 g
5. Gama zondo antgalio skersmuo 10-16 mm ribose
6. Lokali rezoliucija 1 cm ≤ 14 mm
7. Daviklio jautrumas ≥ 20000 impulsų per sekundę MBq
8. Gama zondo pajungimas prie valdymo įrenginio: belaidis
9. Gama zondo maitinimas: pakraunami akumuliatoriai (nepertraukiamas veikimas bent 8 val.) arba keičiami maitinimo elementai.
10. Rodoma gama zondo baterijos būklė (gama zondo daviklyje arba valdymo įrenginio funkcija)
11. Integruota >99% apsauga nuo šoninio spinduliavimo arba pridedamas atitinkantis daviklį kolimatorius
12. Gama zondų registruojamų radionuklidų energijų diapazonas ne siauresnis nei 80-600 keV - 1 vnt. universalios energijos zondas
9 | Gamyklinė sistemos ir daviklių kalibracija | Būtina

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomų prietaisų kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
T1n - T4n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Techninių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne