Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. (anglų ir lietuvių kalbomis) puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fotokoaguliacijos lazeris | Kieto kūno |  |  |
|  | Darbinės šviesos bangos ilgis | 532 ± 5 nm |  |  |
|  | Spindulio naudojamo taikikliui bangos ilgis | Diodas ne siauresniame intervale nei 620 ÷ 650 nm |  |  |
|  | Lazerio aušinimo tipas | Termoelektrinis |  |  |
|  | Maksimali lazerio galia ties ragena | ≥ 1.5 W |  |  |
|  | Reguliuojama impulso trukmė | Ne siauresniame intervale nei 10 ÷ 2500 ms; „cw“ - nepertraukiamas rėžimas, atskiri impulsai, pasikartojantys impulsai |  |  |
|  | Reguliuojamas intervalas tarp impulsų | ≥ 100 ÷ 700 ms (ne siauresniame intervale) |  |  |
|  | Multitaškinio fotokoaguliacijos gydymo licenzija | Būtina | Naikinti. Dabartinis reikalavimas yra pritaikytas konkrečiam gamintojui arba tiekėjui, kuris riboja galimybę kitoms įmonėms pateikti lygiaverčius pasiūlymus. | Atsakymas: Multitaškinio fotokoaguliacijos gydymo galimybė fotokoaguliacijos lazeriui yra svarbi dėl keleto priežasčių: 1. Efektyvumas: Multitaškinis gydymas leidžia vienu metu atlikti kelis procedūros žingsnius, tokiu būdu sumažinant bendrą gydymo trukmę ir padidinant gydymo efektyvumą. 2. Pacientų komfortas: Tai sumažina pacientų lankymosi dažnumą klinikoje, o tai ypač aktualu, jei pacientai turi ribotą mobilumą ar kitų sunkumų. 3. Daugiau gydymo galimybių: Multitaškinis požiūris leidžia gydytojui dirbti su įvairiomis patologijomis tuo pačiu metu, tai padidina gydymo universališkumą ir galimybes pritaikyti individualizuotą gydymą. 4. Laiko ir išteklių taupymas: gydytojai gali greičiau atlikti procedūras, o tai padeda efektyviau išnaudoti gydymo resursus ir laiką. 5. Naujausios lazerių technologijos leidžia tiksliai ir saugiai atlikti sudėtingas procedūras, taip sumažinant komplikacijų riziką. 6. Tai leidžia gydytojams užtikrinti geresnius rezultatus ir didesnį pacientų pasitenkinimą. Rinkoje yra ne vienas lazerių gamintojas gaminantis fotokoaguliacinius lazerius su multitaškiniu fotokoaguliacijos gydymu. Tai yra esminė perkamo lazerio funkcija. Reikalavimas netenkinamas. |
|  | SLT gydymo licenzija | Būtina |  |  |
|  | YAG lazeris | Pramušimo lazeris, skirtas antrinės kataraktos gydymui - kapsulotomijai, iridotomijai |  |  |
|  | Lazerio bangos ilgis | 1064 ± 5 nm |  |  |
|  | Rėžimas | Gausinis arba super gausinis |  |  |
|  | Impulso trukmė | < 4 ns |  |  |
|  | Maksimali lazerio energija | Pavienio impulso ≥ 9 ÷ 10 mJ Dvigubo impulso ≥ 18 ÷ 20 mJ Trigubo impulso ≥ 29 ÷ 30 mJ (ne siauresniuose intervaluose) |  |  |
|  | Impulsų pasikartojimo dažnis | Maksimaliai ≥ 2 Hz |  |  |
|  | Fokuso diametras | ≤ 10 µm ore |  |  |
|  | Prisitaikymo spindulys | Diodas ne siauresniame intervale nei 660 ÷ 680 nm, 2 taškų |  |  |
|  | Keičiamas fokuso poslinkis | Keičiamas ≥150 μm (į priekį ir į galą) |  |  |
|  | Lazerių valdymas | Valdymo panelė su prisilietimu valdomu spalvotu ekranu |  |  |
|  | Lazerinė plyšinė lempa | Pilnai integruota lazerinė plyšinė lempa fotokoaguliaciniam ir YAG lazeriui |  |  |
|  | Lazerinio taško diametras | Tolygiai reguliuojamas ≥ 50 ÷ 500 (ne siauresniame intervale) µm (be kontaktinio lęšio) | Keisti į: ≥ 400 µm Reikalavimas „tolygiai reguliuojamas“ yra perteklinis ir nėra būtinas gydymo procedūrų kokybei užtikrinti. Fiksuotas lazerio taško diametras ≥ 400 µm – yra pakankamas, kad būtų pasiektas reikalingas gydymo tikslumas ir efektyvumas. | Atsakymas: Svarbu turėti lazerinę plyšinę lempą fotokoaguliaciniam ir YAG lazeriui su tolygiai reguliuojamu lazerinio taško diametru nuo 50 iki 500µm dėl šių priežasčių: - Tikslesnis gydymas: Reguliuojamas taško diametras leidžia gydytojui tiksliai pritaikyti lazerio energiją, atsižvelgiant į paciento individualias patologijas ir gydymo poreikius. Tai padeda fokusuoti lazerio spindulį į norimą sritį be papildomų audinių pažeidimų. - Gydymo pritaikomumas: Skirtingų dydžių lazeriniai taškai leidžia gydytojui pritaikyti gydymą skirtingoms ligoms ar būklėms, nuo mažų regionų (pavyzdžiui, mikrovaskulinėms problemoms) iki didesnių zonų (pvz., didesniems pažeidimams). - Komplikacijų mažinimas: Naudojant tinkamą taško dydį, lazerio poveikis gali būti labiau kontroliuojamas, sumažinant galimą nepageidaujamą poveikį aplinkiniams audiniams ir padidinant procedūros saugumą. - Geresnis gydymo efektyvumas: Lazerinės energijos paskirstymas gali būti optimizuotas, kas leidžia efektyviau gydyti įvairias oftalmologines būkles, pavyzdžiui, glaukomas ar diabetinę retinopatiją. - Klinikinis lankstumas: Galimybė reguliuoti taško dydį suteikia gydytojams daugiau galimybių prisitaikyti prie skirtingų pacientų ir jų unikalių poreikių, taip pat padeda geriau reaguoti į gydymo rezultatų pokyčius. 6. Nurodyta technologija gerina gydymo efektyvumą ir pacientų saugumą. Rinkoje yra ne vienas lazerių gamintojas, gaminantis lazerius su tolygiai reguliuojamu lazerinio taško diametru. Tai yra esminė perkamo lazerio funkcija. Reikalavimas netenkinamas. |
|  | Apsauginiai filtrai operatoriui | Apsaugantys operatoriaus akis nuo lazerinės spinduliuotės poveikio |  |  |
|  | Apšvietimas | LED, šviesumas tolygiai reguliuojamas |  |  |
|  | Didinimas | Ne mažiau nei 3 didinimai |  |  |
|  | Lazerio paleidimas | Mygtuko ant vairasvirtės ir pedalo pagalba |  |  |
|  | Elektriškai keičiamo aukščio stalelis | Skirtas lazerio ir plyšinės lempos sumontavimui. |  |  |
|  | Maitinimo įtampa | 220 - 230V, 50 Hz |  |  |
|  | Garantija | ≥24 mėn. |  |  |