Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KOMPLEKSINĖ LABORATORINĖ ANALIZĖS SISTEMA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina CPVA kvietimo Nr. 10-093-K „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“ projektą „Laboratorinė analizės sistema, skirta medžiagų cheminės sudėties ir terminėms savybėms tirti“, Nr. 10-093-K-0100, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Kompleksinė laboratorinė analizės sistema (toliau – prekė/įranga).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38432000-2 – Analizės aparatai.

Pirkimo objektas – kompleksinė laboratorinė analizės sistema – į pirkimo dalis neskaidomas, nes jis yra techniškai ir funkciškai nedalus: įrenginiai veikia kaip vientisa analizės grandinė, todėl komponentų sąsajos, temperatūrinių zonų, dujų srautų ir automatinio prietaisų perjungimo suderinamumas privalo būti užtikrintas gamintojo lygmeniu. Visą sistemą valdo vieninga integruota programinė įranga, kurios funkcionalumo su skirtingų tiekėjų atskirai tiekiamais prietaisais objektyviai nebūtų įmanoma užtikrinti. Suskaidžius pirkimą, atsirastų garantinės atsakomybės pasidalijimo rizika – esant viso komplekso veikimo sutrikimui, atskiri tiekėjai galėtų perkelti atsakomybę vienas kitam, o perkančioji organizacija neturėtų vieno atsakingo asmens už sistemos veikimą ir garantinį aptarnavimą, o tai sukeltų esminių pirkimo sutarčių vykdymo sunkumų. Galiausiai, vieningas sistemos projektavimas, pristatymas, montavimas, paleidimas, kalibravimas bei personalo apmokymas užtikrina racionalų lėšų naudojimą, o pirkimo skaidymas į dalis lemtų neproporcingai didesnes administracines sąnaudas.

Visa sistema turi būti nauja, standartinė ir pilnai suderinta tarpusavyje (turi būti pateikti tai įrodantys gamintojo aprašai).

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 300 000,00 EUR be PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą pirkėjo darbuotojams.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo pirkėjo darbuotojams), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto (KTU) patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus / brošiūras / informacinius lapelius / kitą informacinę medžiagą ir nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba.

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika/parametrai Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su tikslia nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Terminės analizės kompleksinė sistemos dalis: Terminės gravimetrinės analizės (TGA) aparatas |  |
| 1.1 | TGA svarstyklių tipas | Iš viršaus pakraunamos svarstyklės |  |
| 1.2 | Svėrimo galimybės | Ne mažiau kaip 1500 mg |  |
| 1.3 | Temperatūrinis intervalas | Nuo aplinkos iki ne mažiau kaip 1100 °C |  |
| 1.4 | Kaitinimo greitis | Kaitinimo greitis: programuojamas ir kontroliuojamas ne siauresniame kaip nuo 0,1 iki 300 °C/min intervale, kaitinimo greičio nustatymo / kontrolės tikslumas ne blogesnis kaip ±0,1 °C/min. |  |
| 1.5 | Skaitmeninė svarstyklių skiriamoji geba | Ne mažiau nei 0,1 µg |  |
| 1.6 | Svarstyklių dinaminis dreifas | Ne daugiau nei 50 µg |  |
| 1.7 | Svėrimo tikslumas | Paklaida ne didesnė nei 0,005% |  |
| 1.8 | Svėrimo atkartojamumas | Paklaida ne didesnė nei 0,005% |  |
| 1.9 | Temperatūrinis tikslumas | Ne daugiau nei 0,6°C |  |
| 1.10 | Temperatūrinis atsikartojamumas | Ne daugiau nei 0,6°C |  |
| 1.11 | Aušimo laikas | Nuo 1000°C iki 30°C per ne daugiau nei 30 minučių; |  |
| 1.12 | Kitos įtrauktos komplektuojančios dalys | Ne mažiau nei 1 aušintuvas, ne mažiau kaip 40 tigliukų, kitos dalys reikalingos prietaiso funkcionavimui. |  |
| 2. |  | Terminės analizės kompleksinė sistemos dalis: Diferencinės skanuojamosios kalorimetrijos (DSK) aparatas |  |
| 2.1 | DSK tipas | “Heat flux” tipo konstrukcijos kaitinimo prietaisas |  |
| 2.2 | Kalorimetrinis dinaminis diapozonas | Ne mažesnis nei 170 mW; |  |
| 2.3 | Kalorimetrinis / entalpijos matavimo tikslumas | Kalorimetrinis / entalpijos matavimo tikslumas: paklaida ne didesnė kaip ±2 %, matuojant standartinę kalibracinę medžiagą arba lygiaverčiu gamintojo patvirtintu metodu. |  |
| 2.4 | Kalorimetrinis / entalpijos matavimo atkartojamumas arba preciziškumas | Ne blogesnis kaip ±0,2 %, matuojant standartinę kalibracinę medžiagą arba lygiaverčiu gamintojo patvirtintu metodu. |  |
| 2.5 | Temperatūrinis darbinis intervalas | Nuo -100°C iki 750°C ± 10°C |  |
| 2.6 | Temperatūrinis tikslumas | Ne blogesnis kaip ±0,05 °C arba lygiavertis gamintojo patvirtintas temperatūros tikslumo rodiklis. |  |
| 2.7 | Temperatūrinis matavimo dažnis | Ne mažiau nei 10 taškų/s; |  |
| 2.8 | Kontroliuojamas temperatūros kilimo ir aušinimo intervalas | Nuo 0,1 iki 100°C/min ± 0,1 °C/min |  |
| 2.9 | Kitos įtrauktos komplektuojančios dalys | Aušinimo sistema turi užtikrinti ne aukštesnę kaip −70 °C darbinę DSC matavimo temperatūrą. Ne mažiau kaip 1 universalus tigliukų užspaudiklis, standartiniai Al tigliukai, kalibracinės medžiagos bei kitos įrenginio tinkamam funkcionavimui būtinos dalys. |  |
|  |  | Bendri TGA/DSK įrenginių parametrai |  |
| 2.10 | Prapūtimo dujos | Prietaisas turi būti pritaikytas mėginio ir svarstyklių / TG mazgo prapūtimui azotu ir bent viena oksidacine dujų aplinka, pvz., kompresiniu oru arba deguonimi. Papildomai gali būti palaikomos kitos inertinės dujos, pvz., argonas arba helis. Dujų srautai turi būti valdomi masės srauto kontroleriais arba lygiaverte automatinio srauto valdymo sistema. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 dujų valymo filtrai arba lygiavertė dujų valymo priemonė. |  |
| 2.11 | Valdymas | Turi būti sukomplektuota su personaliniu kompiuteriu, instaliuotą ta pati programine įranga valdanti TG ir DSK įrenginius. |  |
| 3 |  | Kompleksinės terminės sistemos detektorius FT-IR spektrometras |  |
| 3.1 | FT-IR spektrometrinė detektavimo ir įvertinimo sistema | FT-IR spektrometras pritaikytas detektuoti ir įvertinti transportuojamas iš TG analizatoriaus dujas, tuo pačiu galintis dirbti visiškai atskirai, autonomiškai matuojant kietus, skystus ar dujinius pavyzdžius. |  |
| 3.2 | Spektrometro optinė sistema | Interferometras turi nereikalauti naudotojo atliekamo veidrodžių derinimo. Priimtini gamykliškai suderinti, automatiškai suderinami, sandarūs arba lygiaverčiai interferometro sprendimai, užtikrinantys stabilų FTIR matavimą be papildomo rankinio derinimo prieš matavimus. |  |
| 3.3 | Spektrinis diapazonas | Spektrometro optinė sistema turi būti uždara, izoliuota nuo vibracijų ir džiovinama. Spektrinio diapazono intervalas turi būti ne siauresnis kaip 8000–350 cm⁻¹. Turi būti įdiegta gamintojo numatyta kalibracinė / etaloninė medžiaga arba lygiavertė sistema, užtikrinanti bangos skaičiaus atitikimą ir tikslumą. |  |
| 3.4 | IR šaltinis | IR šaltinis turi būti gamintojo integruotas, gamykliškai suderintas ir nereikalaujantis naudotojo atliekamo derinimo. Turi būti numatyta elektroninė, konstrukcinė arba lygiavertė IR šaltinio stabilizavimo priemonė, užtikrinanti stabilų IR spinduliuotės intensyvumą, matavimų jautrumą ir signalo stabilumą. |  |
| 3.5 | Patikros sistema | Prietaisas turi turėti integruotą arba gamintojo numatytą techninių savybių patikros sistemą su optiniais filtrais, kalibravimo / etaloninėmis medžiagomis arba lygiavertėmis priemonėmis. Sistema turi užtikrinti pagrindinių spektrometro techninių savybių patikrą. |  |
| 3.6 | Spindulio skleidimo –dalinimo sistema | Turi būti sukomplektuota su KBr ar lygiavertišku IR srities dalikliu. |  |
| 3.7 | Detektoriai | Temperatūriškai stabilizuotas DTGS / DLaTGS tipo detektorius arba lygiavertis ar geresnis detektorius, užtikrinantis stabilų signalą, tinkamą jautrumą ir veikimą numatytame FTIR spektriniame diapazone. Temperatūrinis stabilizavimas – Peltjė elementu arba kitu gamintojo numatytu lygiaverčiu sprendimu. |  |
| 3.8 | Drėgmės indikatorinė sistema | Optinė sistema turi būti apsaugota nuo atmosferos drėgmės poveikio gamintojo numatytu būdu, pvz., džiovinimu, sandarinimu, drėgmės indikacija, prapūtimu sausu oru / azotu arba lygiaverčiu sprendimu. |  |
| 3.9 | Atmosferos garų korekcija | Programinė įranga turi turėti atmosferos vandens garų ir CO₂ korekcijos / kompensavimo funkciją arba lygiavertį gamintojo numatytą sprendimą, taikomą matavimo duomenų apdorojimui. |  |
| 3.10 | Skiriamoji geba | Minimalus reikalavimas: skiriamoji geba IR srityje ne blogesnė kaip 0,75 cm⁻¹. |  |
| 3.11 | Signalo/triukšmo santykis | Signalo / triukšmo santykis IR srityje – ne mažesnis kaip 50 000:1, matuojant ne ilgiau kaip 1 min, pagal gamintojo deklaruojamą standartinę metodiką arba lygiavertį gamintojo patvirtintą S/N rodiklį. |  |
| 3.12 | Bangos ilgio tikslumas | Bangos skaičiaus tikslumas IR srityje: ne blogesnis kaip ±0,1 cm⁻¹ prie 3000 cm⁻¹ arba ne blogesnis kaip ±0,05 cm⁻¹ prie 2000 cm⁻¹, arba lygiavertis gamintojo deklaruojamas bangos skaičiaus tikslumo rodiklis. |  |
| 3.13 | Bangos ilgio atkartojamumas | Bangos skaičiaus atkartojamumas IR srityje: ne blogesnis kaip ±0,01 cm⁻¹ arba lygiavertis gamintojo deklaruojamas bangos skaičiaus atkartojamumo / preciziškumo rodiklis. |  |
| 3.14 | Papildoma įranga | Universalus ATR priedas su deimanto kristalu arba lygiaverte / geresne atspindžio sistema, mėginio prispaudimo mechanizmu su perspaudimo / kristalo apsauga arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti užtikrinamas pakartojamas mėginio kontaktas su ATR kristalu ir numatyta ATR korekcijos, normalizavimo arba lygiavertė funkcija spektrų intensyvumo skirtumams mažinti. Priedas turi būti automatiškai atpažįstamas arba konfigūruojamas gamintojo numatytu būdu be naudotojo atliekamo optinio derinimo. |  |
| 3.15 | Papildomų priedų pasirinkimo galimybės | Pageidautina, kad tiekėjas galėtų pasiūlyti papildomus FTIR mėginių matavimo sprendimus ateities plėtrai, pvz., ATR, atspindžio, difuzinio atspindžio, makro arba mikroskopinių mėginių matavimams. Šių sprendimų įsigijimas šiuo pirkimu nėra privalomas ir jų nebuvimas nelaikomas neatitiktimi minimaliems techniniams reikalavimams. |  |
| 3.16 | Prietaiso virtualumas ir automatinė funkcinių parametrų atitikimo patvirtinimas | Sistema turi turėti gamintojo numatytas diagnostikos, priedų konfigūravimo ir funkcinių parametrų patikros priemones, leidžiančias naudotojui patikrinti prietaiso parengtį darbui. |  |
| 3.17 | Sistemos programinė įranga | Kontroleris su lengvai suprantama programine įranga, įgalinčia lanksčiai atlikti įvairius TGA analizės metodus, FT-IR spektroskopinius kokybinius ir kiekybinius analizės metodus bei suderintą TGA-IR matavimą, rezultatų interpretavimą ir apdorojimą. |  |
|  |  | Kompleksinės sistemos dalis, terminės sistemos detektorius ir separavimo įrenginys – masių spektrometras ir dujų chromatografas |  |
| 4 |  | Kompleksinės sistemos dalies masių spektrometro techniniai parametrai |  |
| 4.1 | Masių selektyvus detektorius (MS) | Kvadrupolinio tipo masių selektyvus detektorius su elektroninės jonizacijos (EI) ir teigiamos bei neigiamos cheminės jonizacijos (PCI / NCI) režimais. Sistema turi leisti taikyti mažesnės fragmentacijos / švelnesnės jonizacijos režimą, naudojant cheminę jonizaciją arba kitą gamintojo numatytą lygiavertį sprendimą. Jonų šaltinio konstrukcija ir filamentas turi būti tinkami darbui su numatytomis TGA išsiskiriančių dujų analizės sąlygomis, įskaitant inertines ir oksidacines atmosferas, arba turi būti pateiktas gamintojo patvirtintas lygiavertis sprendimas, užtikrinantis patikimą sistemos veikimą. |  |
| 4.2 | Nustatomų masių intervalas | Nustatomų masių intervalas: apatinė masių intervalo riba ne didesnė kaip 1,5 amu, viršutinė masių intervalo riba ne mažesnė kaip 1050 amu. Priimtinas platesnis gamintojo deklaruojamas masių intervalas. |  |
| 4.3 | Masių biblioteka | Turi būti sukomplektuotas su naujausia NIST masių biblioteka |  |
| 4.4 | Masių stabilumas | Masių stabilumas ne blogesnis kaip 0.1 m/z per ne daugiau nei 2 paras |  |
| 4.5 | MS detektoriaus vakuumavimo siurblys | MS detektoriaus vakuumavimo sistema turi būti sukomplektuota su oru aušinamu turbomolekuliniu siurbliu, kurio našumas He dujoms ne mažesnis kaip 250 L/s, arba lygiaverte gamintojo patvirtinta aukšto vakuumo sistema, užtikrinančia stabilų MS detektoriaus darbą numatytomis analizės sąlygomis. |  |
| 4.6 | MS detektoriaus skenavimo galimybės | MS detektorius tuo pačiu metu turi galėti atlikti lygiagretų pasirinkto jono ir visų jonų spektro skenavimą |  |
| 4.7 | MS detektoriaus jautrumas | MS detektoriaus jautrumas turi būti ne blogesnis kaip: EI visų jonų pilno skenavimo režimu – S/N 1500:1; neigiamos cheminės jonizacijos režimu – S/N 2000:1; teigiamos cheminės jonizacijos režimu – S/N 1000:1. Jautrumas turi būti nustatomas naudojant gamintojo deklaruojamas standartines medžiagas, pvz., oktafluoronaftaleną EI / NCI režimams ir benzofenoną PCI režimui, arba lygiavertes gamintojo patvirtintas medžiagas ir metodikas. |  |
| 4.8 | MS skenavimo dažnis | MS maksimalus skanavimo dažnis ne mažiau kaip 100 skanavimų per sekundę skenuojant pasirinktą joną. Visų jonų ir pasirinkto jono skenavimas vienu metu |  |
| 4.9 | MS skenavimo greitis | Minimalus skenavimo greitis – ne mažesnis kaip 10 000 Da/s arba lygiavertis gamintojo deklaruojamas duomenų rinkimo našumo rodiklis. |  |
| 4.10 | Sąsaja ir šaltinis | Sąsajos tarp chromatografo arba terminės analizės sistemos ir MS detektoriaus temperatūros intervalas turi būti ne siauresnis kaip nuo 100 iki 350 °C. Jonų šaltinio temperatūros intervalas turi būti ne siauresnis kaip nuo 150 iki 350 °C arba turi būti pateiktas gamintojo patvirtintas lygiavertis temperatūrinis sprendimas. |  |
| 5 |  | Separavimo įrenginio dujų chromatografo (DCh) techniniai parametrai |  |
| 5.1 | Dujų chromatografo termostato temperatūriniai rėžimai | DCh termostato temperatūrinis režimas turi būti programuojamas ne mažiau kaip 20 programuojamų žingsnių. Temperatūros intervalas turi būti nuo ne aukštesnės kaip +4 °C virš aplinkos temperatūros iki ne mažiau kaip 450 °C. Maksimalus temperatūros kilimo greitis – ne mažesnis kaip 120 °C/min. Temperatūros nustatymo žingsnis – ne didesnis kaip 0,1 °C. Aušinimas nuo 450 °C iki 50 °C kambario temperatūroje – ne ilgiau kaip 4 minutės. Neprivalomas pageidautinas parametras: integruotas kolonėlių termostato LED apšvietimas arba lygiavertė apšvietimo funkcija. |  |
| 5.2 | DCh dujų reguliavimas | DCh visų naudojamų dujų pneumatikos reguliavimas ir kontrolė turi būti vykdoma programiškai - elektroniškai |  |
| 5.3 | DCh valdymas | DCh turi būti valdomas programiškai personaliniu kompiuteriu |  |
| 5.4 | DCh dujų ir temperatūrinės zonos | DCh turi valdyti tiek pneumatinių ir temperatūrinių zonų, kad visavertiškai galėtų funkcionuoti ne mažiau kaip 2 integruoti inžektoriai, kolonėlių termostatas ir ne mažiau kaip 3 integruoti detektoriai ir papildomas MS detektorius. |  |
| 5.5 | DCh apsauginis mechanizmas | DCh turi turėti apsauginę funkciją viršijus leistiną termostato temperatūrą |  |
| 5.6 | Kapiliarinis inžektorius | Kapiliarinis split/splitless tipo inžektorius turintis dujų pneumatinius programavimo rėžimus. Split funkcija lengvai reguliuojama iki ne mažesnio santykio kaip 12000:1 |  |
| 5.7 | Kapiliarinio inžektoriaus temperatūriniai nustatymo rėžimai | Minimalus reikalavimas: kapiliarinio inžektoriaus maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 400 °C |  |
| 5.8 | Automatinis mėginių įvedimo sistema (AMĮS) | Sistema turi būti sukomplektuota su automatine mėginių įvedimo sistema, vykdančia automatinį programuojamą skystų mėginių įvedimą. Mėginių įvedimo atkartojamumas – ne blogesnis kaip 0,3 % RSD, injektuojant 1 µL mėginio arba pagal gamintojo deklaruojamą lygiavertę metodiką. Mėginių padėklas / karuselė turi turėti ne mažiau kaip 16 pozicijų mėginiams. Injektavimo greitis turi būti reguliuojamas arba programuojamas gamintojo numatytu būdu. |  |
| 5.9 | DCh pajungimo ir atsarginių dalių rinkinys | Turi būti įtrauktas DCh pajungimo ir atsarginių dalių rinkinys |  |
| 5.10 | Dujų nešėjų valymo sistema | Turi būti įtraukta dujų nešėjų valymo sistema nuo visų galimų priemaišų, ne mažiau nei 2 vnt |  |
| 5.11 | Kapiliarinė kolonėlė | Sistema turi būti sukomplektuota su 5MS tipo arba lygiaverte GC-MS kapiliarine kolonėle, ne trumpesne kaip 30 m, apie 0,25 mm vidinio diametro ir apie 0,25 µm plėvelės storio. Priimtinos lygiavertės kolonėlės, užtikrinančios tinkamą atskyrimą ir suderinamumą su MS detektoriumi. |  |
| 6 | Sąsajos sujungiančios visus įrenginius į vieną sistemą techniniai parametrai | Sistema turi turėti gamintojo numatytą arba lygiavertį valdymo ir diagnostikos sprendimą, leidžiantį stebėti sistemos būseną, įspėjimus, pagrindinius darbo parametrus ir atlikti būtinus kalibravimo ar diagnostikos veiksmus pagal gamintojo numatytą arba lygiavertę metodiką. Sistema turi turėti TGA, FTIR ir MS / GC-MS modulių automatinio arba sinchronizuoto analizės ir duomenų rinkimo paleidimo sprendimą. Paleidimas turi būti galimas prasidėjus TGA metodui arba pagal nustatytą laiką, temperatūrą, įvykį ar kitą lygiavertį parametrą. Sprendimas gali būti įgyvendintas relės, TTL, kontaktinių signalų, programinės sąsajos, valdiklio arba kitu lygiaverčiu techniniu būdu. Chromatografo / GC-MS analizės paleidimas turi būti sinchronizuojamas su TGA metodu pagal laiką, temperatūrą, įvykį arba kitą lygiavertį parametrą. MS analizės režime turi būti užtikrintas MS signalų registravimas ir stebėsena realiuoju laiku, įskaitant TIC ir / arba pasirinktų m/z signalus, susietus su TGA laiku ir / arba temperatūra. Turi būti galima tiesioginė TGA metu išsiskiriančių dujų analizė online režimu FTIR ir / arba MS detektoriumi be chromatografinio atskyrimo. Programinė įranga turi leisti nuskaityti, registruoti ir susieti spektrinius / analizės duomenis su TGA laiku ir / arba temperatūra. Sistema turi turėti dujų srauto valdymo ir / arba nukreipimo sprendimą, leidžiantį perduoti TGA metu išsiskyrusias dujas į FTIR, MS ir / arba GC-MS modulius pagal pasirinktą analizės režimą. Perdavimo linija turi būti šildoma ne mažiau kaip iki 300 °C. TGA krosnies jungtis / adapteris, FTIR dujų celė, vožtuvai ir kiti dujų kelio elementai, jeigu taikoma, turi būti šildomi iki temperatūros, užtikrinančios nekondensuojantį dujų perdavimą ir matavimą, pagal gamintojo numatytą arba lygiavertį sprendimą. Sistema turi leisti atlikti analizę komplektuojamos sistemos režimais: TG-FTIR, TG-MS, TG-GC/MS ir / arba TG-FTIR-MS. Analizės režimų ir / arba dujų srauto perjungimas turi būti atliekamas be esminių mechaninių sistemos modifikacijų. Sistema turi turėti temperatūrinių zonų parengimo / įkaitinimo funkciją arba lygiavertį sprendimą, leidžiantį prieš analizę nustatyti ir palaikyti reikiamas krosnies adapterio, perdavimo linijų, vožtuvų, dujų celės ir kitų šildomų dujų kelio elementų temperatūras. Sistema turi užtikrinti MS vakuumo, reikiamų dujų srautų ir šildomų temperatūrinių zonų palaikymą parengties / budėjimo režimu pagal gamintojo numatytą arba lygiavertę metodiką. Pageidautina nuotolinės stebėsenos arba žiniatinklio serverio prieiga. Šios funkcijos nebuvimas nelaikomas neatitiktimi minimaliems techniniams reikalavimams. |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.