SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“

VIZIOGRAFŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – viziografai, įskaitant jų pristatymą ir instaliavimą (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas) paleidimą bei testavimą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), personalo apmokymą darbui, atitinkantys šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – Prekės).

2. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

2.1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos).

3. Prekių pristatymo vieta –VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Žalgirio klinika, Žalgirio g. 117, Vilnius. Tiekėjas privalo pristatyti prekes per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms.

5.1. Garantinis  aptarnavimas.

5.2. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Garantijos laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis šalinti visus įrangos gedimus, pakeisti sugedusias dalis bei užtikrinti pilną įrangos veikimą.

6. Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai: (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos) arba techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (printscreen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (printscreen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (printscreen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma)ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos  lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

7. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus.

Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir  lengvai pataisomos, ar pakeičiamos.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės(įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nurodomas dokumentas, dokumento tiksli vieta, patvirtinanti atitiktį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Belaidis intraoralinis viziografas (1 vnt.) |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas |  |  |
| 1.2. | Pavadinimas/ Modelis |  |  |
| 1.3. | Vidinė baterija: įkraunama ličio jonų (talpa 20 mAh±10%) |  |  |
| 1.4. | Apsaugos laipsnis: ne mažesnis kaip IP67 (apsaugota nuo skysčių ir dulkių patekimo) Integruota RAM atmintis: ne mažiau 4 MB (1 saugoma nuotrauka) |  |  |
| 1.5 | Vaizdo perdavimo technologija: belaidė |  |  |
| 1.6 | Belaidis veikimo nuotolis: ne mažiau 2,0 m nuo stotelės |  |  |
| 1.7 | Suderinamumas su rentgeno generatoriais: tiek AC, tiek DC: 2–10 mA ir 60–70 kV. Nešiojami: 2–10 mA ir 60–70 kV. |  |  |
| 1.8 | Pilno įkrovimo laikas: ne ilgiau 4 val. |  |  |
| 1.9 | Tyrimų kiekis su pilnai įkrauta baterija: ne mažiau 100 tyrimų |  |  |
| 1.10 | Naudojant minimalų įkrovimą: minimalus nuotraukų kiekis ne mažiau 15. |  |  |
| 1.11 | Pikselių matrica: ne blogiau 1350 x 950 |  |  |
| 1.12 | Detektorius: vienakristalis tiesioginės konversijos silicis / CMOS arba lygiavertis |  |  |
| 1.13 | Belaidis vaizdo perdavimo laikas: ne ilgiau 10 s esant optimalios darbo sąlygoms |  |  |
| 1.14. | Matmenys.Jutiklio dydis – 2. Jutiklio matmenys – ne daugiau kaip 45 mm (aukštis) ir 30 mm (plotis). Jutiklio storis – ne daugiau kaip 10 mm, įskaitant vidinį akumuliatorių. Aktyvi sritis – ne mažesnė kaip 35 mm x 24 mm. Komplekte turi būti prijungimo stotelė. USB laido ilgis – ne trumpesnis kaip 2 m (skirtas prijungimo stotelei prie kompiuterio). |  |  |
| 1.15. | Programinė įranga.Duomenų įsigijimo programinė įranga (kompiuteriui) turi būti su specialiais filtrais ir suderinama su trečiųjų šalių programine įranga. Vaizdų valdymo programinė įranga (kompiuteriui) turi atitikti EN ISO/IEC 17065:2012 standartą arba lygiavertį*. Turi būti palaikomi šie protokolai: DICOM 3.0, TWAIN ir VDDS. DICOM funkcionalumas turi apimti spausdinimą, saugojimo įsipareigojimą (Storage Commitment), struktūrizuotų ataskaitų dokumentus (SR), darbo sąrašus (Worklist), MPPS bei užklausos / gavimo (Query/Retrieve) funkcijas.Programos kalba:lietuvių |  |  |
| 2. Laidinis intraoralinis viziografas (2 vnt.) |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas |  |  |
| 2.2. | Pavadinimas/ Modelis |  |  |
| 2.3. | Išoriniai matmenys: (mm)ne blogiau #138,5 x 25mm; #2 45 x 31,6mm |  |  |
| 2.4. | Storis: ne daugiau (mm) 4,5 |  |  |
| 2.5. | Pikselių matrica: #1 1500 x 1000, #2 1800 x 1300 |  |  |
| 2.6. | Pikselių dydis: ne daugiau (μm) 20 |  |  |
| 2.7. | Maks. raiška: ne mažiau (lp/mm) 25 |  |  |
| 2.8. | Pilkos spalvos gylis: ne blogiau 16 bitų nuskaitymas – maks. 65 535 pilkos spalvos lygiai |  |  |
| 2.9. | Jutiklio technologija: APS CMOS arba lygiavertė |  |  |
| 2.10. | Scintiliatoriaus technologija: Tiesioginis nusodinimas CsI (cezio jodidas) arba lygiavertė |  |  |
| 2.11. | Korpuso apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP68 (garantuota apsauga nuo skysčių ar dulkių prasiskverbimo) |  |  |
| 2.12. | Suderinamumas su rentgeno spindulių generatoriais: Bet koks AC arba DC technologijos rentgeno spindulių generatorius, kurio vertės yra 60–70 kV ir 1–8 mA diapazone ir tikslus ekspozicijos laiko valdymas |  |  |
| 2.13. | Prisijungimas Tiesioginis: USB jungimas prie kompiuterio |  |  |
| 2.14. | Įrašymo programinė įranga: (kompiuteriui su specialiais vaizdo filtrais trečiųjų šalių programinei įrangai ir automatiniam rentgeno ekspozicijos parametrų išsaugojimui kompiuteryje |  |  |
| 2.15. | Vaizdo valdymo programinė įranga: kompiuteriui pagal EN ISO/IEC17065:2012 |  |  |
| 2.16. | Palaikomi protokolai: DICOM 3.0, TWAIN, VDDS. Tiekėjas privalo pateikti oficialius dokumentus (gamintojo techninę dokumentaciją, sertifikatus arba atitikties deklaracijas), patvirtinančius, kad įranga palaiko protokolus DICOM 3.0, TWAIN ir VDDS. |  |  |
| 2.17. | DICOM mazgo jungiamumas: suderinamas su IHE (spausdinimas; saugojimo įsipareigojimas, SR dokumentas; darbo sąrašas; MPPS; užklausa / paieška) |  |  |
| 2.18. | Rentgeno nuotraukų žurnalas: funkcija, skirta susieti ekspozicijos parametrus su kiekvieno tyrimo rentgeno nuotraukomis |  |  |
| 2.19. | Programos kalba: Lietuvių |  |  |
| 2.20. | Minimalūs kompiuterinės sistemos reikalavimai.Palaikomos operacinės sistemos – „Microsoft® Windows® 10“ ir „Windows® 11“ („Professional“, 64 bitų). Procesorius – „Intel Core i3“ arba naujesnis. Operatyvioji atmintis (RAM) – ne mažiau kaip 4 GB (rekomenduojama 8 GB arba daugiau). Vaizdo posistemė – diskreti 3D vaizdo plokštė arba integruotas GPU. Ekrano raiška – ne mažesnė kaip 1280 × 1024 arba 1344 × 768, palaikant 16 milijonų spalvų. Prievadas – USB 2.0 arba naujesnės versijos. |  |  |

Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.