TSD-237, VPP-6908

Didelės tėkmės deguonies terapijos sistemų ir aparatų plaučių

ventiliacijai techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Didelės tėkmės deguonies terapijos sistema  (kiekis 6 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio paskirtis | 1. Įrenginys skirtas didėlės tėkmės pašildyto ir sudrėkinto oro ir deguonies mišinio tiekimui spontaniškai kvėpuojantiems pacientams per nosies kaniules; Tinka naudoti medicinos įstaigose. 2. Tinkamas naudoti vaikams ir suaugusiems. |  |
| 2. | Tėkmės ir deguonies parametrai | 1. Reguliuojamas oro ir deguonies mišinio tėkmės diapazonas ne siauresnis kaip 2–60 l/min. 3. Reguliuojamas deguonies koncentracijos diapazonas ne siauresnis kaip 21–95 %. |  |
| 3. | Temperatūra ir drėkinimas | 1. Galimi darbinės temperatūros pacientui tiekiamame dujų mišinyje nustatymai: 31 ± 0,2 °C; 34 ± 0,2 °C; 37 ± 0,2 °C. 2. Drėgmės našumas, esant maksimaliai darbinei temperatūrai ≥ 33 mg/L. 3. Integruotas automatinis drėkintuvas. |  |
| 4. | Oro tiekimas | 1. Įrenginys turi integruotą oro srauto generatorių. 2. Įrenginio naudojimui nereikalingas centralizuotas suspausto oro tiekimas. |  |
| 5. | Valdymas, ekranas | 1. Spalvotas ekranas – lietimui jautrus arba valdomas mygtukais. 2. Vartotojo pranešimai ir klaidų indikacijos. |  |
| 6. | Darbinės aplinkos temperatūra | Įrenginys turi veikti aplinkos temperatūros intervale ne siauresniame nei +18 °C iki +28 °C. |  |
| 7. | Signalizacijos ir aliarmų sistema | 1. Įrenginys automatiškai generuoja signalus šiomis sąlygomis: 1.1. Nepasiekiama nustatyta tėkmė; 1.2. Nepasiekiama nustatyta temperatūra; 1.3. Per žema tiekiamo deguonies koncentracija; 1.4. Per aukšta tiekiamo deguonies koncentracija; 1.5. Nepakankamas drėgmės lygis; 1.6. Nepakankamas vandens kiekis drėkintuve. 1.7. Elektros energijos tiekimo sutrikimas; |  |
| 8. | Mobilumas | Įrenginys tiekiamas su ratukiniu vežimėliu/stovu. |  |
| 9. | Maitinimas | 1. Maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo. |  |
| 10. | Komplektacija | 1. Pagrindinė įranga: 1.1. NHF / HFNC įrenginys su integruotu automatiniu drėkintuvu; 1.2. Ratukinis vežimėlis/stovas; 1.3. Deguonies prijungimo žarna ir deguonies srauto reguliatorius; 1.4. Oro įsiurbimo filtras (-ai), jei tai numatyta gamintojo sprendime; 2. Vienkartinės priemonės: 2.1. Nosies kaniulės – ne mažiau kaip trys skirtingi dydžiai (S, M, L arba lygiaverčiai), ne mažiau kaip po 10 vnt. kiekvieno dydžio; 2.2. Kvėpavimo kontūrai su drėkinimo rezervuarais – ne mažiau kaip 10 vnt.; |  |
| 10.1. | Nosies kaniulių techniniai reikalavimai | 1. Minkštos, anatomiškai pritaikytos, su galvos fiksavimo dirželiu; 2. Su kaniulės vamzdelio fiksavimo sprendimu (klipsas arba lygiavertis); 3. Naudojimo trukmė vienam pacientui– ne trumpesnė kaip 14 dienų; |  |
| 10.2. | Kvėpavimo kontūrų techniniai reikalavimai | 1. Integruotas šildymo elementas, mažinantis kondensato susidarymą; 2. Integruotas temperatūros jutiklis; 3. Ilgis – ne trumpesnis kaip 160 cm.; 4. Automatiškai palaikomas stabilus vandens lygis drėkintuve; 5. Be latekso ir be ftalatų; 6. Naudojimo trukmė vienam pacientui – ne trumpesnė kaip 14 dienų; |  |
| 10.3. | Deguonies srauto reguliatoriaus techniniai reikalavimai | 1. Reguliavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0–50 l/min.; 2. Deguonies tiekimo žarna ≥ 1,5 m. būtina užtikrinti jungties suderinamumą su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama medicininio deguonies tiekimo sistema (suderinama užsakymo metu). |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| 12. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 13. | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2 pirkimo dalis. Aparatas neinvazinei plaučių ventiliacijai  (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio paskirtis | Skirtas neinvazinei dirbtinei plaučių ventiliacijai pacientams su kvėpavimo nepakankamumu; Tinka naudoti medicinos įstaigose. |  |
| 2. | Pacientų grupės | Įrenginys tinkamas naudoti vaikams ir suaugusiems. |  |
| 3. | Terapiniai režimai | 1. Nuolatinio teigiamo slėgio kvėpavimo takuose terapijos režimas (pvz. CPAP arba lygiavertis); 2. Dviejų lygių teigiamo slėgio režimas, valdomas spontanišku kvėpavimu (pvz. BiLevel S arba lygiavertis); 3. Dviejų lygių teigiamo slėgio režimas su laiko valdymu (pvz. BiLevel T arba lygiavertis); 4. Dviejų lygių teigiamo slėgio režimas su spontaniško ir laiko valdymo deriniu (pvz. BiLevel ST arba lygiavertis); 5. Slėgiu kontroliuojamos (asistuojamos arba kontroliuojamos) ventiliacijos režimas (pvz., Pressure Control, PAC arba lygiavertis); 6. Ventiliacija su automatiniu arba vidutiniu alveolinio tūrio palaikymu (pvz. iVAPS / AVAPS arba lygiavertis) |  |
| 4. | Slėgio diapazonas | Ne siauresnis kaip 4–20 cmH₂O. |  |
| 5. | Slėgio ir tūrio palaikymo funkcija | 1. Palaiko nustatomą įkvėpimo ir iškvėpimo slėgį (IPAP/EPAP). 2. Įrenginys turi kvėpavimo pastangos trigerio ir įkvėpimo/iškvėpimo ciklo jautrumo reguliavimo galimybę (automatinę ir/arba rankinę). 3. Galima reguliuoti įkvėpimo laiką (Ti) pagal taikomą ventiliacijos režimą. |  |
| 6. | Kvėpavimo dažnis | 1. Galima nustatyti automatinį arba fiksuotą atsarginį kvėpavimo dažnį. 2. Kvėpavimo dažnio nustatymo diapazonas ne siauresnis kaip 5–50 k./min. |  |
| 7. | Signalizacijos ir aliarmų sistema | Įrenginys turi garsinius ir vaizdinius aliarmus: – apnėjos (nenustatytas kvėpavimas); – per didelio kvėpavimo takų slėgio; – per mažo kvėpavimo takų slėgio ir (ar) didelio nuotėkio; – atjungto kvėpavimo kontūro; – elektros maitinimo sutrikimo. |  |
| 8. | Naudojamos dujos / papildomo deguonies prijungimas | 1. Aparato naudojamos dujos – patalpos oras, su galimybe prijungti papildomą medicininį deguonį iš išorinio šaltinio. 2. Galima prijungti papildomą deguonies srautą: a) imtinai iki 15 l/min. (gali būti siūloma ir didesnė parametro vertė), naudojant CPAP, S, ST, T, PAC režimą. b) imtinai iki 4 l/min. (gali būti siūloma ir didesnė parametro vertė), naudojant AVAPS/iVAPS režimą. (būtina užtikrinti jungties suderinamumą su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama medicininio deguonies tiekimo sistema (suderinama užsakymo metu). |  |
| 9. | Duomenų valdymas | 1. Ekrane galima peržiūrėti pagrindinius terapijos ir naudojimo duomenis (apnėjų–hipopnėjų indeksą (AHI), naudojimo trukmę, slėgio parametrus, kvėpavimo rodiklius, oro nuotėkį). 2. Terapijos duomenys saugomi prietaise ir/arba išorinėje laikmenoje (SD kortelėje arba lygiavertėje). 3. Terapijos duomenys nuskaitomi ir/arba eksportuojami iš prietaiso arba išorinės laikmenos, naudojant gamintojo arba nepriklausomą programinę įrangą. Jei terapijos duomenų nuskaitymui reikalinga speciali programinė įranga, ji turi būti pateikta kartu su įrenginiu arba suteikta be papildomo mokesčio. 4. Įrenginys užtikrina terapijos duomenų suvestinių peržiūrą visiems šiems laikotarpiams: 1 diena, 1 savaitė, 1 mėnuo, 3 mėnesiai, 6 mėnesiai ir 1 metai. |  |
| 10. | Maitinimas | Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Komplektacija | 1. Įrenginys su integruotu arba prijungiamu drėkintuvu; 2. Šildomas kvėpavimo kontūras su deguonies jungtimi – 1 vnt.; 3. Standartinis kvėpavimo kontūras – 1 vnt.; 4. Daugkartinio naudojimo oro filtrai – ne mažiau kaip 10 vnt.; 5. Ne mažiau kaip trijų skirtingų dydžių nosies kaukės (ne mažiau kaip po 3 vnt. kiekvieno dydžio); 6. Ne mažiau kaip trijų skirtingų dydžių veido kaukės (ne mažiau kaip po 3 vnt. kiekvieno dydžio); 7. SD kortelė arba lygiavertė išorinė duomenų laikmena (komplektuojama tuo atveju, jei terapijos duomenys saugomi išorinėje laikmenoje); |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| 13. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 14. | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

3 pirkimo dalis. Aparatas plaučių ventiliacijai teigiamu slėgiu  (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio paskirtis | Įrenginys skirtas invazinei ir neinvazinei plaučių ventiliacijai vaikams ir suaugusiems. Tinka naudoti medicinos įstaigose. |  |
| 2. | Pacientų grupės | Tinka pacientams nuo 2,5 kg. kūno svorio. |  |
| 3. | Įrenginio tipas | Elektrinis plaučių ventiliacijos įrenginys su integruota turbina, nenaudojantis aukšto slėgio suspausto oro ar deguonies tiekimo. |  |
| 4. | Ventiliacijos tipai | Tūrinė ir slėginė ventiliacija, palaikanti teigiamą įkvėpimo ir iškvėpimo slėgį (PEEP / EPAP). |  |
| 5. | Ventiliacijos režimai | 1. Pagalbinio–kontroliuojamo kvėpavimo režimas (pvz. assist / control ventilation, ACV arba lygiavertis). 2. Sinchroninės protarpinės privalomos ventiliacijos režimas (pvz. synchronized intermittent mandatory ventilation, SIMV arba lygiavertis). 3. Nepertraukiamo teigiamo slėgio kvėpavimo takuose režimas (pvz. continuous positive airway pressure, CPAP arba lygiavertis). 4. Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo režimas (bilevel positive airway pressure, BiLevel / BiPAP arba lygiavertis). 5. Slėgio palaikymo ventiliacijos režimas (pvz. pressure support ventilation, PSV arba lygiavertis); 6. Slėgio valdomos ventiliacijos režimas (pvz. pressure control ventilation, PCV arba lygiavertis); 7. Laiko valdomos ventiliacijos režimas (pvz. time-controlled ventilation, T arba lygiavertis); 8. Spontaniškos / laiko valdomos ventiliacijos režimas (pvz. spontaneous / timed ventilation, ST arba lygiavertis). |  |
| 6. | Papildomos ventiliacijos funkcijos | Funkcija, leidžianti palaikyti nustatytą kvėpavimo tūrį slėgio palaikymo arba dviejų lygių teigiamo slėgio režimuose, automatiškai koreguojant įkvėpimo slėgį pagal paciento būklę. |  |
| 7. | Kvėpavimo pastangų atpažinimas | Automatinio kvėpavimo pastangų atpažinimo algoritmas, adaptuojantis prie paciento kvėpavimo (pvz., Auto-Trak ar lygiavertis). |  |
| 8. | Kvėpavimo tūrio reguliacija | Galima nustatyti kvėpavimo tūrį ne siauresniame kaip 50–2000 ml diapazone. |  |
| 9. | Kvėpavimo dažnio ribos | Reguliuojamas kvėpavimo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 1–80 k./min. |  |
| 10. | Slėgio reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip 1–60 cmH₂O |  |
| 11. | Deguonies tiekimas | 1. Prietaisui nereikalingas pajungimas prie išorinio suspausto oro šaltinio. 2. Galima prijungti žemo slėgio medicininio deguonies tiekimą iš išorinio šaltinio, užtikrinant deguonies srautą ne mažesnį kaip 15 l/min. (būtina užtikrinti jungties suderinamumą su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama medicininio deguonies tiekimo sistema (suderinama užsakymo metu). |  |
| 12. | Ekranas | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, atvaizduojantis kvėpavimo parametrus, aliarmus ir kvėpavimo kreives realiu laiku. |  |
| 13. | Duomenų valdymas | Duomenų eksportavimas per USB arba kitą lygiavertę duomenų perdavimo sąsają bei galimybė peržiūrėti ir analizuoti terapijos duomenis įrenginio ekrane. |  |
| 14. | Maitinimas | 1. Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. 2. Iš integruotos arba prijungiamos baterijos, užtikrinant nepertraukiamą darbą ≥ 8 val. be tinklo maitinimo. |  |
| 15. | Aliarmų ir saugos funkcijos | Įrenginys turi ne mažiau kaip šiuos aliarmus: aukšto slėgio, apnėjos, aukšto ir žemo kvėpavimo tūrio, aukšto ir žemo minutės tūrio, maitinimo sutrikimo ir baterijos išsikrovimo, sistemos gedimo (savikontrolės). |  |
| 16. | Komplektacija | 1. Plaučių ventiliacijos aparatas su maitinimo bloku; 2. Baterija su įkrovikliu, užtikrinanti nepertraukiamą įrenginio darbą ne trumpiau kaip 8 val. be tinklo maitinimo. 3. Viengubi kvėpavimo kontūrai su aktyviu iškvėpimo vožtuvu – ne mažiau kaip 10 vnt.; 4. Filtrai – ne mažiau kaip 10 vnt.; 5. Veido kaukės – ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių, kiekvieno dydžio po 1 vnt.; 6. Nosies kaukės – ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių, kiekvieno dydžio po 1 vnt. |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| 18. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 19. | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

Viešojo pirkimo komisija organizuoti ir atlikti didelės tėkmės deguonies terapijos sistemų ir aparatų plaučių ventiliacijai viešąjį pirkimą:

Almantas Motuzas, Medicininės technikos tarnybos medicininės technikos užsakymų ir apskaitos sektoriaus vedėjas  (pirmininkas);

doc. dr. Tomas Tamošuitis, Kauno klinikų Intensyviosios terapijos klinikos vadovas (pirmininko pavaduotojas);

Regina Gasiūnienė, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė (sekretorė);

doc. dr. Darius Trepenaitis, Anesteziologijos klinikos centrinio anesteziologijos skyriaus vadovas;

Eglė Banėnė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji specialistė;

Inga Jurkonienė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė;

Lina Laurinaitienė, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė