Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0025 „Įrangos, skirtos mikrobiomos architektūros tyrimams, įsigijimas (MAYA)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Skysčių chromatografijos su masių spektrometriniu detektoriumi sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

2.4. Prekių kiekis ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Skysčių chromatografijos su masių spektrometriniu detektoriumi sistema | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 90 k.d. |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Skysčių chromatografijos su masių spektrometriniu detektoriumi sistema |  |  |  |  |  |  |
| Skysčių chromatografijos su masių spektrometriniu detektoriumi sistema: |  |  | Nurodyti siūlomą gamintoją / modelį |  |  |  |
| 1. | Ultrafektyviosios skysčių chromatografijos (UHPLC) sistema, kurią sudaro: | Būtina |  |  |  |
| 1.1. | Eliuentų tiekimo sistema: | Būtina |  |  |  |
| 1.1.1. | Eliuentų maišymo vožtuvas | Eliuentų tiekimo sistema privalo turėti eliuentų maišymo vožtuvą, leidžiantį maišyti iki keturių eliuentų vienu metu. |  |  |  |
| 1.1.2. | Eliuentų maišymo diapazonas | Diapazonas ne siauresnis nei nuo 0% iki 100% (apatinė riba ne aukštesnė kaip 0%, viršutinė riba ne mažesnė kaip 100 %) |  |  |  |
| 1.1.3. | Gradiento formavimas | Eliuentų tiekimo sistema privalo leisti dirbti žemo slėgio gradiento režimu. |  |  |  |
| 1.1.4. | Slėgis | Maksimalus palaikomas slėgis ne mažiau kaip 800 bar. |  |  |  |
| 1.1.5. | Srauto intervalas | Intervalas ne siauresnis nei nuo 0,001 ml/min iki 5 ml/min (apatinė riba ne aukštesnė kaip 0,001 ml/min, viršutinė riba ne mažesnė kaip 5 ml/min) su nustatymo žingsniu ne mažesniu nei 0,001 ml/min. Maksimalus palaikomas slėgis esant srautui iki 5 ml/min ne mažesnis nei 800 bar |  |  |  |
| 1.1.6. | Srauto tikslumas | Srauto tikslumas privalo būti ≤1%. |  |  |  |
| 1.1.7. | Srauto preciziškumas | Srauto preciziškumas privalo būti ≤0,1% RSD. |  |  |  |
| 1.1.8. | Srauto sudėties tikslumas | Srauto sudėties tikslumas privalo būti ≤0,4%. |  |  |  |
| 1.1.9. | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties preciziškumas privalo būti ≤0,15%. |  |  |  |
| 1.1.10. | Stūmoklių apiplovimas | Siurblys privalo turėti pilnai integruotą stūmoklių apiplovimo funkciją. |  |  |  |
| 1.1.11. | Eliuentų kiekio talpose stebėsenos funkcija | Eliuentų tiekimo sistema turi automatiškai stebėti eliuentų kiekį talpose ir pateikti perspėjimą, kai bent vieno metode naudojamų eliuento likęs kiekis tampa mažesnis už programinėje įrangoje nustatytą minimalią eliuento kiekio ribą. |  |  |  |
| 1.1.12. | Nudujinimas | Nudujinami visi eliuento kanalai. |  |  |  |
| 1.1.13. | Apsauga nuo nuotėkio | Privaloma nuotėkio detekcijos sistema ir automatinis eliuentų tiekimo sistemos išjungimas esant skysčių nuotėkiui. |  |  |  |
| 1.2. | Automatinė mėginių įvedimo sistema: | Būtina |  |  |  |
| 1.2.1. | Suderinamumas su ultraefektyviąja skysčių chromatografija (UHPLC) | Automatinė mėginių įvedimo sistema privalo palaikyti ≥800 bar darbinį slėgį. |  |  |  |
| 1.2.2. | Injekcijos tūris | Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 100 µl min (apatinė riba ne aukštesnė kaip 0,1 µl, viršutinė riba ne mažesnė kaip 100 µl) su nustatymo žingsniu ne didesniu kaip 0,1 µl. |  |  |  |
| 1.2.3. | Injekcijos preciziškumas | Injekcijos preciziškumas privalo būti ≤0,25% RSD. |  |  |  |
| 1.2.4. | Mėginio pernaša | Mėginio pernaša privalo būti ≤0,005%. |  |  |  |
| 1.2.5. | Injekcijos greitis | Injekcijos ciklo trukmė ne didesnė kaip 20 s |  |  |  |
| 1.2.6. | Mėginių talpa | Privalo būti ne mažiau nei 100 pozicijų standartiniams 1,5 - 2 mL chromatografiniams buteliukams. |  |  |  |
| 1.2.7. | Mėginio temperatūros palaikymas | Privalomas mėginio temperatūros palaikymo intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 4°C iki 40°C (apatinė riba ne aukštesnė kaip 4°C, viršutinė riba ne mažesnė kaip 40°C) su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 1°C. |  |  |  |
| 1.2.8. | Mėginio termostato temperatūros tikslumas | Tikslumas ne prastesnis kaip ±2 °C, nustačius 4 °C temperatūrą. |  |  |  |
| 1.3. | Kolonėlių termostatas: | Būtina |  |  |  |
| 1.3.1. | Termostato temperatūros intervalas | Termostato temperatūros intervalas ne siauresnis kaip nuo aplinkos temperatūros +5 °C iki 80 °C. |  |  |  |
| 1.3.2. | Termostato temperatūros tikslumas | Privalo būti ≤1 °C (°K). |  |  |  |
| 1.3.3. | Termostato temperatūros stabilumas | Privalo būti ≤0,1 °C. |  |  |  |
| 1.3.4. | Talpinamų kolonėlių skaičius | Privalo talpinti ne mažiau nei 2 kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 30 cm. |  |  |  |
| 1.4. | Diodų matricos UV detektorius | Būtina |  |  |  |
| 1.4.1. | Detektorius | Ultravioleto ir regimos šviesos sugerties detektorius. Privalomi vieno bangos ilgio, kelių bangos ilgių ir spektrinio skenavimo režimai. Dirbant kelių bangos ilgių režimu turi būti užtikrintas duomenų surinkimas iš ne mažiau kaip 8 pasirinktų kanalų vienu metu |  |  |  |
| 1.4.2. | Šviesos šaltinis | Deuterio lempa arba lygiavertė. |  |  |  |
| 1.4.3. | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis nei 190 nm-640 nm (apatinė riba ne aukštesnė kaip 190 nm, viršutinė riba ne mažesnė kaip 640 nm). |  |  |  |
| 1.4.4. | Duomenų rinkimo greitis | Privalo būti ≥120 Hz |  |  |  |
| 1.4.5. | Bangos ilgio tikslumas | Privalo būti ≤1 nm |  |  |  |
| 1.4.6. | Triukšmo lygis | Ne didesnis kaip 3 × 10⁻⁶ AU. |  |  |  |
| 1.4.7. | Detektoriaus stabilumas | Ne didesnis kaip 0,5 × 10⁻³ AU/h. |  |  |  |
| 1.4.8. | Srautinė kiuvetė | Privaloma. Optinio kelio ilgis 10 (±1) mm, tūris ne didesnis nei 1 µl. |  |  |  |
| 2. | Masių spektrometrinis detektorius | Kvadrupolinės lėkio trukmės (TOF) arba lygiavertis masių spektrometrinis detektorius |  |  |  |
| 2.1. | Jonų šaltinis | Privalo turėti ESI (Electrospray Ionization) arba lygiavertį jonų šaltinį. |  |  |  |
| 2.2. | Jautrumas | Ne mažesnis kaip 10:1 (RMS) signalo jautrumas, naudojant 1 pg rezerpino |  |  |  |
| 2.3. | Nustatomų masių intervalas | Ne siauresnis nei nuo 50 m/z iki 20 000 m/z (apatinė riba ne didesnė kaip 50 m/z, viršutinė ne mažesnė kaip 20 000 m/z) |  |  |  |
| 2.4. | Skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 20000 FWHM esant ne didesniam kaip 2000 m/z. |  |  |  |
| 2.5. | Dinaminis diapazonas | ≥105 |  |  |  |
| 2.6. | Minimalus jonizacijos poliškumo keitimo intervalas | ≤1 s |  |  |  |
| 2.7. | Masių tikslumas | ≤1 ppm |  |  |  |
| 2.8. | Duomenų rinkimo greitis | ≥30 spektrų/s |  |  |  |
| 2.9. | Kalibravimas (tuning) | Automatinis. |  |  |  |
| 3. | Taikomoji programinė įranga |  |  |  |  |
| 3.1. | Paskirtis | Sistemos funkcijų programinis valdymas, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimas, analizė ir ataskaitų generavimas. |  |  |  |
| 4. | Vietos paruošimo reikalavimai |  |  |  |  |
| 4.1. | Kompiuterinė darbo stotis | Kompiuterinė darbo stotis turi atitikti aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. |  |  |  |
| 4.2. | Sistemos priedai | Turi būti pateikti šie su sistema komplektuojami priedai: 1. Nuo 1 l iki 2,5 l talpos mobilios fazės talpos su specialiais chromatografiniais kamščiais, ne mažiau nei 4 vnt.; 2. Atliekų surinkimo talpa su specialiu kamščiu, prijungiančiu sistemos atliekų nutekėjimo žarneles, ir su filtru, absorbuojančiu į atliekas patekusių tirpiklių garus. Filtras turi turėti indikatorių, nurodantį kada reikalingas filtro pakeitimas nauju. Talpa skirta skysčių chromatografinės sistemos atliekoms surinkti.; 3. Chromatografiniai buteliukai su kamšteliais, ne mažiau nei 100 vnt. |  |  |  |
| 5. | Bendri visos sistemos reikalavimai |  |  |  |  |
| 5.1. | Įrangos gamintojo atstovavimas | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo įgaliotas atstovas parduoti ir aptarnauti prekes arba turėti bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad turi teisę ir (ar) pasitelks ūkio subjektą, turintį teisę įdiegti siūlomą įrangą ir vykdyti jos garantinį aptarnavimą (pvz., gamintojo išduotus sertifikatus, autorizacijos dokumentus, sutartis su įgaliotais ūkio subjektais ar kitus lygiaverčius dokumentus). Reikalavimas taikomas tik ultraefektyviosios skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos sistemai. |  |  |  |
| 5.2 | Instaliavimas ir mokymai * | Siūlomą ultraefektyviosios skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos sistemą turi instaliuoti ir mokymus darbui su įranga atlikti gamintojo sertifikuotas inžinierius, susiderinus su Pirkėju tinkamą laiką Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais. |  |  |  |
| 6. | Garantija* | Mažiausiai 24 mėn. skaičiuojant nuo įrangos įdiegimo datos. |  |  |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Sutarties specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekių pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.