Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. (10-093-K-0020) „Įrangos, skirtos polimerinių medžiagų toksiškumo nustatymui, įsigijimas (DINE)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – tėkmės citometras (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3.    Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Tėkmės citometras | 1 vnt.. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 3 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.3.1. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tėkmės citometras |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 1. | Konfigūracija | Sistema turi naudoti erdvėje atskirtus lazerių spindulius siekiant sumažinti fluorescencijos emisijos signalų persidengimą |  |
| 2. | Optinė sistema | Optinėje sistemoje turi būti naudojami naudotojo keičiami interferenciniai filtrai |  |
| 3. | Detekciniai kanalai | Sistema turi turėti ne mažiau 20 detekcijos kanalų įskaitant FSC (Forward Scatter), SSC (Side Scatter) ir fluorescencijos detekcijos kanalus. |  |
| 4. | Detektorių tipas | Fluorescencijos signalų detekcijai turi būti naudojami nepriklausomi silicio fotodaugintuvų (SiPM) detektoriai |  |
| 5. | Architektūra | Sistema turi būti modulinės architektūros, leidžianti po įsigijimo praplėsti fluorescencinių kanalų skaičių ne mažiau kaip iki 25 arba modifikuoti kanalų konfigūraciją. |  |
| 6. | Sužadinimo lazeriai | Sistema turi turėti keturis sužadinimo lazerius, 405 (arba kitas artimas UV lazeris) nm, 488 nm, 561 nm ir 637 nm (arba artimas 637nm), paklaida +/- 2 nm |  |
| 7. | Lazerių galia | Kiekvieno lazerio išėjimo galia turi būti ne mažiau kaip 100 mW |  |
| 8. | Dalelių detekcija | Sistema turi gebėti aptikti ir diferencijuoti ≥100 nm dydžio daleles naudojant FSC ir SSC signalus. |  |
| 9. | FITC jautrumas | Fluorescencijos aptikimo jautrumas turi būti < 50 MESF (FITC) |  |
| 10. | APC jautrumas | Fluorescencijos aptikimo jautrumas turi būti < 15 MESF (APC) |  |
| 11. | Pacific Blue jautrumas | Fluorescencijos aptikimo jautrumas turi būti < 30 MESF (Pacific Blue) |  |
| 12. | PE jautrumas | Fluorescencijos aptikimo jautrumas turi būti < 20 MESF (PE) |  |
| 13. | Detekcijos tiesiškumas | Fluorescencijos detekcijos tiesiškumas (linearity) turi būti R² > 0,99 |  |
| 14. | Fokusavimo dydis | Lazerio spindulio fokusavimo dydis srauto celėje turi būti 10 × 60 μm ±2 μm |  |
| 15. | Filtrų identifikavimas | Optiniai filtrai turi turėti integruotą identifikavimo sistemą klaidoms išvengti |  |
| 16. | Optinis suderinimas | Optinė sistema turi būti fiksuotos optinės geometrijos, nereikalaujanti vartotojo optinio derinimo. |  |
| 17. | Dinaminis diapazonas | Fluorescencijos detekcijos dinaminis diapazonas turi būti ≥7,2 log |  |
| 18. | Srauto celė | Sistema turi turėti stačiakampę kvarcinę srauto celę siekiant sumažinti užsikimšimo tikimybę |  |
| 19. | Duomenų rinkimo greitis | Ne mažiau kaip 100 000 įvykių per sekundę; |  |
| 20. | Sistema turi palaikyti vieno mėgintuvėlio įvedimą naudojant 12 × 75 mm mėgintuvėlius | Turi būti |  |
| 21. | Mėginių pernaša (sample carryover) | <0,1 % |  |
| 22. | Ląstelių skaičiavimas | Absoliutus ląstelių skaičiavimas turi būti galimas su CV < 5 % |  |
| 23. | Kontaminacijos prevencija | Sistema turi turėti automatinę zondo plovimo ir dekontaminacijos sistemą, mažinančią kryžminę kontaminaciją. |  |
| 24. | Programinės įrangos funkcijos | Programinė įranga turi užtikrinti instrumento valdymą, priežiūrą ir diagnostiką |  |
| 25. | Duomenų rinkimas ir analizė | Programinė įranga turi integruoti duomenų rinkimą ir analizę vienoje platformoje |  |
| 26. | Duomenų tipai | Duomenų eksportas turi būti galimas FCS 3.0, FCS 3.1 ir CSV formatais |  |
| 27. | Analizės šablonai | Programinė įranga turi turėti analizės šablonų (templates) funkciją kelių mėginių analizei. |  |
| 28. | Fluorescencijos kompensavimas | Sistema turi palaikyti automatinį fluorescencijos kompensavimą |  |
| 29. | Sistema turi leisti vienu metu vykdyti duomenų rinkimą ir analizę | Turi būti |  |
| 30. | Ląstelių proliferacija | Programinė įranga turi turėti ląstelių proliferacijos analizės modulį |  |
| 31. | Ląstelių ciklas | Programinė įranga turi turėti ląstelių ciklo analizės funkciją (Watson Pragmatic ir Dean–Jett–Fox modeliai) |  |
| 32. | Šilumos žemėlapiai | Programinė įranga turi turėti šilumos žemėlapių (heatmap) vizualizacijos funkciją |  |
| 33. | Fluorescencijos diagramos | Programinė įranga turi palaikyti dvimates fluorescencijos diagramas (bivariate plots). |  |
| 34. | Suderinamumas su LIS* | Duomenų eksportas turi būti suderinamas su laboratorinės informacijos sistema (LIS) |  |
| 35. | Kitos sistemos ypatybės* | -Programinė įranga turi turėti atitikties funkcijas pagal 21 CFR Part 11 -Sistema turi naudoti neigiamo slėgio mėginių įvedimo technologiją siekiant sumažinti foninį triukšmą. -Instrumentas turi veikti 15–30 °C aplinkos temperatūros intervale -Sistema turi turėti automatines vieno mygtuko procedūras: paleidimas, plovimas, dekontaminacija, išjungimas -Prietaisas ir eksploatacinės medžiagos turi būti gaminami pagalISO 9001 arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą |  |
| 36. | Galimybė sumontuoti autosamplerį, kuris užtikrintų šias savybes* | turi palaikyti 12 × 75 mm mėgintuvėlių stovą (40 vietų). turi palaikyti 1,5 ml ir 2 ml mikrocentrifuginius mėgintuvėlius. turi palaikyti 96 šulinėlių mikrotitravimo plokšteles (V formos dugno). turi palaikyti 96 šulinėlių plokšteles (U formos dugno). turi palaikyti 96 šulinėlių plokšteles (plokščiadugnes). turi palaikyti 48 šulinėlių plokšteles. turi palaikyti 24 šulinėlių plokšteles. turi palaikyti 384 šulinėlių plokšteles. turi turėti automatinę mėginių maišymo funkciją (plate vortex mixing). 96 šulinėlių plokštelės analizės trukmė turi būti <30 min. 384 šulinėlių plokštelės analizės trukmė turi būti <90 min. |  |
| 37. | Garantija* | ne mažiau kaip 12 mėn. | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.