KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS PROKTOLOGINIAMS TYRIMAMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS PROKTOLOGINIAMS TYRIMAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Vienkartinės priemonės proktologiniams tyrimams - vienkartiniai sigmoidoskopo, anoskopo, proktoskopo antgaliai |  |  |  |
| 1 | Vienkartiniai sigmoidoskopo antgaliai | 2000 |  |  |
| 1 | Vienkartiniai sigmoidoskopai, skirti proktologiniams tyrimams. |  |  |  |
| 2 | Ilgis: 250 mm ± 5mm |  |  |  |
| 3 | Išorinis skersmuo: 20 mm± 0,5mm |  |  |  |
| 4 | Suderinamumas: tinkami naudoti su instrumentų galvutėmis, turinčiomis šviesolaidinį apšvietimą ir optinę sistemą |  |  |  |
| 5 | Medžiaga: medicininės paskirties, skaidri, leidžianti vizualinę kontrolę. |  |  |  |
| 6 | Sterilumas / higiena: gamyklinės būklės, tinkami medicininiam naudojimui; be latekso. |  |  |  |
| 7 | Turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą. |  |  |  |
| 2 | Vienkartiniai anoskopo antgaliai | 2000 |  |  |
| 1 | Vienkartiniai anoskopai, skirti proktologiniams tyrimams. |  |  |  |
| 2 | Ilgis: 85 mm± 5mm |  |  |  |
| 3 | Išorinis skersmuo: 20 mm± 0,5mm |  |  |  |
| 4 | Suderinamumas: tinkami naudoti su instrumentų galvutėmis, turinčiomis optinę sistemą ir žiedinį šviesolaidinį apšvietimą |  |  |  |
| 5 | Medžiaga: medicininės paskirties, skaidri, leidžianti atlikti vizualinę kontrolę, be latekso |  |  |  |
| 6 | Turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą. |  |  |  |
| 3 | Vienkartiniai proktoskopo antgaliai | 3000 |  |  |
| 1 | Vienkartiniai proktoskopai, skirti proktologiniams tyrimams. |  |  |  |
| 2 | Ilgis: 130 mm± 5mm |  |  |  |
| 3 | Išorinis skersmuo: 20 mm± 0,5mm |  |  |  |
| 4 | Suderinamumas: tinkami naudoti su instrumentų galvutėmis, turinčiomis optinę sistemą ir žiedinį šviesolaidinį apšvietimą |  |  |  |
| 5 | Medžiaga: medicininės paskirties, skaidri, užtikrinanti gerą matomumą tyrimo metu be latekso. |  |  |  |
| 6 | Atitiktis: turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą. |  |  |  |
| 4 | Vienkartiniai higieniniai filtrai proktologiniams instrumentams | 25 |  |  |
| 1 | Vienkartiniai higieniniai filtrai, skirti naudoti su proktologinių instrumentų sistemomis. |  |  |  |
| 2 | Paskirtis: skirti infekcijų kontrolei ir prietaisų apsaugai proktologinių tyrimų metu. |  |  |  |
| 3 | Suderinamumas: tinkami naudoti su instrumentų galvutėmis ir vienkartiniais vamzdeliais |  |  |  |
| 4 | Medžiaga: medicininės paskirties, tinkama sąlyčiui su medicinos prietaisais, be latekso. |  |  |  |
| 5 | Atitiktis: turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą. |  |  |  |
| 6 | Sutarties galiojimo laikotarpiui būtina pateikti daugkartinio naudojimo rektoskopą (1 vnt.) panaudai, tinkantį darbui su visais nurodytais vienkartiniais antgaliais. Rektoskopą turi sudaryti: |  |  |  |
| 5 | Instrumento galvutė su apšvietimu proktologiniams tyrimams: | 1 |  |  |
| 8 | Instrumento galvutė turi būti skirta naudoti su vienkartiniais siūlomų anoskopų, proktoskopų bei sigmoidoskopų antgaliais |  |  |  |
| 9 | Instrumento galvutės didinimas – ne mažiau kaip 1,5 karto, su pasukama optika. |  |  |  |
| 10 | Apšvietimas – žiedinis šviesolaidinis, užtikrinantis ryškų, tolygų ir be atspindžių vaizdą. |  |  |  |
| 11 | Instrumento galvutės apžiūros langelis su galimybe prijungti insufliaciją (oro prapūtimą). |  |  |  |
| 12 | Suderinamumas su 3,5 V medicinine rankena arba išoriniu šviesos šaltiniu per šviesolaidį. |  |  |  |
| 13 | Medžiaga – nerūdijantis plienas, tinkamas medicinos prietaisams. |  |  |  |
| 14 | Be latekso. |  |  |  |
| 15 | Siūlomas prietaisas turi būti naujas, atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą. |  |  |  |
| 6 | Rankena rektoskopui: | 1 |  |  |
| 17 | Pakraunama 3,5 V rankena, skirta naudoti su instrumento galvute |  |  |  |
| 18 | Maitinimas – ličio jonų (Li-ion) akumuliatorius |  |  |  |
| 19 | Įkrovimas per USB, galimas iš bet kurio USB maitinimo šaltinio; komplektuojama su medicininiu USB maitinimo adapteriu |  |  |  |
| 20 | Įkrovimo laikas – iki 4 val. |  |  |  |
| 21 | Metalinė konstrukcija, atspari mechaniniam poveikiui, tinkama intensyviam klinikiniam naudojimui |  |  |  |
| 22 | Įkrovos būsenos indikatorius, informuojantis apie įkrovimo procesą ir baterijos būklę |  |  |  |
| 23 | Be latekso |  |  |  |
| 24 | Turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir būti paženklinta CE ženklu |  |  |  |
| 7 | Oro pompa su rezervuaru . | 1 |  |  |