TSD-338, VPP-1775

Akispūdžio tonometro techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcinis išpildymas | Rankinis skaitmeninis akispūdžio matavimo prietaisas su integruotu ekranu, kuriame atvaizduojama matavimo eiga ir pateikiami matavimo rezultatai. Matavimas atliekamas naudojant vienkartinius matavimo zondus. |  |
| 2. | Matavimas nereikalauja akies nujautrinimo | Atliekant matavimą nereikalingas akies nujautrinimas |  |
| 3. | Matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 7 iki 50 mmHg |  |
| 4. | Matavimų paklaida | Ne didesnė kaip ±1,5 mmHg, matuojant nuo 7 iki 20 mmHg ir ne didesnė kaip ±2,5 mmHg, matuojant nuo 21 iki 50 mmHg |  |
| 5. | Matavimų vidurkio apskaičiavimo funkcija | Būtina matavimų vidurkio apskaičiavimo funkcija |  |
| 6. | Maitinimo šaltinis | Standartiniai pakartotinai neįkraunami maitinimo elementai |  |
| 7. | Komplektacija | 1. Specialus lagaminėlis prietaiso nešiojimui; 2. Vienkartiniai matavimo zondai (minimali pakuotė – prietaiso išbandymui); 3. Maitinimo elementai (baterijos) – 1 kompl. |  |
| 8. | Prietaiso svoris (be maitinimo elementų) | Ne daugiau 250 g |  |
| 9. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 10. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 11. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 12. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

________________________