KLAUSIMYNAS

FANGO PARAFINO MAIŠYTUVO SU PAŠILDYMO SPINTA

SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

FANGO PARAFINO MAIŠYTUVAS SU PAŠILDYMO SPINTA – 1 KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos ir siūlymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Fango parafino maišytuvas |  |
|  | Talpa (parafino kiekis):Na mažiau nei 60 kg |  |
|  | Parafino išleidimo vamzdžio vidinis diametras: ne mažiau kaip 3,0 cm |  |
|  | Kaitinimo elemento galia (W):Ne mažesnė 1500 W |  |
|  | Įtampa (V):1 P 230 V, 3P 400 V |  |
|  | Darbinė temperatūra:30 °C - 110 °C |  |
|  | Sterilizacijos temperatūra: Ne mažesnė kaip 135 °C |  |
|  | Valdymo tikslumas: ± 2,0 °C |  |
|  | Išorinis korpusas: Nerudyjantis plienas |  |
|  | Katilo medžiaga : Aliuminis arba lygiavertis metalas |  |
|  | Apsauga nuo perkaitimo: Būtina |  |
|  | Mechaninis termometras: turi rodyti temperatūrą, net kai prietaisas išjungtas |  |
|  | Garantija: 24 mėn. |  |
| 2. | Parafino šildymo spinta (komplekte) |  |
|  | Spinta to paties gamintojo kaip ir fango parafino šildytuvas |  |
|  | Lentynos: Ne mažiau nei 12 lygių lentynoms |  |
|  | Padėklas: Ne mažiau nei 12 paprastų aliuminio padėklų arba parfuruotų |  |
|  | Elektroninis valdymas: nuo 0 °C iki 85 °C |  |
|  | Su energijos taupančia įzoliacija: Būtina |  |
|  | Garantija: 24 mėn. |  |