TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS - ELEKTROCHEMOTERAPIJOS ELEKTRODAI SU ELEKTROCHEMOTERAPIJOS PRIETAISU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetai | Prelimi-narus kiekis 36 mėn. | Tiekėjų pastabos / pasiūlymai /komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrochemoterapijos elektrodai su elektrochemoterapijos prietaisu suteikiamu panaudos būdu |  |  |  |  |
| 1.1. | Elektrochemoterapijos elektrodai | 1. Elektrodai tinkami minkštiesiems audiniams ir kaulams. 2. Sterilūs, vienkartinio naudojimo; 3. Gali būti naudojami perkutaniniu ir laparoskopiniu būdu, atviruoju chirurginiu būdu; 4. Elektrodai skirtingų ilgių ir diametrų: 15G, 17 G; 21G; 5. Ilgių intervalas 12-24 cm ± 2 cm; / 6. Aktyvi zona 20mm, 30mm, 40mm ± 2mm; 7. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, dengti izoliacine danga; galiukas echogeniškas; 8. Gylio žymės išdėstytos 360° kampu aplink elektrodą; 9. Galiukas trokaro formos; 10. Vizualizuojami ultragarsu arba kompiuteriniu tomografu. 11. Rinkinys sudarytas iš ne mažiau kaip 6 vnt elektrodų; 12.Galiojimo terminas nuo pristatymo dienos ne trumpesnis nei 12 mėn. | Rink. | 30 |  |
| 1.2. | Elektrochemoterapijos prietaisas suteikiamas panaudos būdu | 1. Prietaisas, skirtas grįžtamosios elektroporacijos procedūroms, odos, poodiniams navikams, kaulams ir vidaus organams. 2. Sistema su elektrodais yra minimaliai invazyvi, naudojama perkutaniniu ir laparoskopiniu būdu, atviruoju chirurginiu būdu, kombinuojant elektroporacijos procedūrą su chemoterapiniais preparatais. 3. Ne mažiau nei 6 jungtys elektrodams. 4. Impulso ilgis ne trumpesnis nei 100 µs 5. Impulso pasikartojimo dažnis ne mažiau nei 5000 Hz esant standartiniam režimui,ne blogiau nei 1/1000 Hz, esant rankiniu būdu pasirenkamiems parametrams. 6. Impulso amplitudės tikslumas ne blogiau nei ± 5% 7. Veikimas turi būti suderinamas su Bleomycin, Cisplatin medikamentais. 8. Sistema mobili (su 4 ratukais), ergonomiška. 9. Pateikiama su integruota programine įranga. 10. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažesnė nei 17'', rezoliucija ne blogiau nei 1280 x 1024 pikselių; 11. Komplektuojama su daugkartiniais kabeliais, kardiosinchronizatoriumi, pedalu. 12. Maitinimas 230 V; 50 Hz 13. Sertifikuotas CE. 14. Teikiamas panaudai, techniškai suderinamas su siūlomais elektrodais. | Kompl. | 1 |  |

II PIRKIMO DALIS – MIKROBANGŲ ABLIACIJOS APLIKATORIAI SU MIKROBANGŲ ABLIACIJOS SISTEMA SUTEIKIAMA PANAUDOS BŪDU

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetai | Prelimi-narus kiekis 36 mėn. | Tiekėjų pastabos / pasiūlymai /komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mikrobangų abliacijos aplikatoriai su mikrobangų abliacijos sistema suteikiama panaudos būdu: |  |  |  |  |
| 2.1. | Mikrobangų abliacijos aplikatoriai | - Skirtas minimaliai invazinei mikrobangų abliacijai su sistema be aušinimo; - Vienkartinio naudojimo, sterilus; - Dydis pasirinktinai ne mažiau kaip 4, ribose: 11 G – 18 G - Ilgis pasirinktinai ne mažiau kaip 4, ribose: 10 cm - 25 cm; - Spalvinis aplikatoriaus kodavimas pagal dydį – būtina; - Aplikatorius dengtas teflonu arba lygiaverte medžiaga, echogeniškas; - Aplikatorius turi turėti jungtį, per kurią galimą suleisti skystį, medikamentus ar kontrastą procedūros metu; - Skirtas minkštųjų audinių (kepenų, plaučių, inkstų, prostatos (taip pat ir per tiesiąją žarną), skydliaukės, kasos ir krūtų) bei kaulų koaguliaciją, įskaitant neoperuojamų navikų abliacijos procedūras. - Galimybė naudoti ne mažiau nei keturis, skirtingo dydžio ir ilgio aplikatorius vienu metu, nustatant skirtingo dydžio galią pagal poreikį; - Maksimali abliacinė zona ne mažesnė kaip 5 cm x 6 cm; - Maksimalus darbinis galingumas ne mažesnis nei 120 W; Turi būti galimybė prie aplikatorių prijungti kabelius po to, kai jie įvedami (pozicionuojami), t. y. komplektuojama su prijungiamu / atjungiamu kabeliu; | Vnt. | 134 |  |
| 2.2. | Mikrobangų abliacijos sistema suteikiama panaudos būdu | Mikrobangų abliacijos sistema skirtas atlikti audinio abliacijos procedūrą, pacientams, sergantiems kepenų, inkstų, skydliaukės, prostatos ir onkologinėmis ligomis. - Prietaiso veikimo principas – mikrobangų abliacija; - Naudojamas perkutaniniu, laparoskopiniu ir atviruoju chirurginiu būdu atliekant minkštųjų audinių (kepenų, plaučių, inkstų, prostatos (taip pat ir per tiesiąją žarną), skydliaukės, kasos ir krūtų) bei kaulų koaguliaciją, įskaitant neoperuojamų navikų abliacijos procedūras. - Suderinamas su ultragarso ar kompiuterio tomografijos kontrole; - Mikrobangų generacija, dažnis ne prasčiau nei 2,45 GHz; - Reguliuojamas bendras tiekiamas mikrobangų galios dydis ne mažiau kaip iki 120 vatų; - Maksimali procedūros trukmė 20 min; - Abliacijos procedūros atliekamos be sistemos ir aplikatorių aušinimo; - Prietaiso darbas atliekamas pajungiant aplikatorius, kurių dydis parenkamas iš ne mažiau kaip 4, ribose: 11 – 18 G; - Automatinis saugumo kontrolės sekimo mechanizmas realiu laiku, kuris sustabdo mikrobangų energijos skleidimą, kuomet aptinkamas aplikatoriaus darbo sutrikimas; - Vienu metu turi būti galimybė prijungti bei dirbti su ne mažiau nei nuo 1 iki 4, skirtingų dydžių bei ilgių aplikatorių tiekiant jiems skirtingą, reikiamo dydžio galią; - Aplikatorių perjungimo blokas tvirtinamas prie reguliuojamos pozicijos judamosios svirties; - Prietaiso valdymas: skystų kristalų ekranas, jautrus lietimui, ne mažesnis kaip 15 cm dydžio, apšviestas šviesos diodais (LED); - Prietaiso valdymo sistema leidžia atskirai valdyti ir stebėti iki 4 aplikatorių veikimo duomenis viename ekrane ir vienu metu; - Turi būti procedūros pauzės funkcija, norint koreguoti parametrų nustatymus ar koreguoti aplikatorių pozicijas; - Turi būti galimybė įvesti operatoriaus ir paciento duomenis ir pastabas; - Prietasas turi turėti USB jungtį, skirtą duomenų perdavimui; - Šviesos indikatorius, kuris parodo normalų sistemos darbą, kuomet prietaisas veikia, bei kita spalva – kuomet nustatomas sistemos darbo sutrikimas; - Generavimo ir valdymo blokas, ne didesnis nei 35 x 30 x 15 cm (+/- 2 cm), o svoris ne didesnis nei 8 kg., maitinimas 230 V ± 10%, 50 – 60 Hz; - Komplektacijoje: generavimo ir valdymo blokas, judamoji svirtis, perjungimo blokas, stovas su ratukais, maitinimo kabelis, duomenų perdavimo kabelis; - CE sertifikatas ar atitikties deklaracija. - Personalo apmokymas. | Kompl. | 1 |  |

III PIRKIMO DALIS – VIENKARTINIAI ZONDAI (ELEKTRODAI) SU RADIODAŽNUMINĖS TERMOTERAPIJOS ĮRANGA SUTEIKIAMA PANAUDOS BŪDU

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetai | Prelimi-narus kiekis 36 mėn. | Tiekėjų pastabos / pasiūlymai /komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Vienkartiniai zondai (elektrodai) su radiodažnuminės termoterapijos įranga suteikiama panaudos būdu |  |  |  |  |
| 3.1. | Elektrodas 200 mm | Forma troakaro, 200 mm ±5 mm ilgio su 40 mm ±1 mm aktyviu elektrodu, diametras 1,8 mm. Sterilus. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. | Vnt. | 30 |  |
| 3.2. | Elektrodas 150 mm | Forma troakaro, 150 mm ±5 mm ilgio su 40 mm ±1 mm aktyviu elektrodu, diametras 1,8 mm. Sterilus. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. | Vnt. | 120 |  |
| 3.3 | Radiodažnuminės termoterapijos įranga suteikiama panaudos būdu | - Maitinimo valdymo blokas: skirtas minkštųjų audinių abliacijai ir koaguliacijai, taip pat šiluminei dezaktyvacijai arba lokaliai apribotų audinių plotų (pvz., navikų ir metastazių) apimčiai sumažinti; Įjungus įrenginį, vyksta automatinė sistemos patikra; Maitinimo valdymo blokas turi automatinį mikroprocesorinį išvesties galios reguliatorių; Maitinimo valdymo blokas reguliuoja paduodamą elektros srovę pagal audinių varžą, o ne pagal audinių impedansą (pilnutinę varžą);" Kai generatorius įjungtas, automatiškai matuojamas ir įrenginio ekrane rodomas išskiriamos energijos kiekis ir elektrodų poveikio trukmė; Įrenginys automatiškai nustato prijungtų elektrodų skaičių ir įjungia atitinkamą režimą; ≥ 3 bipolinės išvestys; Dvipolinis ir daugiapolinis rėžimai; Galima prijungti iki 6 elektrodų; Elektrodai atpažįstami automatiškai; Galios suaktyvinimas vyksta nuspaudus kojinį jungiklį; Esamų ir nustatytų galios verčių vaizdavimas priekiniame valdymo bloko skydelyje; Galios nustatymo valdymas mygtukų pagalba priekiniame valdymo bloko skydelyje; Paduotos energijos ir poveikio trukmės skaitiklis priekiniame valdymo bloko skydelyje; Išvesties vardinė galia 250 W; Išvesties vardinis dažnis 470 kHz ± 10 kHz; Maks. išvesties įtampa < 275 Vpeak; Apkrovos varžos diapazonas 15–900 Ω; Apsauga nuo svetimkūnių / drėgmės IP 21; - Kojinis jungiklis: Ne mažiau vieno pedalo kojinis jungiklis; Su fiksuojamuoju mechanizmu; galima naudoti trumpalaikiam ir nuolatiniam elektrochirurgijos generatoriaus valdymui; Apsauga nuo svetimkūnių / drėgmės IP 68; - Peristaltinis siurblys: naudojamas palaikant vidinių skysčių cirkuliacijai palaikyti su suderinamais elektrodais; Tinkamas tęstiniam nepertraukiamam darbui; Priekinis siurblio skydelis turi atidaromą apsauginį dangtelį; ≥ 3 siurblio rotoriai; Prietaisas atsparus defibriliacijai (naudojant suderinamus vamzdelius); Padavimo greitis ≤ 30 ml/min; Naudojamų vamzdelių: išorinis diametras = 5 mm , vidinis diametras = 2 mm; Maksimalus paduodamas slėgis ~ 4x105 Pa (4 bar); Apsauga nuo svetimkūnių / drėgmės IP 21 - Mobilus vežimėlis įrangai; ≥ 4 ratukai; ≥ 2 lentynos; ≥ 1 lašelinės buteliuko laikiklis; | Kompl. | 1 |  |

________________________